| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ |  |  |  |
| ΑΑ Είδους | Σύντομη Περιγραφή Είδους | Μον. Μετρ. | Πλήθος |
| 1 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 10 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ | ΤΜΧ | 1 |
| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους |  | Απαί- τηση | Απάντη -ση |
| - Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 19 ιντσών. - Να έχει ενσωματωμένες μπαταρίες για αυτονομία 90’. - Να μετρά EEG σε 10 κανάλια με κλασικά ηλεκτρόδια τύπου μικροβελόνας. - Να έχει λογισμικό ανάλυσης και εκτίμησης EEG. - Να μετρά μη επεμβατικά με αυτοκόλλητους μετωπιαίους αισθητήρες αμφίπλευρα το EEG των μετωπιαίων λοβών με εμφάνιση του σχετικού φάσματος για γρήγορη εκτίμηση του περιστατικού χωρίς ενόχληση του ασθενούς. - Να εκτιμά μέσω του ανωτέρω αισθητήρα και τον βαθμό Υπνωτικής κατάστασης του ασθενούς. - Να μπορεί να δεχθεί στο μέλλον σύστημα μέτρησης εγκεφαλικής οξυμετρίας για την εκτίμηση της αιμάτωσης του εγκεφάλου. - Θα εκτιμηθεί αν το σύστημα μπορεί να παρακολουθήσει και βασικές παραμέτρους του ασθενούς, όπως ECG, NIBP, T, SPO2. - Να φέρεται σε τροχήλατη βάση και να είναι ελαφρύ, όχι πάνω από 12kgr - Να έχει ενσωματωμένο τροφοδοτικό 110-240VAC - Να διαθέτει CE Mark - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών |  | ΝΑΙ |  |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΗΠΙΑ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |  |  |  |
| ΑΑ Είδους | Σύντομη Περιγραφή Είδους | Μον. Μετρ. | Πλήθος |
| 1 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ | ΤΜΧ | 1 |
| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους |  | Απαί- τηση | Απάντη -ση |
| - Να είναι φορητό. - Να είναι κατάλληλο για ανάλυση στον χώρο των ασθενών. - Να αναπτύσσεται σε μικρό χρόνο κάτω των 15’. - Να καταγράφει video, audio και αλληλεπιδράσεις υπολογιστή με ασθενή. - Να διαθέτει προς επιλογή λογισμικά όπως: - α) face expression analysis - β) behavior analysis - Να δίνει την δυνατότητα αντικειμενικής καταγραφής όλων των ανωτέρω. - Να μπορεί να συνεργαστεί με παλαιότερη συσκευή του Εργαστηρίου, μοντέλο MP150. - Να διαθέτει CE-Mark. - Να έχει τουλάχιστον 10 εγκαταστάσεις στην Ευρώπη και υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών. |  | ΝΑΙ |  |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ |  |  |  |
| ΑΑ Είδους | Σύντομη Περιγραφή Είδους | Μον. Μετρ. | Πλήθος |
| 1 | ΣΥΣΤΗΜΑ REAL TIME PROTEIN CHAIN REACTION (PCR) | ΤΜΧ | 1 |
| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους |  | Απαί- τηση | Απάντη -ση |
| - Σύστημα ταχείας εκτέλεσης PCR για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό νουκλεϊκών οξέων, μέσω καταγραφής και ταυτόχρονης παρακολούθησης της κινητικής της αντίδρασης σε πραγματικό χρόνο (online, real-time PCR). - Η αντίδραση να πραγματοποιείται σε μικροπλάκα 96 φρεατίων, είτε σε περιστρεφόμενο φορέα 1-100 δειγμάτων, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Να δύναται και η χρήση strips για εξοικονόμηση αντιδραστηρίων και αναλωσίμων. - Να υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης της χωρητικότητας του συστήματος, χωρίς να απαιτείται η επαναβαθμονόμησή του. - Η αντίδραση να πραγματοποιείται σε όγκο 3-100 μl. - Να διαθέτει σύστημα που εξασφαλίζει πανομοιότυπες θερμοκρασιακές συνθήκες σε όλες τις θέσεις του φορέα στο χώρο διεξαγωγής της αντίδρασης. - H διέγερση να πραγματοποιείται από πηγή υψηλής έντασης με ευρύ φάσμα εκπομπής και μεγάλη διάρκειας ζωής. - Η αντίδραση PCR να πραγματοποιείται με μεγάλη ταχύτητα και να επιτρέπει την ολοκλήρωση της αντίδρασης σε λιγότερο από 1 ώρα. - Να διαθέτει οπτικό σύστημα που να εξασφαλίζει την ομοιόμορφη ανίχνευση του εκπεμπόμενου φθορισμού, σε όλες τις θέσεις του φορέα στο χώρο διεξαγωγής της αντίδρασης. - Να υπάρχει ακρίβεια στη μέτρηση του φθορισμού σε υψηλή ταχύτητα κυκλοποίησης. - Να διαθέτει τουλάχιστον 4 διαφορετικά φίλτρα διέγερσης φθορισμού. - Να διαθέτει τουλάχιστον 5 διαφορετικά φίλτρα για την ανίχνευση του εκπεμπόμενου φθορισμού. - Να μην απαιτείται η χρήση παθητικής χρωστικής διόρθωσης (π.χ. ROX) για κανονικοποίηση των σημάτων φθορισμού, λόγω βελτιστοποιημένου οπτικού συστήματος που εξασφαλίζει απουσία θορύβου στις μετρήσεις. - Να είναι ανοιχτό ως προς τη χρήση οποιασδήποτε χημείας (SYBR Green I dye, HybProbe Probes, Hydrolysis (π.χ. TaqMan) Probes, Molecular Beacons, Scorpions, Single Label Probe), στο σχεδιασμό του προγράμματος και της εκτέλεσης της PCR. - Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης περισσότερων από μια αλληλουχία σε ένα δείγμα (multiplex PCR). - Να έχει τη δυνατότητα υπολογισμού της συγκέντρωσης DNA/RNA, χωρίς να προηγείται αντίδραση PCR. - Η απόλυτη ποσοτικοποίηση του νουκλεϊκού οξέος του δείγματος μετά από PCR ή RT-PCR να πραγματοποιείται με βάση την κινητική της αντίδρασης και με μεγάλη ευαισθησία, ακρίβεια και επαναληψιμότητα (εύρος μετρήσεων από 1 έως 1010 copies DNA, CV< 0.3). - Το λογισμικό να επιτρέπει την πραγματοποίηση σχετικής ποσοτικοποίησης (relative quantification), και απόλυτης ποσοτικοποίησης (absolute quantification), με ποικιλία μεθόδων - Nα δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης αλληλουχίας μεγέθους τουλάχιστον 500 bp - Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου (self test), βασικών λειτουργιών του συστήματος. - Το λογισμικό να επιτρέπει τον από απόσταση έλεγχο και την παρακολούθηση του συστήματος. - Να έχει την δυνατότητα ταυτοποίησης γνωστών σημειακών μεταλλαγών και απλών πολυμορφισμών SNPs (ενός ή περισσότερων πολυμορφισμών), με χρήση ειδικών φθοριζόντων ανιχνευτών (probes) διαφορετικών χημειών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ανίχνευσης της μετάλλαξης με ποικιλία μεθόδων (Melting Curve Analysis, Endpoint Genotyping). - Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης άγνωστων μεταλλαγών, χάρη στη χρησιμοποίηση ειδικών φθοριζουσών ουσιών και ειδικού λογισμικού - Το λογισμικό να παρέχει την μέγιστη δυνατή αυτοματοποίηση και ασφάλεια στην έκδοση των αποτελεσμάτων. - Το λογισμικό να παρέχει τη δυνατότητα για δημιουργία διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης των χρηστών, με διαφορετικά προνόμια, για την ασφαλέστερη διαχείριση των αποτελεσμάτων. - Να υποστηρίζει σύστημα ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (bar code reader). - Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με διάφορα συστήματα διαχείρισης εργαστηριακών δεδομένων (LIMS System). - Το λογισμικό να έχει τη δυνατότητα συνδυασμού των αποτελεσμάτων των πολλών ατόμων μιας συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, ώστε να βγαίνουν συμπεράσματα για κοινές γονιδιακές ρίζες ή άλλα στοιχεία που αφορούν την ομάδα. - Για το σύστημα να έχουν αναπτυχθεί βελτιστοποιημένα αντιδραστήρια, ώστε να διασφαλίζεται ανάλογα με την εφαρμογή (RT-PCR, γονοτύπηση, μελέτη έκφρασης γονιδίων, ποσοτικοποίηση, κ.α.). - H εταιρία να προσφέρει το σχεδιασμό και την προμήθεια primers και probes, καθώς και το σχεδιασμό για την ανάπτυξη οποιουδήποτε νέου πρωτοκόλλου ζητηθεί από το εργαστήριο. - Για το σύστημα είναι επιθυμητό να έχει αναπτυχθεί ειδικό λογισμικό ελεύθερης πρόσβασης, μέσω του οποίου ο χρήστης να μπορεί να ζητά σχεδιασμό primers/probes για τη μελέτη έκφρασης διαφορετικών γονιδίων επιλογής του χρήστη, στο ίδιο PCR πρόγραμμα (ίδιο θερμοκρασιακό προφίλ), ώστε στην ίδια πλάκα να ελέγχονται ταυτόχρονα διαφορετικά γονίδια. - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών |  | ΝΑΙ |  |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ |  |  |  |
| ΑΑ Είδους | Σύντομη Περιγραφή Είδους | Μον. Μετρ. | Πλήθος |
| 1 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΝΑΝΟ-ΚΛΙΜΑΚΑΣ | ΤΜΧ | 1 |
| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους |  | Απαί- τηση | Απάντη -ση |
| - Να είναι συμβατός με το σύστημα Accusizer 780SIS εκ του οίκου PSS καθώς και να συνεργάζεται απευθείας με το αντίστοιχο λογισμικό για ταυτόχρονες μετρήσεις σωματιδίων στην περιοχή 0.15-400μm - Να χρησιμοποιεί την τεχνική SPOS (Single Particle Optical Sizing) για τη μέτρηση σωματιδίων για την ακριβέστερη ανάλυση λεπτομερειών των κατανομών - Να χρησιμοποιεί τεχνολογία Focused Beam - Να παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης σε έως και 512 κανάλια - Να μετρά μέγεθος σωματιδίων σε εύρος 0.1 – 1 μικρόμετρα (έως και ~150 νανόμετρα) - Να έχει την ικανότητα μέτρησης πολύ υψηλών συγκεντρώσεων σωματιδίων έως και 1.000.000 σωματίδια ανά mL ώστε να μην απαιτούνται συχνές αραιώσεις - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών |  | ΝΑΙ |  |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 5: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ |  |  |  |
| ΑΑ Είδους | Σύντομη Περιγραφή Είδους | Μον. Μετρ. | Πλήθος |
| 1 | ΣΕΤ ΚΕΦΑΛΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ | ΤΜΧ | 1 |
| 2 | ΨΥΧΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΜΙΚΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΣΗ | ΤΜΧ | 1 |
| 3 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ | ΤΜΧ | 1 |
| 4 | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ | ΤΜΧ | 1 |
| 5 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ | ΤΜΧ | 1 |
| 6 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ | ΤΜΧ | 1 |
| 7 | ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ | ΤΜΧ | 1 |
| 8 | ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗΣ | ΤΜΧ | 1 |
| 9 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΝΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ | ΤΜΧ | 1 |
| 10 | ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΩΝ ELISA | ΤΜΧ | 1 |
| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών |  | Απαί- τηση | Απάντη -ση |
| AA1. Σετ Κεφαλών φυγοκέντρου - Να είναι συμβατές με ψυχόμενη φυγόκεντρο CT15RE / Hitachi - Να έχουν μέγιστη ταχύτητα 15,000rpm ή 21,500xg - Να είναι αποστειρώσιμες στους 121C για 20 λεπτά - Να είναι πιστοποιημένες κατά IEC61010-2-020 - Να έχουν χωρητικότητα 24x1,5/2ml tubes και 32x0,2ml(PCR) tubes αντίστοιχα - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών |  | ΝΑΙ |  |
| AA2.Ψυχόμενος θερμικός μίκτης με ανάδευση - Να έχει εύρος θερμοκρασίας από τουλάχιστον -15C έως και τουλάχιστον 100C - Να έχει εύρος ταχύτητας από τουλάχιστον 300 έως τουλάχιστον 2900rpm με ακρίβεια καλύτερη ή ίση του +-2% - Να έχει διάμετρο κυκλικής κίνησης ~3mm - Να έχει ρυθμό θέρμανσης τουλάχιστον 4,5C/min και ρυθμό ψύξης ~2,5C/min για θερμοκρασίες περιβάλλοντος - Να παρέχεται με πιστοποιητικό διακρίβωσης 3 σημείων κατά NIST από εργαστήριο πιστοποιημένο κατά ISO/IEC 17025 - Να συνοδεύεται από σετ thermoblocks κατάλληλα για 1x96well, 24x1,5ml, 24x2ml, 30x0,5ml - Να έχει χρονομέτρη από 1min έως και 99h - Να διαθέτει USB interface για μεταφορά δεδομένων - Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 5 προγραμμάτων - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών |  | ΝΑΙ |  |
| AA3. Συσκευή υγρής αποστείρωσης - Να έχει εξωτερικό από AISI 304 Stainless Steel - Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας για την πίεση, θερμοστάτη και χρονόμετρο - Να έχει εσωτερικό υλικό από aluminium και καπάκι από ABS με μόνωση - Να έχει οθόνη με ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και χρόνου αποστείρωσης - Να έχει αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού - Να έχει ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας αποκοπής της θερμοκρασίας - Να έχει αισθητήριο θερμοκρασίας τύπου PT100 - Να διαθέτει εκτυπωτή για εκτύπωση αποτελεσμάτων του κύκλου αποστείρωσης κατά GLP - Να διαθέτει αυτόματα προγράμματα αποστείρωσης - Να διαθέτει ανοξείδωτο καλάθι διαστάσεων τουλάχιστον 260x260mm (διάμετρος x ύψος) - Εύρος θερμοκρασίας από 100C έως 134C - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών |  | ΝΑΙ |  |
| ΑΑ4.Αναλυτικός Ζυγός - Να έχει μέγιστο βάρος ζύγισης 320g - Να έχει ακρίβεια ζύγισης 0,0001g - Να έχει γραμμικότητα +-0,0002g και επαναληψιμότητα +-0,0001g - Να έχει χρόνο σταθεροποίησης <3sec - Να διαθέτει πλάκα ζύγισης διαμέτρου τουλάχιστον 90mm - Να διαθέτει εσωτερικό πρότυπο βάρος για αυτόματη βαθμονόμηση αλλά να υπάρχει η δυνατότητα και για εξωτερική βαθμονόμηση - Να διαθέτει οθόνη αφής - Να διαθέτει θύρες RS232 και USB - Να διαθέτει αυτόματα παράθυρα που θα ανοιγοκλείνουν με αισθητήρες υπερύθρων (να διαθέτει τουλάχιστον 3) - Να διαθέτει κλωβό με μεγάλα πλαϊνά παράθυρα (ενδεικτικά DxH =160 x 240mm) για ευκολία στη χρήση ακόμα και στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται μεγάλοι περιέκτες - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών |  | ΝΑΙ |  |
| ΑΑ5. Φαρμακευτικό Ψυγείο - Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 350 λίτρα - Να παρέχει σταθερή θερμοκρασία 5C - Να έχει χαμηλή κατανάλωση, λιγότερο από 1,400kWh - Να διαθέτει σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα και αυτόματης απόψυξης - Η θερμοκρασία να ρυθμίζεται με ψηφιακό ελεγκτή και η ένδειξη της να είναι ψηφιακή - Να διαθέτει ηχητική και οπτική ειδοποίηση - Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας RS 485 - Να διαθέτει τουλάχιστον 5 ράφια με αντοχή τουλάχιστον 45 kg το καθένα - Η πόρτα να κλείνει αυτόματα - Να χρησιμοποιεί ψυκτικό τύπου R 600a - Να έχει χαμηλό επίπεδο θορύβου μικρότερο από 50 dB(A) - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών |  | ΝΑΙ |  |
| ΑΑ6. Φαρμακευτικός Καταψύκτης - Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 590 λίτρα - Να παρέχει εύρος θερμοκρασίας από -10 έως και τουλάχιστον -35C - Να έχει ενεργειακή κατανάλωση λιγότερο από 5,000 kWh - Να έχει σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα και αυτόματης απόψυξης - Να έχει πόρτα και εξωτερικό από χάλυβα - Ο έλεγχος και η ένδειξη θερμοκρασίας να γίνονται από εξωτερική ψηφιακή οθόνη - Να διαθέτει ηχητική και οπτική ειδοποίηση - Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας RS 485 - Να διαθέτει τουλάχιστον 4 ράφια με αντοχή τουλάχιστον 55 kg το καθένα - Η πόρτα να κλείνει αυτόματα - Να χρησιμοποιεί ψυκτικό τύπου R 290 - Να έχει χαμηλό επίπεδο θορύβου μικρότερο από 62 dB(A) - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών |  | ΝΑΙ |  |
| ΑΑ7. Κλίβανος υβριδισμού - Να έχει μεταβλητή ταχύτητα από 10 έως 15 rpm ρυθμιζόμενη με περιστρεφόμενη λαβή - Να έχει ψηφιακή οθόνη ένδειξης της θερμοκρασίας - Να έχει χωρητικότητα για 20 x (35x150mm tubes) ή 10 x (35x300mm bottles) - Να έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης της ρόδας περιστροφής με πλάκα ανάδευσης (rocker plate) η οποία να περιλαμβάνεται στη συσκευασία - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών |  | ΝΑΙ |  |
| ΑΑ8. Θερμικός κυκλοποιητής - Να έχει χωρητικότητα 96×0,2ml tubes, 96-well PCR plates ή 48×0,5ml tubes with flat caps - Να διαθέτει καπάκι με προγραμματιζόμενη πίεση από 100 έως 250N και θερμαινόμενο από 40 έως 120C - Να διαθέτει τουλάχιστον 3 θύρες USB και 1 Ethernet - Να διαθέτει οθόνη αφής TFT αλλά να μπορεί να λειτουργήσει και με άλλες περιφερειακές συσκευές (π.χ. ποντίκι) - Να έχει μνήμη για αποθήκευση έως 500,000 τυπικών πρωτοκόλλων PCR - Να έχει άπειρο αριθμό προγραμμάτων (μέσω σύνδεσης με υπολογιστή) και να περιλαμβάνεται το αντίστοιχο πρόγραμμα - Να έχει τη δυνατότητα για πολλαπλούς λογαριασμούς χρηστών με κωδικό προστασίας - Να παρέχει εκτυπώσεις σύμφωνες με GLP - Να διαθέτει χρονοδιακόπτη από 1min έως 9:59min - Να έχει εύρος θερμοκρασίας από 4 έως 105C με ακρίβεια +-0.1C και ομοιομορφία το πολύ +-0.2C στους 72C - Ο μέγιστος ρυθμός ψύξης/θέρμανσης να είναι τουλάχιστον 4,5C/s - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών |  | ΝΑΙ |  |
| ΑΑ9. Σύστημα εκτίμησης θέσεως νεύρων και νευρικού αποκλισμού με ενσωματωμένη διάταξη αντικειμενικής μέτρησης επιπέδου εγρήγορσης - Να είναι φορητό - Να διαθέτει οθόνη 5’ και δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή - Να διαθέτει συστοιχία εντοπισμού νεύρων - Να διαθέτει σύστημα υποβοήθησης Νευρο-αποκλισμού - Να διαθέτει αντικειμενικό σύστημα μέτρησης επιπέδου εγρήγορσης ή μυοχάλασης με τρισδιάστατο αισθητήρα πίεσης - Να διαθέτει CE-Mark - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών |  | ΝΑΙ |  |
| ΑΑ10. Φασματοφωτόμετρο ανάγνωσης μικροπλακών Elisa - Να έχει εύρος δέσμης από 340 έως 850nm και ακρίβεια <+-2,0nm - Η επιλογή μήκους κύματος να γίνεται με μονοχρωμάτορα ανά 1,0nm - Να έχει ρυθμιζόμενη θερμοκρασία θαλάμου έως 45C για μετρήσεις κινητικής - Να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό που να πραγματοποιεί endpoint, kinetic, well area σάρωση και μετρήσεις spectral scanning - Nα έχει τη δυνατότητα επιλογής διαβάθμισης θερμοκρασίας για την αποφυγή της συμπύκνωσης (εξάτμισης) σε πλάκες και καπάκια - Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης με στάνταρ κατά NIST καθώς και από έγγραφα IQ/OQ/PQ - Να διαθέτει γραμμικό σύστημα ανακίνησης της πλάκας - Φωτομετρική περιοχή 0-4,000 OD / accuracy <+-0,006 OD / precision <+-0,003 OD - Να παρέχει γρήγορες μετρήσεις, <15 seconds για μετρήσεις τελικού σημείου και <10 seconds για μετρήσεις κινητικής - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών |  | ΝΑΙ |  |