2

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 10730/2021
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	ΑΑ Είδους
	Σύντομη Περιγραφή Είδους
	Μον.

Μετρ.
	Πλήθος

	1
	ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
	ΤΜΧ
	1

	Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους
	Απαί-

τηση
	Απάντη

-ση

	Το σύστημα απαιτείται να διαθέτει: 

I. Κεφαλή σάρωσης με αυτοματοποιημένο σύστημα φασματοσκοπίας δύναμης για τη μελέτη των ανωτέρω αλληλεπιδράσεων και των δυνάμεων σύνδεσης μεταξύ μεμονωμένων μορίων, η οποία να φέρει τουλάχιστον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Τρεις κινητήρες ακριβείας για αυτόματη προσέγγιση και διόρθωση κλίσης, και σχεδιασμό ελαχιστοποίησης μετατόπισης ( Drifting) 

2. Ενσωματωμένη κάμερα CCD και φωτισμό για οπτική παρατήρηση της ακίδας και του δείγματος

3. Σχεδίαση για ενσωμάτωση με ανεστραμμένα οπτικά μικροσκόπια φθορισμού και απόλυτα συμβατό με το υπάρχον μικροσκόπιο Olympus του εργαστηρίου όπως και προηγμένα  συνεστιακά  μικροσκοπία σάρωσης με λέιζερ ( Confocal Microscopes)  και  αυτοματοποιημένα οπτικά μικροσκόπια εσωτερικής αντανάκλασης φθορισμού. Επιπλέον να είναι συμβατό με προηγμένες τεχνικές φθορισμού όπως FΡΕΤ & FCS
4. Εσωτερική κάμερα για αυτόματη ευθυγράμμιση λέιζερ.

5. Αυτόματη και συνεχή αναπροσαρμογή του συστήματος εκτροπής δέσμης για την αντιστάθμιση της μετατόπισης( Drifting)  σε  πειράματα μεγάλης διάρκειας  με χρήση σταθερών χαμηλής ταλάντωσης προβόλων ακίδων. 

6. Αυτόματη ευθυγράμμιση ακίδας  και  σταθερή βαθμονόμηση δύναμης

7. Αυτοματοποιημένη ανίχνευση για προσέγγιση δείγματος 

8. Aυτοματοποιημένη  ευθυγράμμιση του λέιζερ και του ανιχνευτή  AFM
9. Δυνατότητα μετρήσεων μακράς διάρκειας με υψηλή ποιότητα λήψης δεδομένων. 

10. Χαμηλής περιεκτικότητας πηγή φωτός ΙR για μηδενικές παρεμβολές
11. Σύστημα σάρωσης  κλειστού βρόχου με χαμηλό επίπεδο θορύβου αισθητήρα Z: <0,06 nm RMS,  επίπεδο  θορύβου απόκλισης: <12pm RMS
12. Nα είναι συμβατή με γυάλινη ή ανοξείδωτη βάση στήριξης ακίδας για λειτουργία σε σταγονίδια, τρυβλία Petri ή άλλα δοχεία υγρών

ΙΙ. Αυτοματοποιημένη τράπεζα δείγματος τουλάχιστον  100 x 100 μm2 με έλεγχο κλειστού βρόχου και επίπεδο θορύβου <0,3nm που να  επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση και χαρτογράφηση των καμπυλών δύναμης. 

ΙΙΙ. Σύστημα ελέγχου:

1. Ηλεκτρονικά κατάλληλo για πλήρως ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων και έλεγχο μετρήσεων,   με επεκτάσιμη σχεδίαση , υψηλή ταχύτητα ( τουλάχιστον 16bit ADCs @ 60MHz)  και 4 x 20bit DAC για έλεγχο μετατόπισης στον Ζ άξονα με δυνατότητα ελέγχου της τάσης πίεσης  μέσω λογισμικού, για βέλτιστη ανάλυση 

2. Mε σύνδεση σε Η/Υ μέσω θύρας τύπου Gigabit LAN
ΙV. Αυτόνομο Η/Υ με τα κάτωθι ελάχιστα χαρακτηριστικά :

1. Επεξεργαστή Intel Core i7-6700 ή αντίστοιχης υπολογιστικής ισχύος

2. Μνήμη  RAM τουλάχιστον 16 GB DDR4

3. Μέσο αποθήκευσης (HDD)  τουλάχιστον 256 GB SSD  και δεύτερο μηχανικό  δίσκο χωρητικότητας  τουλάχιστον 4TB
4. Κάρτα γραφικών ελάχιστης μνήμης 4 GB RAM (ενδεικτικά της κατηγορίας GeForce GTX 1050)

5. Οπτικός δίσκος DVD-RW +/- RW

6. Πληκτρολόγιο και ποντίκι

7. Οθόνη κατηγορίας TFT  διαγωνίου 32 " τουλάχιστον 

8. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα και τα απαιραίτητα λογισμικά από τον κατασκευαστή

V. Λογισμικό για την ανάλυση των δεδομένων το οποίο να διαθέτει:

1. βελτιωμένη και φιλική προς το χρήστη ροή εργασίας 

2. Δυνατότητα λήψη και προβολής καμπύλων δύναμης με αυτοματοποιημένο τρόπο, να περιλαμβάνει δυνατότητες προγραμματιζόμενων ενεργειών για προσαρμογή πειραματικών μεθόδων και  αυτοματοποίηση

3. Αυτόματη βαθμονόμηση της οπτικής εικόνας

4. Αντιστάθμιση οπτικής εκτροπής και παραμόρφωσης

5. Άμεση ανάγνωση επιλεγμένων καμερών ή εισαγωγή από άλλες πηγές

6. Επιλογή σάρωσης AFM στην οπτική εικόνα φόντου

7. Ρυθμιζόμενη διαφάνεια των επικαλυμμένων εικόνων

8. Φίλτρο κατηγοριοποίησης και  επεξεργασία  καταγεγραμμένων καμπυλών δύναμης

9. Αυτοματοποιημένη εύρεση κορυφών σε προσαρμοσμένο εύρος

VI.  Συμβατότητα για λειτουργία με δείγματα σταγονιδίων ή δείγματα από τρυβλία Petri ή άλλα δοχεία υγρών και πειράματα σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, από -30 ° C έως 200 ° C
Επιπλέον, απαιτείται η προσφορά να καλύπτει: 
1. Τράπεζα απορρόφησης κραδασμών , με δυνατότητα τοποθέτησης πάνω σε εργαστηριακό πάγκο  και διαστάσεις τουλάχιστον 60 x 60 cm
2. Αντικειμενικό φακό, συμβατό με το ανάστροφο μικροσκόπιο Olympus ΙΧ73 του εργαστηρίου , αποχρωματικής διόρθωσης, ελαιοκαταδυτικό,  με μεγέθυνση 100x  και αριθμητικό άνοιγμα τουλάχιστον 1.45 κατάλληλο για συνδυαστική οπτική μικροσκοπία φθορισμού με χρήση AFM. Ο προσφερόμενος φακός να διαθέτει υψηλή διαπερατότητα >80% σε μήκη κύματος από 380nm έως 700 nm. 

3. Σετ δύο κελιών για  υδατικές λύσεις συμβατό με διερχόμενο φωτισμό. Να είναι σχεδιασμένα για  εξαιρετικά μικρός όγκο <60μl και να διαθέτει τουλάχιστον  2 θύρες Luer για ανταλλαγή buffer και  1 θύρα εισόδου με διάφραγμα για χρήση με μικρές ποσότητες ουσιών  ή φαρμάκων. Να επιδέχονται  εύκολο καθαρισμό με λουτρό υπερήχων ή αιθανόλη. 

4. Τουλάχιστον  50 ακίδες (probes)  χαμηλής θερμικής ευαισθησίας, κατάλληλες για θερμαινόμενες εφαρμογές που μπορούν να προκαλέσουν κάμψη ή μετατόπιση τους. Να διαθέτουν σχεδίαση αντιστάθμισης μετατόπισης.
	ΝΑΙ
	


Πρότυπα διασφάλισης Ποιότητας: 

O προσφερόμενος εξοπλισμός απαιτείται να διαθέτει σήμανση CE (CE mark) και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας τύπου ISO 9001:2015. Επιπλέον, και ο οικονομικός φορέας απαιτείται να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 ως απόδειξη συμμόρφωσης με το αντίστοιχα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Ο ανάδοχος δύναται να προσκομίσει επιπλέον οποιοδήποτε άλλο σχετικό πιστοποιητικό αναφέρει στο Ε.Ε.Ε.Σ.
Θέση σε λειτουργία-Εκπαίδευση προσωπικού:

O ανάδοχος απαιτείται να θέσει σε δοκιμαστική αρχική λειτουργία-επίδειξη τον εξοπλισμό παρουσία της Επιτροπής παραλαβής και του προσωπικού του εργαστηρίου που θα υποδειχθεί από την Επιτροπή παραλαβής. Επιπλέον, απαιτείται από τον ανάδοχο α: να προβεί σε εκπαίδευση αρχικής βασικής λειτουργίας για το προσωπικό του εργαστηρίου (ενδεικτικά ενός συνόλου της τάξης των 10 ατόμων) που θα υποδειχθεί κατά την εγκατάσταση από την Επιτροπή Παραλαβής ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο  (on site εκπαίδευση) διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ημερών, και β: να εξασφαλίσει τη δυνατότητα συμμετοχής για έναν συνεργάτη-στέλεχος του εργαστηρίου που θα υποδειχθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, σε εξειδικευμένο σεμινάριο χρήσης του προς προμήθεια εξοπλισμού είτε επιτόπου στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή εφόσον ο τελευταίος πραγματοποιεί αντίστοιχα σεμινάρια, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά την χρονική διάρκεια του συμβολαίου. 
Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη:

Aπαιτείται συμβόλαιο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης από τον κατασκευαστικό οίκο, το οποίο να παρέχει τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας και τουλάχιστον 12 μήνες παροχή τεχνικής υποστήριξης επί των εφαρμογών από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από την ημερομηνία της  εγκατάστασής του. 
[image: image1.png]@ enavek 01200 =2 EXTIA

EAAH N::(;'O\?PHFMEOIgPATIA ENIXEIPHZIAKO NPOrPAMMA
ANAMTYZHE KAI ENENAYZEQN ANTAFQNIZTIKOTHTA =[] 2014 -2020

EMIXEIPHMATIKOTHTA
Eupwnaiks Eviwon NPOTPAMMATAN ETNA & T2 KAINOTOMIA

Eupwnaiks Tapeio EIAIKH YMHPESIA AIAXEIPIZHE EMNAVEK
MNeplpepelakig Avantuéng

Me tn ouyxpnuatoddtnon tng EAAGdag kal tng Eupwnaikig Evwong





[image: image1.png]