### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

MΕΡΟΣ Α.Ι.  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1:

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η αναβάθμιση του υπάρχοντος στο εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας μικροσκοπίου ατομικής δύναμης ForceRobot 300 με ενσωμάτωση μονοχρωματικής κάμερας σχεδιασμένης για εφαρμογές μικροσκοπίας φθορισμού πλήρως συμβατής με το εν λόγω μικροσκόπιο ατομικής δύναμης,  συνοδευόμενης από: το απαραίτητο για τη λειτουργία της λογισμικό, επίσης πλήρως συμβατό με το υπάρχον λογισμικό και το λειτουργικό σύστημα Linux του μικροσκοπίου και τα απαραίτητα μέσα σύνδεσης με το εν λόγω μικροσκόπιο, το πηγή φθορισμού τύπου Led κατάλληλης για το εν λόγω μικροσκόπιο, και τα κατάλληλα φίλτρα φθορισμού, επίσης πλήρως συμβατά με το εν λόγω μικροσκόπιο,  σε επιλεγμένα μήκη κύματος.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της και η παράδοση των ειδών πρέπει να γίνει εντός του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρόνου, στο εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας  του Τμήματος Πληροφορικής, κτίριο Αρεταίος,  Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, Πλατεία Τσιριγώτη 7.

Πρότυπα διασφάλισης Ποιότητας:

Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή νεότερο, ISO 13485:2016 (μαζί με βεβαίωση συμμόρφωσης με την  Υ.Α. 1348/04), και ISO 14001:2015, ως απόδειξη συμμόρφωσης με το αντίστοιχα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον οποιοδήποτε άλλο σχετικό πιστοποιητικό αναφέρει στο Ε.Ε.Ε.Σ

ΤΜΗΜΑ 2:

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η αναβάθμιση των δυνατοτήτων λεττουργίας υπάρχοντος στο εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας μικροσκοπίου ατομικής δύναμης ForceRobot 300  με την προμήθεια ενός πλήρως αυτοματοποιημένου ανοσολογικού αναλυτή για  τη μέτρηση επιπέδων πρωτεϊνών που σχετίζονται άμεσα με νευροεκφυλισμό σε κλινικά δείγματα. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την ποσοτικοποίηση χαρακτηριστικών πρωτεϊνών όπως β-αμυλοειδές 40, β-αμυλοειδές 42, ολική ταυ, φωσφορυλιωμένη ταυ και την αξιολόγηση των κλινικών δειγμάτων πριν την ανάλυσή τους στο μικροσκόπιο ατομικής δύναμης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της και η παράδοση των ειδών πρέπει να γίνει εντός του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρόνου, στο εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας  του Τμήματος Πληροφορικής, κτίριο Αρεταίος,  Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, Πλατεία Τσιριγώτη 7.

Πρότυπα διασφάλισης Ποιότητας:

Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή νεότερο, ISO 13485:2016 (μαζί με βεβαίωση συμμόρφωσης με την  Υ.Α. 1348/04), και ISO 14001:2015, ως απόδειξη συμμόρφωσης με το αντίστοιχα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον οποιοδήποτε άλλο σχετικό πιστοποιητικό αναφέρει στο Ε.Ε.Ε.Σ

ΤΜΗΜΑ 3:

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η αναβάθμιση των δυνατοτήτων λειτουργίας υπάρχοντος στο εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας μικροσκοπίου ατομικής δύναμης ForceRobot 300  με την προμήθεια: i. Καταψύκτη -80οC για φύλαξη κλινικών δειγμάτων μέχρι το στάδιο της ανάλυσης για τη διατήρηση των δειγμάτων σε κατάλληλες θερμοκρασίες προκειμένου να αποφευχθεί η αλλοίωση τους και η απώλεια της κλινικής πληροφορίας μέχρι την εισαγωγή και μελέτη τους στο μικροσκόπιο ατομικής δύναμης, ii.Ψυχόμενης φυγόκεντρου για διαχωρισμό των επιμέρους συστατικών κατά το στάδιο επεξεργασίας και ανάλυσης των κλινικών δειγμάτων πριν την ανάλυση τους στο μικροσκόπιο ατομικής δύναμης, και iii. Συστήματος παραγωγής πάγου για εργαστηριακούς χειρισμούς και προετοιμασία βιολογικών και κλινικών δειγμάτων πριν το στάδιο της ανάλυσης στο μικροσκόπιο.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της και η παράδοση των ειδών πρέπει να γίνει εντός του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρόνου, στο εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας  του Τμήματος Πληροφορικής, κτίριο Αρεταίος,  Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, Πλατεία Τσιριγώτη 7.

Πρότυπα διασφάλισης Ποιότητας:

O προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει σήμανση CE (CE mark) (όπου απαιτείται) και ο οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας: ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 (να κατατεθεί μαζί με Υ.Δ. για την Υ.Α. 1348/04), ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 και ISO 27701:2019, και ISO 45001:2018, ως απόδειξη συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον οποιοδήποτε άλλο σχετικό πιστοποιητικό αναφέρει στο Ε.Ε.Ε.Σ

ΜΕΡΟΣ Α.ΙΙ. - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Διευκρινίζεται ότι όπου στην περιγραφή των ειδών γίνεται μνεία συγκεκριμένου προτύπου, κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής, ή αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, εμπορικό σήμα, η μνεία αυτή αφορά και στα ισοδύναμα αυτών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 1 |  |  |  |
| ΑΑ Είδους | Σύντομη Περιγραφή Είδους | Μον. Μετρ. | Πλήθος |
| 1 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ -ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ BRUKER FORCEROBOT300 | ΤΜΧ | 1 |
| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους |  | Απαί- τηση | Απάντη -ση |
| 1. Να προσφερθεί μονοχρωματική κάμερα σχεδιασμένη για εφαρμογές μικροσκοπίας φκοριςμοφ η οποία θα πρεπει να είναι πλήρως συμβατή με το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης ForceRobot 300. Πιο αναλυτικά να διαθέτει: 2. Αισθητήρα τύπου sCMOS με ανάλυση τουλάχιστον 2560 x 2160 pixels 3. Λογισμικό απόλυτα συμβατό με υπάρχον λογισμικό του συστήματος ForceRobot 300 και το λειτουργικό σύστημα Linux του ForceRobot 300. 4. Σύστημα ψύξης με ψυκτικό μέσο (νερό) κατάλληλο για λειτουργία με μικροσκόπια ατομικής δύναμης. 5. Σύνδεση USB 3.0 με ταχύτητα ανανέωσης έως και τουλάχιστον 40 FPS σε λειτουργία πλήρους ανάλυσης. 6. QE τουλάχιστον 60 % @ 500 nm και συνολική κάλυψη ανίχνευσης σε εύρος φάσματος από 300 έως 1000 nm. 7. Προσαρμογέα C-mount 1x 8. Επιπλέον να προσφερθεί πηγή φθορισμού τύπου led κατάλληλη για το υπάρχον μικροσκόπιο και η οποία θα πρέπει: a. να μην απαιτεί αναλώσιμα και επικεντρώσεις, και b. να μπορεί να συνδέεται με το μικροσκόπιο μέσω οπτικής ίνας. c. Να είναι κατάλληλη για διέργεση χρωστικών σε εύρος φάσματος τουλάχιστον μεταξύ 400 και 650 nm 9. Επιπλέον να προσφερθούν κατάλληλα φίλτρα φθορισμού απόλυτα συμβατά με το ως άνω μικροσκόπιο ατομικής δύναμης, σε επιλεγμένα μήκη κύματος ως κάτωθι: a. ET470/40 nm, T495lp , ET525/50 nm b. ET545/25 nm, T565lp , ET605/70 nm c. ET395/25 nm, T425lp , ET460/50 nm 10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, να παρέχει τεχνική την υποστήριξή του σε μικροσκόπια AFM του κατασκευαστικού οίκου Bruker που διαθέτει το εργαστήριο, και να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την όλη αναβάθμιση αφήνομτας το υπάρχον μικροσκόπιο σε πλήρη λειτουργία με το πέρας των εργασιών. |  | ΝΑΙ |  |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 2 |  |  |  |
| ΑΑ Είδους | Σύντομη Περιγραφή Είδους | Μον. Μετρ. | Πλήθος |
| 1 | ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ (CLEΙA) | ΤΜΧ | 1 |
| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους |  | Απαί- τηση | Απάντη -ση |
| - Να υποστηρίζει πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία και να βασίζεται στην τεχνολογία της Χημειοφωταύγειας (CLEIA). - Να είναι επιτραπέζιος, μικρών διαστάσεων και σύγχρονης τεχνολογίας - Η παραγωγικότητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 50 εξετάσεις/ ώρα και να παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από τον συνδυασμό των ζητούμενων εξετάσεων. - Τα αντιδραστήρια να είναι απαραίτητα σε μορφή μονοτέστ και να φέρουν barcode. Να γίνεται αυτόματη ενημέρωση του χειριστή για την παρτίδα του αντιδραστηρίου, την ημερομηνία λήξης του και το υπόλοιπο απόθεμα. - Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα για απευθείας χρήση στον αναλυτή χωρίς να απαιτείται ανασύσταση, ανάμιξη ή οποιαδήποτε άλλη προετοιμασία. - Να μπορεί να δεχτεί ταυτόχρονα σωληνάρια δειγμάτων διαφόρων διαστάσεων καθώς και μικροκαψάκια. - Να μπορεί να δεχτεί επείγοντα δείγματα (STAT) που θα αναλύονται κατά προτεραιότητα. - Να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης δειγμάτων μικρού όγκου (<5ml). - Να μπορεί να δεχτεί διάφορους τύπους δειγμάτων (κατ’ελάχιστο ΕΝΥ, πλάσμα και ορό), ανάλογα με τον τύπο της εξέτασης. - Η φόρτωση των δειγμάτων, των αντιδραστηρίων και των αναλωσίμων να μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του αναλυτή. - Ο δειγματολήπτης να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης θρόμβων ή ανεπαρκούς ποσότητας δείγματος. - Να διαθέτει ενσωματωμένη, έγχρωμη οθόνη αφής και φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό. - Να διαθέτει σύστημα ελέγχου ποιότητας (QC) με διαγράμματα. - Τα αποτελέσματα να δίνονται εντός 40 λεπτών για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις. - Να είναι τυχαίας προσπέλασης και συνεχούς φόρτωσης. - Να μην απαιτεί χρονοβόρες καθημερινές συντηρήσεις. - Nα διαθέτει σταθερότητα βαθμονόμησης τουλάχιστον 4 εβδομάδες. - Να χρησιμοποιεί ρύγχη μιας χρήσης για την δειγματοληψία, ώστε να εκμηδενίζεται ο κίνδυνος επιμόλυνσης μεταξύ των δειγμάτων. - Να μπορεί να εκτελεί αυτόματες αραιώσεις. - Να μπορεί να επεξεργαστεί τουλάχιστον έως και 8 εξετάσεις ταυτόχρονα. - Να έχει τη δυνατότητα εφάπαξ φόρτωσης τουλάχιστον 30 δειγμάτων. - Τα αντιδραστήρια να μπορούν να παραμένουν επί του αναλυτή σε ψυχόμενο χώρο (ή ισοδύναμο) χωρίς να αλλοιώνεται η σύστασή τους και χωρίς να απαιτείται η απομάκρυνσή τους για εξωτερική αποθήκευση. - Να μπορεί να συνδεθεί αμφίδρομα με το LIS του εργαστηρίου. - Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων με ενσωματωμένο εκτυπωτή. - Να μπορεί να εκτελέσει οπωσδήποτε, αλλά όχι αναγκαστικά αποκλειστικά, τις ακόλουθες εξετάσεις: - Total Tau σε δείγματα ΕΝΥ - Phospho Tau σε δείγματα πλάσματος και ΕΝΥ - β-Amyloid 1-40 σε δείγματα πλάσματος και ΕΝΥ - β-Amyloid 1-42 σε δείγματα πλάσματος και ΕΝΥ |  | ΝΑΙ |  |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ 3- ΛΟΙΠΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| ΑΑ Είδους | Σύντομη Περιγραφή Είδους | Μον. Μετρ. | Πλήθος |
| Ι | Καταψύκτης -80οC κατάλληλος για φύλαξη κλινικών δειγμάτων μέχρι το στάδιο της ανάλυσης. | ΤΜΧ | 1 |
| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους |  | Απαί- τηση | Απάντη -ση |
| - Να είναι καθέτου τύπου με χωρητικότητα τουλάχιστον 470 λίτρων. - Να είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες ψύξης -80 °C, στιβαρής κατασκευής, πιστοποιημένης ποιότητας και να διαθέτει CE Mark - Να έχει Temperature variation : ± 2.5 στους -80 °C - Να έχει Temperature fluctuation : ± 1.5 στους -80 °C - Να έχει χρόνο καθόδου θερμοκρασίας (Cooling-down time ) από + 22 ˚C στους -80 ˚C : το ανώτερο 360 λεπτά - Να έχει χρόνο ανόδου θερμοκρασίας (Warm-up time) από -80 ˚C στους -60 ˚C : το ανώτερο 240 λεπτά - Ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος εσωτερικά από ανοξείδωτο ατσάλι - Εξωτερικά να είναι κατασκευασμένος από ατσάλι βαμμένο με υψηλής ποιότητας βαφή που να αντέχει σε χημικά αντιδραστήρια και τη σκουριά - Να διαθέτει εξελιγμένη συνδυαστική τεχνολογία μόνωσης και συγκεκριμένα συνδυασμό μόνωσης με πάνελ κενού ( vacuum insulation panels VIP ) τεχνολογία τύπου V και επιπλέον CFC αφρώδες πολυουρεθάνης, μεγιστοποιώντας την χωρητικότητα αποθήκευσης ψύξης - Να διαθέτει μια εξωτερική πόρτα η οποία να ασφαλίζει με ειδικό χερούλι, στιβαρής κατασκευής και εργονομικού σχεδιασμού για εύκολο άνοιγμα και να έχει κλειδαριά. - Η πόρτα να διαθέτει τριπλή φλάντζα από σιλικόνη (innovative door gasket) για βέλτιστο κλείσιμο και να μειώνει την συγκέντρωση πάγου - Ο εσωτερικός θάλαμος να διαθέτει πόρτες από ανοξείδωτο ατσάλι και να διαμορφώνεται σε διαμερίσματα κατόπιν επιλογής του χρήστη ανάλογα με την τοποθέτηση των ραφιών σε διαφορετικά ύψη. - Όλη η μονάδα να εδράζεται πάνω σε ενισχυμένους τροχούς με δυνατότητα σταθεροποίησης και οι δυο μπροστινοί τροχοί να έχουν φρένο. - Να διαθέτει έξοδο ανακούφισης (vacuum relief), ώστε να επιτρέπεται το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας χωρίς προβλήματα. - Να διαθέτει τουλάχιστον δύο σημεία πρόσβασης για τη χρήση εξωτερικών αισθητηρίων (probes) - Να περιλαμβάνει σύστημα δυο συμπιεστών ψύξης δυο σταδίων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας με συνολική ισχύ το ανώτερο έως 2 KW. - Τα ψυκτικά υγρά να είναι για το πρώτο στάδιο ψύξης : Ethane (R 290) και για το δεύτερο στάδιο ψύξης: Propane (R170), ή αντίστοιχα, φιλικά προς το περιβάλλον και οπωσδήποτε ελεύθερα από HCFCs και CFCs . - Η καθαρότητα του εισερχόμενου από μπροστά αέρα στο χώρο των συμπιεστών να διασφαλίζεται από ένα φίλτρο το οποίο να αφαιρείται εύκολα για περιοδικό καθαρισμό - Σε ευκρινές και ευπρόσιτο σημείο να υπάρχει το κέντρο πληροφοριών του καταψύκτη και οθόνη LCD ως πίνακας ελέγχου. Στον πίνακα να υπάρχουν οπωσδήποτε κουμπιά προγραμματισμού της θερμοκρασίας, των ορίων συναγερμού και βαθμονόμησης καθώς και οι ενδείξεις για τη θερμοκρασία και την κατάσταση συναγερμού. Οι συναγερμοί να αφορούν την υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία, διακοπή ρεύματος, χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, ανοιχτή πόρτα και την ανάγκη για καθαρισμό φίλτρων τουλάχιστον και να είναι τόσο οπτικοί όσο και ακουστικοί. Να υπάρχει δυνατότητα παράκαμψης (σίγασης) των συναγερμών μέσω πλήκτρου. - Να διαθέτει ηχητική ειδοποίηση (alarm) για την περίπτωση ανόδου της θερμοκρασίας εξαιτίας οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας του συστήματος ψύξης - Να διαθέτει σύστημα ελέγχου φραγμένου φίλτρου αέρα και αντίστοιχο ηχητικό συναγερμό, μέχρι την αποκατάσταση των συνθηκών - Να διαθέτει σύστημα ψύξης δύο σταδίων (two stage refrigeration) για βέλτιστη ψύξη - Να διαθέτει επίπεδο θορύβου το πολύ 50dB . - Να περιλαμβάνεται ενσωματωμένη μπαταρία ( alarm system , battery-backed ) που να τροφοδοτεί τον πίνακα ελέγχου και την οθόνη, προσφέροντας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος ενέργεια για την λειτουργία για τις ενδείξεις θερμοκρασίας, ειδοποιήσεων ( alarms ) , μηνυμάτων και επικοινωνίας, για 72 ώρες . - Να διαθέτει εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα και την μπαταρία - Να διαθέτει εσωτερική καταγραφή θερμοκρασίας (internal data logger) και μέσω θύρας USB να είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων και επεξεργασίας αυτών . - Να υπάρχει δυνατότητα να συνδεθεί σύστημα υποστήριξης CO2 back–up cooling για επείγουσα ψύξη . - Να έχει δυνατότητα για ηλεκτρομηχανικό μηχανισμό κλειδώματος με ηλεκτρονικό έλεγχο πρόσβασης. - Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών από την κατασκευάστρια εταιρεία. - Να έχει κατανάλωση ενέργειας έως 8 KWh ανά 24 ώρες, σε λειτουργία θερμοκρασίας – 80 ˚C με θερμοκρασία περιβάλλοντος 21 ˚C. - Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας Ethernet . - Να έχει δυνατότητα να δεχθεί τουλάχιστον 12 ράφια και να συνοδεύουν την συσκευή τουλάχιστον 3 ράφια. Τα ράφια διαχωρισμού των διαμερισμάτων να μπορούν να τοποθετηθούν σε ύψη επιλογής του χρήστη . - Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 350 κρυοκιβωτίων (cryoboxes) των 50mm. - Η συσκευή να έχει δυνατότητα να δεχθεί 200 κιλά φορτίο , 50 κιλά ανά διαμέρισμα. - Οι εξωτερικές διαστάσεις του καταψύκτη να είναι το πολύ W 850 x H 2000 x D 950 mm. - Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001, 14001, 50001. - Ο καταψύκτης να διαθέτει πιστοποίηση energy star. |  | ΝΑΙ |  |
| ΑΑ Είδους | Σύντομη Περιγραφή Είδους | Μον. Μετρ. | Πλήθος |
| ΙΙ | Ψυχόμενη φυγόκεντρος κατάλληλη για διαχωρισμό των επιμέρους συστατικών κατά το στάδιο επεξεργασίας και ανάλυσης των κλινικών δειγμάτων | ΤΜΧ | 1 |
| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους |  | Απαί- τηση | Απάντη -ση |
| - Να είναι επιτραπέζια και ψυχόμενη με εύρος θερμοκρασίας από -10 °C εως + 40 °C. - Να διαθέτει μέγιστη επιτάχυνση 6000 rpm και 3800 RCF - Να διαθέτει χωρητικότητα : 4 * 500 ml - Να διαθέτει ακρίβεια ταχύτητας : + 30 r / min - Να διαθέτει ακρίβεια θερμοκρασίας : +1 °C - Να διαθέτει κεφαλές swing out με τις παρακάτω δυνατότητες φυγοκέντρησης όγκων: 4 x 2 x 50 ml ή 4 x 50 ml , 4 x 8x 15 ml ή 4 x 6 x 15 ml ή 4 x 4 x 15 ml. - Να διαθέτει οθόνη αφής τουλάχιστον 4 ιντσών υψηλής ευκρίνειας, εύκολα χειριζόμενη. - Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης τουλάχιστον 4 διαφορετικών ειδών ρότορων. - Nα έχει δυνατότητα λειτουργίας προστασίας από ακούσια υπερβολική ταχύτητα (overspeed protection), ακούσια φραγή πόρτας (door lock protection), και αστάθεια (imbalance protection), για την προστασία τόσο του χρήστη όσο και της φυγόκεντρου. - Να διαθέτει τουλάχιστον 9 περιοχές για αύξηση της ταχύτητας και τουλάχιστον 9 περιοχές για μείωση ταχύτητας, για αποτελεσματική αποφυγή δευτερογενούς καθίζησης, με καλύτερο αποτέλεσμα φυγοκέντρησης. - Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 10 προγραμμάτων για προσαρμογή των χρηστών. - Ο κινητήρας μετατροπής να είναι συχνότητας AC, υψηλής ακρίβειας ελέγχου περιστροφικής ταχύτητας. Να διαθέτει συμπιεστή χωρίς φρέον. - Να διαθέτει ρυθμίσεις προστασίας όπως : υπερβολική ταχύτητα, προστασία πόρτας, προστασία από ανισορροπία, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια χρήστη και συσκευής . - Να έχει δυνατότητα ελεύθερης μετατροπής μεταξύ περιστροφικής ταχύτητας και φυγόκεντρης δύναμης. - Να διαθέτει σήμανση CE. |  | ΝΑΙ |  |
| ΑΑ Είδους | Σύντομη Περιγραφή Είδους | Μον. Μετρ. | Πλήθος |
| ΙΙΙ | Σύστημα παραγωγής πάγου κατάλληλο για εργαστηριακούς χειρισμούς και προετοιμασία βιολογικών και κλινικών δειγμάτων | ΤΜΧ | 1 |
| Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές Είδους |  | Απαί- τηση | Απάντη -ση |
| - Nα έχει δυνατότητα παραγωγής πάγου (παγάκια ή νιφάδες) τουλάχιστον 20 κιλά/24 ώρες - Να έχει On / Off διακόπτη - Να παράγει δυνατή και σταθερή ψύξη - Να έχει εύκολο χειρισμό και καθαρισμό - Οι διαστάσεις του να είναι το πολύ : Π x Β x Υ :1000 x 1000 x 1000 mm - Να είναι αερόψυκτο - Το σώμα να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα - Να έχει αποτελεσματική μόνωση - Να έχει ψυκτικό μέσο R 290 a ή αντίστοιχο - Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα εξαερισμού - Την συσκευή να συνοδεύουν σέσουλα πάγου και σωλήνας εισροής/εκροής νερού - Να παραδίδεται έτοιμο προς σύνδεση - Να έχει ηλεκτρική σύνδεση: 1 / N / PE 230 Volt / 50 Hz - Να έχει ισχύ το πολύ έως 500 Watt - Nα είναι σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Τροφίμων - Να έχει σήμανση CE |  | ΝΑΙ |  |

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 3 της Πράξης: «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη μελέτη αναδίπλωσης πρωτεϊνών στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 6273/1426/Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, και έχει λάβει κωδικό MIS 5047144 και κωδ. έργου ΕΛΚΕ ΙΠ 80503. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ με ενάριθμο 2020ΣΕ11910128.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 93.100,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και 115.444,00€ (με ΦΠΑ), όπως προέκυψε από σχετική έρευνα αγοράς.

Το Οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης διαιρείται σε τμήματα ως εξής:

| Α/Α Τμήματος | Αξία Τμήματος χωρίς ΦΠΑ | Αναλογούσα αξία ΦΠΑ | Συνολικός Π/Υ Τμήματος με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.225,81€ | 6.774,19€ | 35.000,00€ |
| 2 | 40.322,58€ | 9.677,42€ | 50.000,00€ |
| 3 | 24.551,61€ | 5.892,39€ | 30.444,00€ |
| Σύνολα | 93.100,00€ | 22.344,00€ | 115.444,00€ |

Ο συντάξας τις τεχνικές προδιαγραφές

Kαθηγητής Παναγιώτης Βλάμος