ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διευκρινίζεται ότι όπου στην περιγραφή των ειδών γίνεται μνεία συγκεκριμένου προτύπου, κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής, ή αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο καθώς και σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, εμπορικό σήμα, η μνεία αυτή αφορά και στα ισοδύναμα αυτών.

Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός θα είναι καινούργιος και αμεταχείριστος απαλλαγμένος από πραγματικά και νομικά ελαττώματα, σύμφωνος με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς του Αναδόχου και η προμήθειά του γίνεται από επίσημο και εξουσιοδοτημένο κανάλι του κατασκευαστή.

Εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στις προδιαγραφές του εκάστοτε είδους

Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή περισσότερα ή και όλα τα  τμήματα, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος.

| ΤΜΗΜΑ 1. Β18 Εξοπλισμός Επεξεργασίας & Φυσικοχημικών ιδιοτήτων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | Β18.1 ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣTΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ KAI ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ |  |  |  |
| Β18.1.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | Αποτελείται από τα κάτωθι: |  |  |  |
| Β18.1.2 | Α. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ με τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.1.3 | Τύπος συσκευής | Να είναι συσκευή πολλαπλής εκχύλισης με την τεχνική ultrasound, χωρητικότητας το λιγότερο 20 λίτρων. |  |  |
| Β18.1.4 | Υλικό Κατασκευής | Κατασκευή εξ ολοκλήρου από stainless steel. |  |  |
| Β18.1.5 | Χρόνος εκχύλισης | περίπου τριάντα λεπτά. |  |  |
| Β18.1.6 | Ισχύς | 400 W ή και μεγαλύτερη. |  |  |
| Β18.1.7 | Η συχνότητα υπερήχων | 24/38 KHz με δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος παραγωγής των υπερήχων από τον χειριστή, για επίτευξη συγκεκριμένων εκχυλίσεων. |  |  |
| Β18.1.8 | Απαιτείται αυτόματος έλεγχος της θερμοκρασίας από τη συσκευή και ρύθμισή της στο επιθυμητό σημείο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.1.9 | Πλήρης ρύθμιση του χρόνου εκχύλισης από τον χειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.1.10 | Η ταχύτητα ανάδευσης να ρυθμίζεται αναλόγως και των άλλων συνθηκών εκχύλισης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.1.11 | Δυνατότητα εκχύλισης με κάθε τύπο διαλύτη χωρίς περιορισμό, αλλά και με νερό. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.1.12 | Η συσκευή να μην απαιτεί συγκεκριμένη αναλογία διαλύτη με στερεό υλικό προς εκχύλιση, δίνοντας έτσι μεγάλα περιθώρια εφαρμογών. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.1.13 | Δυνατότητα ρύθμισης της συσκευής σε λειτουργία παλμικής εκχύλισης, για μεγαλύτερη προστασία τυχόν ευαίσθητων υλικών. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.1.14 | Να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία με όλες τις απαραίτητες υποδοχές, συνδεσμολογία κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.1.15 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | τουλάχιστον δύο (2) ετών |  |  |
| Β18.1.16 | Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής. | εκπαίδευση για 2 άτομα για 2 ημέρες |  |  |
| Β18.1.17 | Β. ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΙΘΑΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.1.18 | Γ. ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ με τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.1.19 | Χωρητικότητα προϊόντος : | 12 λίτρα τουλάχιστον. |  |  |
| Β18.1.20 | Η λειτουργία συμπύκνωσης να είναι υπό κενό, από ενσωματωμένη συσκευή κενού στη συσκευή, σε θερμοκρασία 55°C, αυστηρά ελεγχόμενη από τη συσκευή, προς αποφυγή αποικοδόμησης δραστικών ουσιών λόγω υψηλής θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.1.21 | Απαιτείται απευθείας τοποθέτηση του δείγματος σε μεταλλικό δοχείο της συσκευής ή σε κατάλληλη σακούλα που παρέχεται .Το υλικό της σακούλας να είναι επεξεργασμένο φωτοκαταλυτικα δηλαδή πρέπει να έχει υποστεί ειδική κατεργασία με φωτοκαταλυτικό υλικό, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της μέρος και να εξασφαλίζεται ο αυτοκαθαρισμός τους, αλλά και η αντιμικροβιακή δράση τους , δίνοντας σαφή ικανότητα επαναχρησιμοποίησης . Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία φωτοκατάλυσης, το χρησιμοποιούμενο υλικό αυτής, καθώς και να προσκομίσει σχετική έγκριτη και επιστημονική τεκμηρίωση. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.1.22 | Η θέρμανση να είναι ήπια και ελεγχόμενη μέσω κατάλληλου ελαίου που θα κυκλοφορεί στα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής. Έτσι η ρύθμιση της θερμοκρασίας συμπύκνωσης να γίνεται μέσω της ρύθμισης της θερμοκρασίας του ελαίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.1.23 | Ο κύκλος συμπύκνωσης να είναι πλήρως αυτόματος, ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή με πλήρως ρυθμιζόμενες τις παραμέτρους όπως τον χρόνο συμπύκνωσης, τη θερμοκρασία κλπ. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.1.24 | Ο διαλύτης να συλλέγεται σε κατάλληλο εξωτερικό δοχείο που θα παρέχεται με τη συσκευή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.1.25 | Τάση και Ισχύς Λειτουργίας | Στα 220V/50Hz με ισχύ το ελάχιστο 1300 Watt. |  |  |
| Β18.1.26 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | τουλάχιστον δύο (2) ετών. |  |  |
| Β18.1.27 | Εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής. | 2 άτομα για 2 ημέρες |  |  |
|  | Β18.2 Συσκευή ανάλυσης μεγέθους σωματιδίων και προσδιορισμού ζ-δυναμικού |  |  |  |
| Β18.2.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| Β18.2.2 | Να δύναται να προσδιορίζει ταυτόχρονα και διαρκώς 5 παραμέτρους: | a. Δυναμικό ζ b. Δυναμικό ροής c. Τιμή pH d. Αγωγιμότητα e. Θερμοκρασία |  |  |
| Β18.2.3 | Να μπορεί επιπλέον να προσδιορίζει το μέγεθος των σωματιδίων σε εύρος λειτουργίας και το οποίο να μπορεί να παρουσιαστεί σε συνεχή συσχέτιση με τις ανωτέρω παραμέτρους. Να συνοδευέται από τη σχετική συσκευή μέτρησης μεγέθους σωματιδίων του ιδίου κατασκευαστή οίκου, η οποία θα παρέχει ταυτόχρονη ή ξεχωριστή από τη συσκευή μέτρησης ζ-δυναμικού λειτουργία και θα μετρά σωματίδια | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.4 | Να παρέχει δυνατότητα κινητικής μελέτης με τιτλοδότηση τουλάχιστον δύο παραμέτρων όπως: | a. Με οξύ ή/και βάση για μετρήσεις σε εύρος του pH και ταυτοποίηση του ισοδύναμου σημείου b. Με διαλύματα αλάτων για μελέτες σε διαφορετικές συνθήκες αγωγιμότητας c. Με ηλεκτρολύτες για μετρήσεις του επιφανειακού φορτίου και αναζήτηση του σημείου μηδενικού φορτίου (συνθήκες μέγιστης αποσταθεροποίησης) |  |  |
| Β18.2.5 | Οι τιτλοδοτήσεις να πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της μέτρησης του ζ-δυναμικού και χωρίς ανάγκη για διακοπή της μέτρησης, με ρύθμιση τελικού σημείου (pH, αγωγιμότητα, ζ-δυναμικό) ή όγκου τιτλοδότη, ή χρόνου τιτλοδότησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.6 | Να μπορεί να πραγματοποιεί μετρήσεις ζ-δυναμικού σε εύρος | από -3000mV έως 3000mV. |  |  |
| Β18.2.7 | Να μπορεί να πραγματοποιεί μετρήσεις ζ-δυναμικού σε δείγματα μεγέθους σωματιδίων | από 0,3nm έως 300nm και με ηλεκτροφορητική κινητικότητα έως και 200 (μm/s) / (V/cm) |  |  |
| Β18.2.8 | Να μπορεί να μετράει ζ-δυναμικό σε εύρος pH | από 1 – 14 με μέτρησή του. |  |  |
| Β18.2.9 | Να μπορεί να μετράει ζ-δυναμικό σε εύρος θερμοκρασίας | από 0°C έως 90°C |  |  |
| Β18.2.10 | Να μπορεί να μετράει ζ-δυναμικό σε δείγματα αγωγιμότητας | έως και 350mS/cm |  |  |
| Β18.2.11 | Να μετράει την θερμοκρασία με ακρίβεια ±0.1°C κατά την μέτρηση του ζ-δυναμικού | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.12 | Να μετράει ζ-δυναμικό σε δείγματα πυκνά (έως και 40%), σκούρα, έγχρωμα και αδιαφανή χωρίς απαίτηση αραίωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.13 | Να μπορεί να μετράει ζ-δυναμικό σε δείγματα από 950μl έως 10ml και να διατίθενται εναλλακτικές κυψελίδες ανάλυσης για ειδικά δείγματα (υψηλής αγωγιμότητας, ιξώδους κλπ). | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.14 | Να μετράει ζ-δυναμικό σε δείγματα υδατικά, επιλεγμένους οργανικούς πολικούς διαλύτες και όξινα ή βασικά. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.15 | Να μην απαιτείται εκ των προτέρων γνώση οπτικών χαρακτηριστικών των δειγμάτων για διόρθωση των μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.16 | Να μην απαιτείται η γνώση της διηλεκτρικής σταθεράς για τον υπολογισμό/διόρθωση των αποτελεσμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.17 | Να επιτυγχάνει επαναληψιμότητα 2% (RSD) στην μέτρηση του ζ-δυναμικού | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.18 | Να λειτουργεί σε εργαστηριακές συνθήκες (έως 60% υγρασία, 10-50°C) και να είναι μικρού μεγέθους για εύκολη τοποθέτηση. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.19 | Λειτουργία στα 220V/50-60Hz | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.20 | Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή με τα εξής χαρακτηριστικά: | CPU: κλάσης Core i7 ή ανάλογο ή καλύτερο RAM: >=10GB Σκληρός Δίσκος: >= 256GB Οθόνη: >= 14", LCD Web Camera |  |  |
| Β18.2.21 | Να συνοδεύεται από εκτυπωτή: | Τεχνολογία : InkJet - έγχρωμος Ανάλυση εκτύπωσης: 4800 Χ 1200 dpi (έγχρωμη) 1200 Χ 1200 dpi ασπρόμαυρη Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης LCD οθόνη χειρισμού Ενσωματωμένη μνήμη: 64ΜΒ Σύνδεση: USB, Wi-Fi Συμβατότητα με Λειτουργικά Συστήματα: Windows 10/ 11, Mac OS X 10.14 Mojave/ 12.0 Monterey/ 13.0 Ventura/ 11.0 Big Sur/ 10.15 Catalina, ChromeOS |  |  |
| Β18.2.22 | Να συνοδεύεται από το κατάλληλο λογισμικό και ΣΕΤ προτύπων pH, αγωγιμότητας, ζ-δυναμικού, δυναμικού ροής. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.23 | 20. Οι μετρήσεις ζ-δυναμικού να συνδυάζονται με ανάλυση μεγέθους σωματιδίων με παρακολούθηση όλων των παραμέτρων σε κάθε δείγμα: | a. Δυναμικό ζ b. Δυναμικό ροής c. Τιμή pH d. Αγωγιμότητα e. Θερμοκρασία f. Μέγεθος σωματιδίων |  |  |
| Β18.2.24 | Η ανάλυση του μεγέθους των σωματιδίων να γίνεται με την τεχνική DLS (dynamic light scattering) σε οπισθοσκέδαση με χρήση laser στα 780nm. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.25 | Η ανάλυση του μεγέθους σωματιδίων να γίνεται σε εύρος | από 0,3nm έως 10μm τουλάχιστον. |  |  |
| Β18.2.26 | Η ανάλυση του μεγέθους σωματιδίων να γίνεται με χρήση τεχνικής ετερόδυνης ενίσχυσης του σήματος για μέγιστη αναλογία σήμα/θόρυβο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.27 | Η λογαριθμική μετατροπή του σήματος να γίνεται με μέθοδο Fast Fourier και να μην απαιτείται εκ των προτέρων γνώση παραμέτρων όπως είναι η μορφή της κατανομής και οι δείκτες διάθλασης για διόρθωση των αποτελεσμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.28 | Να προσδιορίζει την συγκέντρωση του δείγματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.29 | Να προσδιορίζει το μέγεθος των σωματιδίων σε δείγματα συγκέντρωσης | έως και 40% |  |  |
| Β18.2.30 | Να προσδιορίζει το μοριακό βάρος σε εύρος | από 300Da έως και 20.000.000Da |  |  |
| Β18.2.31 | Να προσδιορίζει το μέγεθος των σωματιδίων σε δείγματα διαυγή, έγχρωμα έως και πρακτικά αδιαφανή χωρίς προβλήματα πολλαπλής σκέδασης ή φθορισμομετρικές παρεμποδίσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.32 | Aπαιτείται πρόσβαση στα Πρωτογενή Δεδομένα (Raw Data) των μετρήσεων για εξωτερική επεξεργασία. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.33 | Όγκος δείγματος από 50μl έως 2ml. Να μπορεί να λειτουργεί με έως και μια σταγόνα δείγματος στον φακό του αισθητήρα οπισθοσκέδασης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.34 | Να έχει σχεδιασμό με σταθερά οπτικά και χωρίς κινητά μέρη για μέγιστη ακρίβεια και επαναληψιμότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.35 | Συμμόρφωση με πρότυπα | Απαιτείται πλήρη συμμόρφωση ως προς το πρότυπο ISO 22412 (Dynamic Ligh Scattering Methods) και ως προς το πρότυπο ISO 13099-2 (Προσδιορισμός ζ δυναμικού). |  |  |
| Β18.2.36 | Να συνοδεύεται από λογισμικό πλήρους λειτουργίας και επεξεργασίας των μετρήσεων, του ιδίου κατασκευαστή οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.37 | Λειτουργία στα 220V/50-60Hz | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.38 | Να παρέχονται όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, λοιπές συνδεσμολογίες, πλαίσιο τοποθέτησης κλπ. Επιπλέον το σύστημα να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία, με αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.2.39 | Εκπαίδευση του υποδειχθέντος προσωπικού διάρκειας το λιγότερο 2 εργάσιμες ημέρες. | 2 άτομα για τουλάχιστον 2 ημέρες |  |  |
|  | Β18.3 Αναλυτής υφής για στατικές δοκιμές σε τρόφιμα |  |  |  |
| Β18.3.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| Β18.3.2 | Να είναι απλής λειτουργία, μέσω οθόνης αφής, αλλά να διαθέτει και ξεχωριστό ρυθμιστή ( controller ) ρύθμισης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.3.3 | Δυνατότητα σύνδεσης πολλών αισθητηρίων (probes) για όλες τις πιθανές εφαρμογές. Να αναφερθούν τα σχετικά probes που διατίθενται. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.3.4 | Απαιτείται δυνατότητα επιλογής μέσω της συσκευής του τρόφιμου προς μέτρηση ή του κατάλληλου προτύπου που εφαρμόζεται με αναγραφή αυτού στην οθόνη και άμεση παρουσίαση της μεθόδου – πορείας μέτρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.3.5 | Η συσκευή να καλύπτει τις απαιτήσεις των standards | ISO 16305, ISO 9665. |  |  |
| Β18.3.6 | Δυνατότητα ρύθμισης και χειροκίνητα (manually) των συνθηκών – παραμέτρων μέτρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.3.7 | Να παρέχεται δυνατότητα αποθήκευσης των μετρήσεων, του ιστορικού κάθε δείγματος και προϊόντων και μεθόδων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.3.8 | Να διαθέτει γραφική απεικόνιση των μετρήσεων στην οθόνη της συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.3.9 | Εύρος μέτρησης | 100 Ν. |  |  |
| Β18.3.10 | Ακρίβεια | ±0,2% F.S ή και καλύτερη. |  |  |
| Β18.3.11 | Να παρέχεται δυνατότητα έκφρασης αποτελεσμάτων σε Ν ή Kgf ή lbf. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.3.12 | Η ταχύτητα να ρυθμίζεται από το χειριστή σε εύρος | από 0,1 το χαμηλότερο έως τουλάχιστο 10,0 mm/sec. ή και μεγαλύτερη |  |  |
| Β18.3.13 | Να διαθέτει ειδικό λογισμικό λειτουργίας με προκαθορισμένες παραμέτρους και πρωτοκόλλα για κάθε τύπο τροφίμων και κυρίως για προϊόντα κρέατος. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.3.14 | Να παρέχεται με ειδική αντικραδασμική βάση τοποθέτησης . Ο προμηθευτής να τεκμηριώσει την καταλληλόλητα της προσφερόμενης από αυτόν βάσης για την απορρόφηση τυχόν κραδασμών από τη συσκευή . Επιπλέον η βάση θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική κατεργασία με φωτοκαταλυτικό υλικό, ώστε να εξασφαλίζεται ο αυτοκαθαρισμός της, αλλά και η αντιμικροβιακή δράση της. Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία φωτοκατάλυσης, το χρησιμοποιούμενο υλικό αυτής, καθώς και να προσκομίσει σχετική έγκριτη και επιστημονική τεκμηρίωση. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.3.15 | Να παρέχεται πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία στα 220V/50Hz, με πιστοποιητικό βαθμονόμησης, αλλά και λογισμικό, καλώδια σύνδεσης όπως και τα probes: | Conical Probe 60° Φ 20 Disk Probe Φ 20 Wedge Probe 60° Sphere Prob SR20 Stainless |  |  |
| Β18.3.16 | Θα παραδοθούν δαγκάνες για εφελκυσμό καθώς και συνοδευτικά εξαρτήματα για διάτρηση | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.3.17 | Η συσκευή να παρέχεται και με κατάλληλο λογισμικό για περαιτέρω επεξεργασία των μετρήσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.3.18 | Απαιτείται εκπαίδευση των χειριστών, καθώς και από κοινού μέτρηση δειγμάτων που θα υποδειχθούν. | 2 άτομα για τουλάχιστον 2 ημέρες |  |  |
| Β18.3.19 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | τουλάχιστον δύο (2) ετών |  |  |
|  | Β18.4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ |  |  |  |
| Β18.4.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| Β18.4.2 | Η συσκευή να λειτουργεί με διαδικασία εκχύλισης υψηλής πίεσης και ελεγχόμενης ροής διαλύτη, σε δείγματα όλων των τύπων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.4.3 | Να παρέχεται δυνατότητα όγκου δείγματος-κυψελίδων | από 5 έως και 100 ml κατ’ απόλυτη επιλογή του χειριστή. |  |  |
| Β18.4.4 | Η διαδικασία να γίνεται υπό πίεση σε ειδική κυψελίδα του δείγματος έως 2500 psi τουλάχιστο πλήρως ανοξείδωτη με ενσωματωμένο τμήμα φίλτρανσης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.4.5 | Η διαδικασία καθαρισμού του δείγματος (clean up) και εκχύλισης να είναι ταυτόχρονη και σε ένα στάδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.4.6 | Ταχύτητα ροής του διαλύτη – διαλυτικού μέσου να είναι | από 0 έως 35 ml το λεπτό. |  |  |
| Β18.4.7 | Θερμοκρασία λειτουργίας : | έως και 200°C , πλήρως ρυθμιζόμενη από τον χειριστή. |  |  |
| Β18.4.8 | Δυνατότητα χρήσης και ανάμειξης | έως και έξι (6) διαφορετικών διαλυτών, χωρίς κανένα περιορισμό. |  |  |
| Β18.4.9 | Η συσκευή να διαθέτει μία θέση -σταθμό προετοιμασίας του δείγματος, με δυνατότητα επέκτασης έως και οχτώ (8) θέσεις τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.4.10 | Απαιτείται η ύπαρξη οθόνης αφής στο κύριο σώμα της συσκευής, για πλήρη ρύθμιση όλων των παραμέτρων λειτουργίας, αλλά και εμφάνιση της πορείας λειτουργίας της συσκευής. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.4.11 | Η ελάχιστη απαίτηση χρήσης διαλύτη ή μείγματος διαλυτών να είναι χαμηλή, της τάξης των 15 ml. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.4.12 | Απαιτείται η διαδικασία καθαρισμού του δείγματος να γίνεται μέσα στην κυψελίδα (in cell sample clean up). | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.4.13 | Η κυψελίδα του δείγματος να είναι υποχρεωτικά από ανοξείδωτο ατσάλι (s.s) και να διαθέτει διαδικασία φίλτρανσης με teflon. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.4.14 | Ο χρόνος επεξεργασίας του δείγματος να είναι εξαιρετικά χαμηλός και σίγουρα κάτω της μίας ώρας. Να αναφερθούν σχετικά παραδείγματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.4.15 | Η συσκευή να συνοδεύεται από λογισμικό του ιδίου κατασκευαστή οίκου, το οποίο θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο την πίεση και την ταχύτητα του διαλύτη και τη θερμοκρασία, δίνοντας πλήρη report της διαδικασίας. Επίσης το λογισμικό να δίνει την ικανότητα αποθήκευσης και άμεσης ανάκλησης μεθόδων, όπως και της εκτύπωσης γραφικών παραστάσεων και πινάκων των παραμέτρων της διαδικασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.4.16 | Η συσκευή να παραδοθεί με πενήντα ειδικά αυτοκαθαριζόμενα φιαλίδια χωρητικότητας 50 ml, κατάλληλα για τη φύλαξη των δειγμάτων. Τα φιαλίδια θα πρέπει να έχουν υποστεί ειδική κατεργασία με φωτοκαταλυτικό υλικό, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό τους μέρος και να εξασφαλίζεται ο αυτοκαθαρισμός τους, αλλά και η αντιμικροβιακή δράση τους. Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία φωτοκατάλυσης, το χρησιμοποιούμενο υλικό αυτής, καθώς και να προσκομίσει σχετική έγκριτη και επιστημονική τεκμηρίωση. | ΝΑΙ |  |  |
| Β18.4.17 | Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία, με: | - Ειδικό σύστημα - Κυψελίδα 250 ml από ανοξείδωτο ατσάλι - Λογισμικό λειτουργίας εγκατεστημένο στη συσκευή - Ειδικά φίλτρα Teflon end-cap - Σύστημα θέρμανσης (heater block) σε σύνδεση με τη συσκευή - Λογισμικό πλήρους λειτουργίας και επεξεργασίας των δειγμάτων εγκατεστημένο στη συσκευή - Όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα - μικροεξαρτήματα για την πλήρη λειτουργία της συσκευής |  |  |
| Β18.4.18 | Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας | τουλάχιστον δύο ετών. |  |  |
| Β18.4.19 | Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής | 2 άτομα για τουλάχιστον 2 ημέρες |  |  |
|  | Β18.5 Ομογενοποιητής υψηλής πίεσης / Μικρορευστοποιητής |  |  |  |
| Β18.5.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| Β18.5.2 | Πίεση λειτουργίας | τουλάχιστο 2000 bar ή και μεγαλύτερη. |  |  |
| Β18.5.3 | Να διαθέτει ελάχιστο όγκο λειτουργίας δείγματος | 10 ml. |  |  |
| Β18.5.4 | Μέγιστη θερμοκρασίας λειτουργίας | 60 C. |  |  |
| Β18.5.5 | Να διαθέτει τουλάχιστο ένα πιστόνι με διάμετρο | το λιγότερο 5 χιλιοστά. |  |  |
| Β18.5.6 | Απαιτείται αντλία τροφοδοσίας δείγματος υψηλοτάτων προδιαγραφών , με ρoή: | τουλάχιστο 3 l/h. |  |  |
| Β18.5.7 | Ισχύς | το λιγότερο 1,5 KW. |  |  |
| Β18.5.8 | Η συσκευή να παραδοθεί με πενήντα ειδικά αυτοκαθαριζόμενα φιαλίδια χωρητικότητας 10 ml, κατάλληλα για τη φύλαξη των δειγμάτων. Τα φιαλίδια θα πρέπει να έχουν υποστεί ειδική κατεργασία με φωτοκαταλυτικό υλικό, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό τους μέρος και να εξασφαλίζεται ο αυτοκαθαρισμός τους, αλλά και η αντιμικροβιακή δράση τους. Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία φωτοκατάλυσης, το χρησιμοποιούμενο υλικό αυτής, καθώς και να προσκομίσει σχετική έγκριτη και επιστημονική τεκμηρίωση. | NAI |  |  |
| Β18.5.9 | Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και αναλώσιμά | NAI |  |  |
|  | Β18.6 Χρωματόμετρο ανάκλασης για μέτρηση σε πολλαπλές χρωματικές κλίμακες και αξιολόγηση έντασης και ισχύος χρώματος |  |  |  |
| Β18.6.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| Β18.6.2 | Να είναι οπτικό σύστημα μέτρησης χρώματος σφαίρας | τύπου 0/45, με ελάχιστη περιοχή μέτρησης τα 7 χιλιοστά ν |  |  |
| Β18.6.3 | Απαιτείται η δυνατότητα επιλογής παρατηρητή χρώματος (Standard Observer) | ανάμεσα στις 2° και στις 8°. |  |  |
| Β18.6.4 | Εύρος μέτρησης ανάκλασης από 0 έως 200%. | από 400 έως 700 nm τουλάχιστον. |  |  |
| Β18.6.5 | Η συσκευή να έχει τη δυνατότητα εύκολης και άμεσης επιλογής πηγής ενέργειας-φωτός (illumant type) από όλες τις αναφερόμενες στη βιβλιογραφία και πάντως σίγουρα να διαθέτει τις πηγές | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 και F12. |  |  |
| Β18.6.6 | Εύρος μέτρησης ανάκλασης | από 0 έως 200%. |  |  |
| Β18.6.7 | Ο χρόνος μέτρησης δείγματος να μην ξεπερνά | τα 3 δευτερόλεπτα. |  |  |
| Β18.6.8 | Απαιτείται η δυνατότητα μέτρησης gloss των επιφανειών. | NAI |  |  |
| Β18.6.9 | Η συσκευή να μετρά σε πολλές χρωματομετρικές κλίμακες και σίγουρα στις | CIE L*, a*, b*, Whiteness, Yellowness, Hunter LAB L*c*h*, CMC, CIE94, ASTM E313-98 metrometism Index, DIN 6172. |  |  |
| Β18.6.10 | Απαιτείται δυνατότητα μέτρησης αδιαφάνειας-διαφάνειας (opacity), απαραίτητες για μετρήσεις γυαλιού. | NAI |  |  |
| Β18.6.11 | Η συσκευή να μετρά και να αξιολογεί και ένταση-ισχύ χρώματος (colour strength) | NAI |  |  |
| Β18.6.12 | Να διαθέτει ευκρινέστατη οθόνη υγρών κρυστάλλων αναγραφής όλων των δεδομένων (μετρήσεων, συνθηκών μέτρησης κλπ.). | Οι διαστάσεις της οθόνης να είναι περίπου 125x250 pixel ή και μεγαλύτερη. |  |  |
| Β18.6.13 | Απαιτείται λειτουργία wireless, μέσω δυνατότητας bluetooth που θα διαθέτει η συσκευή. Έτσι θα υπάρξει δυνατότητα επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων σε υπολογιστή, σε μετρήσεις στο πεδίο. | NAI |  |  |
| Β18.6.14 | Να διαθέτει θύρα USB για σύνδεση με εκτυπωτή ή Η/Υ. | NAI |  |  |
| Β18.6.15 | Η βαθμονόμηση να γίνεται απλά και εύκολα, με τη χρήση κατάλληλου πλακιδίου που θα πρέπει να παρέχεται με τη συσκευή. | NAI |  |  |
| Β18.6.16 | Ο χρόνος ζωής της λυχνίας να είναι | το λιγότερο 500.000 μετρήσεις. |  |  |
| Β18.6.17 | Δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας | τουλάχιστον 1.000 μετρήσεων στην εσωτερική μνήμη της συσκευής. |  |  |
| Β18.6.18 | Η συσκευή να συνοδεύεται υποχρεωτικά από λογισμικό λειτουργίας, επικοινωνίας και επεξεργασίας αποτελεσμάτων, του ιδίου κατασκευαστή οίκου, το οποίο μεταξύ άλλων υποχρεωτικά θα παρέχει: | α. πλήρη έλεγχο του οργάνου μέσω Η/Υ β. πλήρη στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων γ. ολοκληρωμένο πακέτο γραφικών απεικονίσεων και ιστογραμμάτων. δ. απεριόριστη μνήμη μετρήσεων ιστορικού αυτών και υπολοίπων στοιχείων ε. δυνατότητα επεξεργασίας και διόρθωσης δεδομένων κλπ. |  |  |
| Β18.6.19 | Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή με τα εξής χαρακτηριστικά: | CPU: κλάσης Core i7 ή ανάλογο ή καλύτερο RAM: >=10GB Σκληρός Δίσκος: >= 256GB Οθόνη: >= 14", LCD Web Camera |  |  |
| Β18.6.20 | Να συνοδεύεται από εκτυπωτή: | Τεχνολογία : InkJet - έγχρωμος Ανάλυση εκτύπωσης: 4800 Χ 1200 dpi (έγχρωμη) 1200 Χ 1200 dpi ασπρόμαυρη Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης LCD οθόνη χειρισμού Ενσωματωμένη μνήμη: 64ΜΒ Σύνδεση: USB, Wi-Fi Συμβατότητα με Λειτουργικά Συστήματα: Windows 10/ 11, Mac OS X 10.14 Mojave/ 12.0 Monterey/ 13.0 Ventura/ 11.0 Big Sur/ 10.15 Catalina, ChromeOS |  |  |
| Β18.6.21 | Η συσκευή να είναι φορητή, με βάρος όχι μεγαλύτερο του 1,5 κιλού και μικρών διαστάσεων, για δυνατότητα μετρήσεων στο πεδίο. Να λειτουργεί πλήρως με απλό ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και ευκρινέστατη οθόνη και, επικουρικά-συμπληρωματικά και μόνο κατ’ επιλογή, με τη χρήση υπολογιστή. | NAI |  |  |
| Β18.6.22 | Η λειτουργία της συσκευής να γίνεται με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, με αυτονομία λειτουργίας τουλάχιστον 4 ώρες ή και περισσότερο. Εναλλακτικά η συσκευή να λειτουργεί συνεχώς με ηλεκτρικό ρεύμα των 220V/50Hz. Να παρέχεται όλος ο σχετικός εξοπλισμός (αντάπτορας φόρτισης και ηλεκτρικού ρεύματος). | NAI |  |  |
| Β18.6.23 | Η βάση τοποθέτησης-μέτρησης των δειγμάτων οφείλει να είναι αυτοκαθαριζόμενη για τις μετρήσεις στο πεδίο. Έτσι πρέπει να είναι φωτοκαταλυτική, έχοντας υποστεί επεξεργασία με το κατάλληλο υλικό. Πιο ειδικά, θα πρέπει η επεξεργασία αυτή να διασφαλίζει τον αυτοκαθαρισμό της επιφάνειας, καθώς και την αντιμικροβιακή της δράση. Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία φωτοκατάλυσης, το χρησιμοποιούμενο υλικό αυτής, καθώς και να καταθέσει με την προσφορά του σχετική έγκριτη επιστημονική τεκμηρίωση. | NAI |  |  |
| Β18.6.24 | Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη, καθώς και εγγύηση για την παροχή ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. | NAI |  |  |
| Β18.6.25 | Να παρασχεθεί εκπαίδευση στο χώρο της εγκατάστασης, από εξειδικευμένο προσωπικό. | 2 άτομα για τουλάχιστον 2 ημέρες |  |  |
| Β18.6.26 | Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία, με όλα τα απαραίτητα και περιγραφόμενα εξαρτήματα και αναλώσιμα και σίγουρα με: | - Πλακίδια βαθμονόμησης - Αντάπτορες φόρτισης και ηλεκτρικού ρεύματος - Πιστοποιητικό βαθμονόμησης του κατασκευαστή οίκου - Λογισμικό λειτουργίας μέσω Η/Υ - Κατάλληλο Η/Υ και εκτυπωτή - Σετ εξαρτημάτων για μέτρηση δειγμάτων σκόνης και υγρών - Εκατό ειδικά υάλινα τρυβλία - Οδηγίες χρήσης |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 2. B19 Εξοπλισμός Ενόργανης Ανάλυσης και ημιπιλοτικής παραγωγής |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |  |
|  | B19.1 GC-MS Αέριος Χρωματογράφος Μάζας Τριπλού Τετραπόλου |  |  |  |  |  |  |  |
| B19.1.1 | Ποσότητα |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |
| B19.1.2 | χωρητικότητα κλιβάνου |  | -τουλάχιστον 13 L, - με επαρκή χώρο για τουλάχιστον δύο στήλες, - με προγραμματισμό θερμοκρασίας σε 30 τουλάχιστον ανεξάρτητα στάδια θέρμανσης και ψύξης. |  |  |  |  |  |
| B19.1.3 | Να διαθέτει μέγιστο ρυθμό ανόδου θερμοκρασίας |  | τουλάχιστον 240°C/min. |  |  |  |  |  |
| B19.1.4 | Να διαθέτει δυνατότητα ψύξης του κλιβάνου |  | από τους 450°C στους 50°C σε χρόνο μικρότερο από 3,5 λεπτά. |  |  |  |  |  |
| B19.1.5 | Ο ρυθμός ψύξης του κλιβάνου να είναι ρυθμιζόμενος για να προστατεύεται η χρωματογραφική στήλη από απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.6 | Να διαθέτει: ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής και μικροϋπολογιστή, ο οποίος να διαθέτει λειτουργίες ελέγχου και αυτοδιαγνωστικών. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.7 | Να εμφανίζεται το χρωματογράφημα στην οθόνη του χρωματογράφου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.8 | Να διαθέτει σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικού προγραμματισμού της πίεσης και της ροής του φέροντος αερίου με λειτουργίες σταθερής ροής, σταθερής πίεσης και σταθερής μέσης γραμμικής ταχύτητας. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.9 | Να διαθέτει εύρος πίεσης έως τουλάχιστον 145 psi και εύρος ροής έως τουλάχιστον 1.250 ml/min με φέρον αέριο Ήλιο (He). |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.10 | Να έχει δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης και με άλλους ανιχνευτές: |  | όπως FID, ECD οι οποίοι να λειτουργούν με συχνότητες δειγματοληψίας έως τουλάχιστον 500 Hz. |  |  |  |  |  |
|  | ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ Να διαθέτει εισαγωγέα τύπου split/splitless με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: |  |  |  |  |  |  |  |
| B19.1.11 | Να είναι ανεξάρτητα θερμοστατούμενος έως τουλάχιστον 450°C. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.12 | Να δέχεται λόγο split |  | από 0 έως τουλάχιστον 9900. |  |  |  |  |  |
| B19.1.13 | Να πραγματοποιεί έγχυση υψηλής πίεσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.14 | Να διαθέτει ηλεκτρονικό και αυτόματα προγραμματιζόμενο σύστημα ροής για τον καθαρισμό του διαφράγματος (septum purge). |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.15 | Να έχει σύστημα εξοικονόμησης του φέροντος αερίου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| B19.1.16 | Να αποτελεί πλήρως ρομποτική μονάδα με ικανότητα κίνησης στους τρεις άξονες και την απαιτούμενη ακρίβεια τοποθέτησης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.17 | Να εκτελεί δειγματοληψίες υγρών, Headspace και SPME, με μηχανισμό αυτόματης εναλλαγής μεταξύ των μεθόδων δειγματοληψίας. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.18 | Όλες οι παράμετροι λειτουργίας του δειγματολήπτη να ελέγχονται πλήρως από το λογισμικό του οργάνου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Για την Δειγματοληψία Υγρών: |  |  |  |  |  |  |  |
| B19.1.19 | Να εκτελεί εισαγωγή υγρών δειγμάτων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.20 | Να δέχεται σύριγγες για την έγχυση υγρών |  | έως όγκου 500μl, με δυνατότητα έγχυσης έως 500μl. |  |  |  |  |  |
| B19.1.21 | Να έχει ρυθμιζόμενη ταχύτητα έγχυσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.22 | Να έχει δυνατότητα έκπλυσης της σύριγγας με δύο διαλύτες τουλάχιστον, πριν και μετά την έγχυση. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.23 | Να συνοδεύεται από δίσκο δειγμάτων για: |  | φιαλίδια των 2ml, τουλάχιστον 160 θέσεων. |  |  |  |  |  |
|  | Για την Δειγματοληψία Headspase: |  |  |  |  |  |  |  |
| B19.1.24 | Να δέχεται σύριγγες για τη μέθοδο της έγχυσης αέριας υπερκείμενης φάσης (Headspace), έως όγκου 2,5 ml, με δυνατότητα έγχυσης έως 2,5ml. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.25 | Η σύριγγα για τη μέθοδο της έγχυσης αέριας υπερκείμενης φάσης (Headspace), να θερμοστατείται και η ρύθμιση της θερμοκρασίας να γίνεται έως τους 150°C με ρύθμιση κατά 1°C. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.26 | Να διαθέτει υποδοχέα - φούρνο δειγμάτων κατάλληλο για: |  | θέρμανση δειγμάτων έως τουλάχιστον τους 160°C, για φιαλίδια των 20ml (σύστημα HEADSPACE). |  |  |  |  |  |
| B19.1.27 | Να συνοδεύεται από δίσκο δειγμάτων: |  | για φιαλίδια των 20ml, ο οποίος να είναι τουλάχιστον 45 θέσεων. |  |  |  |  |  |
|  | Για την Δειγματοληψία SPME: |  |  |  |  |  |  |  |
| B19.1.28 | Να δέχεται δειγματολήπτες τύπου |  | τύπου ίνας για την τεχνική SPME |  |  |  |  |  |
| B19.1.29 | Να έχει δυνατότητα καθαρισμού της ίνας: |  | με θέρμανση και έκπλυση με αέριο ήλιο, πριν και μετά την έγχυση. |  |  |  |  |  |
| B19.1.30 | Να συνοδεύεται από: |  | εξάρτημα για το conditioning των ινών SPME. |  |  |  |  |  |
|  | Να διαθέτει φασματογράφο μάζας με τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά: |  |  |  |  |  |  |  |
| B19.1.31 | Να διαθέτει πηγή ιονισμού υψηλής ενέργειας, θερμαινόμενη σε θερμοκρασία έως τουλάχιστον 300oC. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.32 | Μέθοδοι ιονισμού: |  | Mε πρόσκρουση ηλεκτρονίων EI (Electron Impact). |  |  |  |  |  |
| B19.1.33 | Να διαθέτει αναλυτή μάζας με τεχνική τριπλού τετραπόλου (Triple Quadrupole) και λειτουργία MS/MS με περιοχή σάρωσης μαζών εύρους 20 έως τουλάχιστον 1.000 amu σε λειτουργία πλήρους σάρωσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.34 | Το σύστημα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα προφίλτρο ίδιας γεωμετρίας με το τετράπολο για την προστασία του πρώτου και του τρίτου τετραπόλου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.35 | Ο πρώτος και ο τρίτος αναλυτής μάζας θα πρέπει να έχουν την καλύτερη δυνατή διαχωριστική ικανότητα μαζών (Resolving Power). |  | Να προσκομισθούν δεδομένα για περιοχή μαζών και ταχύτητα σάρωσης που αποδεικνύουν διαχωριστική ικανότητα (ή διακριτική ικανότητα) 0,6 amu (Da) ή μικρότερη. |  |  |  |  |  |
| B19.1.36 | Σύστημα κενού αποτελούμενο από στροβιλομοριακή ή στροβιλομοριακές αντλίες με συνολική παροχή, τουλάχιστον 360 L/sec. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.37 | Να διαθέτει απαραίτητα διπλό τριχοειδές νήμα (filament), για εναλλαγή από το λογισμικό σε περίπτωση καταστροφής του ενός, ώστε να μη διακοπεί η λειτουργία του οργάνου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.38 | Ο αναλυτής μαζών να έχει απαραίτητα μελλοντική ικανότητα υποδοχής δύο χρωματογραφικών στηλών, από δύο διαφορετικούς εισαγωγείς οι οποίες να εισάγονται ταυτόχρονα στον αναλυτή μαζών. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.39 | Το κελί θραυσματοποίησης (Collision Cell) όπου λαμβάνουν χώρα οι δευτερογενείς διασπάσεις των επιλεγμένων ιόντων, να έχει κατάλληλο σχεδιασμό που να εξασφαλίζει υψηλή αποδοτικότητα θραυσματοποίησης και ελαχιστοποίηση αλληλοεπικάλυψης (Cross-talk) ακόμη και με μεγάλες ταχύτητες σάρωσης (Dwell time μικρότερος ή ίσος με 1 ms). |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.40 | Ο αναλυτής να διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες σάρωσης: |  | i. Πλήρους σάρωσης full scan ii. Επιλογή ενός ιόντος (SIM) iii. Product Ion Scan iv. Precursor Ion Scanning v. Neutral Loss Scanning vi. MRM- Multiple Reaction Monitoring) |  |  |  |  |  |
| B19.1.41 | Ο αναλυτής μάζας πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: |  | α. Ταχύτητα σάρωσης τουλάχιστον 20.000 amu (Da)/sec, γραμμικής περιοχής μεγαλύτερης από 106 και ταχύτητα λήψης μεταπτώσεων (acquisition MRM rate or acquisition transition rate) 800 MRM or transitions/sec τουλάχιστον. β. Ο χρόνος της στιγμιαίας διακοπής λειτουργίας (dwell time) να είναι μικρότερος από 1 ms. γ. Ευαισθησία (sensitivity) όπως περιγράφεται στη συνέχεια: Λειτουργία με την τεχνική πρόσκρουσης ηλεκτρονίων (Electron Impact ή Electron Ionization, EI): 1 μL διαλύματος octafluoronaphthalene (OFN) συγκέντρωσης 100 fg/μL (δηλαδή 100 fg OFN) θα πρέπει να δίνει σήμα/θόρυβο (signal to noise, S/N) μεγαλύτερο από 17.000:1 για την μετάπτωση από m/z 272 σε m/z 222 (272>222). |  |  |  |  |  |
|  | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| B19.1.42 | Λογισμικό κατάλληλο για τον πλήρη προγραμματισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του συστήματος, δηλαδή του Αεριοχρωματογράφου, της Φασματομετρίας μάζας, του Αυτόματου Δειγματολήπτη κλπ. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.43 | Να διαθέτει εξειδικευμένο λογισμικό για τη διαχείριση δεδομένων, έρευνα βιβλιοθήκης, ποσοτικός προσδιορισμός, επαναολοκλήρωση κορυφών και ανανέωσης των καμπυλών. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.44 | Διαγνωστικές διαδικασίες ελέγχου των τμημάτων του συστήματος. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.45 | Το λογισμικό θα πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργία αυτοσυντονισμού (autotune), δημιουργίας και αποθήκευσης φασμάτων (βιβλιοθήκης) από το χρήστη και να εκτελεί διαγνωστικές λειτουργίες. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.46 | Να διαθέτει ικανότητα αυτόματης βελτιστοποίησης των παραμέτρων των μεταπτώσεων SRM/MRM. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.47 | Να διαθέτει ικανότητα επιλογής προτεινόμενων μεταπτώσεων από βάση δεδομένων που θα συνοδεύει το σύστημα. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.48 | Να διαθέτει αυτόματη διόρθωση των χρόνων κατακράτησης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.49 | Να περιλαμβάνει βιβλιοθήκη φασμάτων NIST. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.50 | Να συνοδεύεται από σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή πλήρη και ικανό να εκτελέσει το συνοδευτικό λογισμικό του οργάνου με τα εξής χαρακτηριστικά: |  | Επεξεργαστής κλάσης Core i5 ή ανάλογος ή καλύτερος σκληρός δίσκος >=500 GB Μνήμη RAM >= 16GB Έγχρωμη οθόνη >=23” LCD τουλάχιστον DVD-RW Λειτουργικό σύστημα Windows 11 ή νεότερο >= 2 θύρες USB |  |  |  |  |  |
| B19.1.51 | Να συνοδεύεται από εκτυπωτή με χαρακτηριστικά: |  | Έγχρωμος Τεχνολογίας InkJet Ταχύτητα εκτύπωσης >= 5 σελίδες / λεπτό Ανάλυση Εκτύπωσης >= 300dpi Σύνδεση: USB, Wi-Fi Συμβατότητα με Λειτουργικά Συστήματα: Windows 10/ 11, Mac OS |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΑ Το σύστημα Αέριου Χρωματογράφου - Φασματογράφου Μάζας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα: |  |  |  |  |  |  |  |
| B19.1.52 | Δύο στήλες αέριας χρωματογραφίας |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.53 | Να συνοδεύεται από κατάλληλο σταθεροποιητή τάσης (UPS). |  | Ισχύς >= 6.000 VA Παροχή αυτονομίας για >= 15 min |  |  |  |  |  |
| B19.1.54 | Όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα, μικροανταλλακτικά εγκατάστασης και ΚΙΤ εργαλείων που παρέχει ο κατασκευαστής και συνοδεύουν τη συσκευή. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.55 | Το σύστημα να διαθέτει πιστοποίηση: |  | CE |  |  |  |  |  |
| B19.1.56 | Φυλλάδια και εγχειρίδια για όλα τα μέρη του συστήματος. Όλα τα μέρη του συστήματος πρέπει να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.57 | Ο κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.58 | Το σύστημα θα παραδοθεί εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.59 | Εκπαίδευση των χρηστών που θα υποδειχθούν από το εργαστήριο, στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης από ειδικευμένους επιστήμονες της κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή στην ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης, στη διενέργεια μετρήσεων, στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων, σε λοιπές εργασίες που αφορούν το όργανο και προβλέπεται να γίνονται από τους χρήστες και σε όποιο άλλο σχετικό θέμα απαιτηθεί. |  | εκπαίδευση για 2 άτομα για 2μέρες στο χώρο του Εργαστηρίου |  |  |  |  |  |
| B19.1.60 | Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση/δήλωση του κατασκευαστικού οίκου για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.1.61 | Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας |  | >= 2 έτη |  |  |  |  |  |
|  | B19.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΟΔΩΝ , ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΕΙΚΤΟΥ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ, ΨΥΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΜΕΝΟ ΚΛΙΒΑΝΟ ΣΤΗΛΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| B19.2.1 | Ποσότητα |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Αντλία Προγραμματιζόμενη αντλία HPLC με ικανότητα βαθμωτής έκλουσης (Gradient) 4 διαλυτών με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά: |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.2 | Να διαθέτει σύστημα δύο εμβόλων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.3 | Να διαθέτει περιοχή ροών από 0,0001 έως τουλάχιστον 10 ml/min, με ικανότητα βαθμωτής έκλουσης 4 διαλυτών και βήμα ρύθμισης 0,0001. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.4 | Να διαθέτει επαναληψιμότητα ροής μικρότερη από 0,06% RSD. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.5 | Να διαθέτει μέγιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 7.200 psi. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.6 | Η περιοχή συνθέσεως μίγματος να είναι: |  | από 0-100%, με βήμα ρύθμισης 0,1%. |  |  |  |  |  |
| B19.2.7 | Η ακρίβεια ανάμιξης διαλυτών να είναι: . |  | ίση ή καλύτερη από ±0.5% |  |  |  |  |  |
| B19.2.8 | Να διαθέτει απαραίτητα αυτόματο σύστημα καθαρισμού των πιστονιών. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.9 | Να υπάρχει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και διαρροών. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.10 | Να λειτουργεί σε μεγάλο εύρος pH: |  | pH: 1-13. Μεγαλύτερο εύρος pH θεωρείται αποδεκτό. |  |  |  |  |  |
| B19.2.11 | Να διαθέτει σύστημα απαέρωσης με κενό με πέντε θέσεις απαέρωσης, για τις τέσσερις κινητές φάσεις και για τον διαλύτη έκπλυσης του αυτόματου δειγματολήπτη. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.12 | Να συνοδεύεται από: |  | 5 φιάλες διαλυτών του 1L |  |  |  |  |  |
|  | Αυτόματος δειγματολήπτης |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.13 | Να έχει χωρητικότητα: |  | τουλάχιστον 212 φιαλιδίων των 1,5 ml. |  |  |  |  |  |
| B19.2.14 | Ο ελάχιστος όγκος λαμβανομένου δείγματος να είναι κάτω από 0,2 μl και ο μέγιστος τουλάχιστον 100 μl, χωρίς αλλαγή loop. Να υπάρχει η δυνατότητα μέγιστου όγκου έγχυσης στα 2.000 μl. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.15 | Επαναληψιμότητα έγχυσης: |  | καλύτερη από 1% RSD. |  |  |  |  |  |
| B19.2.16 | Η μεταφερόμενη επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα (carry over) |  | <= 0,0025%. |  |  |  |  |  |
| B19.2.17 | Να διαθέτει σύστημα ψύξης για θερμοστάτηση: |  | στην περιοχή 40C έως 45 0C. |  |  |  |  |  |
| B19.2.18 | Να διαθέτει ικανότητα έκπλυσης της σύριγγας πριν και μετά την έγχυση. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.19 | Να έχει ικανότητα γρήγορης έγχυσης, σε χρόνο: |  | < 15 sec. |  |  |  |  |  |
| B19.2.20 | Να συνοδεύεται από: |  | 500 φιαλίδια με πώματα. |  |  |  |  |  |
|  | Θερμοστάτης στηλών |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.21 | Να έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον: |  | 3 στηλών μήκους 30 cm. |  |  |  |  |  |
| B19.2.22 | Να έχει ικανότητα θερμοστάτησης: |  | από 12 0C κάτω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 90 0C τουλάχιστον. |  |  |  |  |  |
| B19.2.23 | Να διαθέτει βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα, ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή θερμοκρασία. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.24 | Να έχει σταθερότητα θερμοστάτησης |  | ίση ή καλύτερη από ±0,8 0C. |  |  |  |  |  |
| B19.2.25 | Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα διαρροών. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.26 | Να συνοδεύεται απαραίτητα από θερμοστατούμενη βαλβίδα εναλλαγής δύο (2) στηλών ή δύο (2) ανιχνευτών. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Ανιχνευτής Διάταξης Διόδων |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.27 | Να έχει εύρος μήκους κύματος: |  | από 190 έως 800 nm τουλάχιστον. |  |  |  |  |  |
| B19.2.28 | Να διαθέτει απαραίτητα 1024 στοιχεία φωτοδιόδων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.29 | Να έχει ως πηγή φωτός λυχνία δευτερίου και αλογόνου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.30 | Να έχει ακρίβεια μήκους κύματος (wavelength accuracy) |  | ίση ή καλύτερη από ±1 nm. |  |  |  |  |  |
| B19.2.31 | Να έχει θόρυβο: |  | <= 3.0x10-6 AU. |  |  |  |  |  |
| B19.2.32 | Να έχει απόκλιση (Drift): |  | καλύτερη από 6 x 10-4 AU/h. |  |  |  |  |  |
| B19.2.33 | Να διαθέτει απαραιτήτως θερμοστατούμενη κυψελίδα όγκου 10 μl. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Ανιχνευτής δείκτου διάθλασης |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.34 | Να έχει περιοχή μέτρησης δείκτου διάθλασης: |  | από 1 έως 1.75 RIU |  |  |  |  |  |
| B19.2.35 | Να έχει σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας της κυψελίδας του ανιχνευτή έως 60°C τουλάχιστον, με βήμα 0.1°C ή καλύτερο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.36 | Η απόκλιση συναρτήσει του χρόνου (drift) να είναι: |  | ίση ή καλύτερη από 10-7 RIU/h. |  |  |  |  |  |
| B19.2.37 | Να έχει αυτόματη ρύθμιση του μηδενός καθώς και αυτόματο οπτικό μηδενισμό (optical zero). |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.38 | Να έχει ικανότητα λειτουργίας με μέγιστη ροή έως τουλάχιστον 20 mL/min. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.39 | Θόρυβος |  | <= 2.5 ×10-9 RIU. |  |  |  |  |  |
| B19.2.40 | Όγκος κυψελίδαα |  | <= 10μL. |  |  |  |  |  |
| B19.2.41 | χρόνος απόκρισης |  | από 0.05 έως 10 sec. |  |  |  |  |  |
| B19.2.42 | Να έχει λειτουργίες αυτοδιαγνωστικών, ανιχνευτή διαρροών και να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της ορθής εργαστηριακής πρακτικής. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Λογισμικό αμφίδρομης επικοινωνίας και έλεγχος του συστήματος Το σύστημα να διαθέτει λογισμικό ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων με τα παρακάτω τουλάχιστον χαρακτηριστικά: |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.43 | Να διαθέτει πλήρη έλεγχο και προγραμματισμό όλου του συστήματος και των επί μέρους μονάδων του. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.44 | Να διαθέτει ενιαίο πρόγραμμα συλλογής, αρχειοθέτησης και επεξεργασίας μεθόδων με δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων με μεθόδους επί τοις εκατό, κανονικοποίησης και εσωτερικού – εξωτερικού προτύπου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.45 | Να είναι λογισμικό multitasking, παρέχοντας δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης δεδομένων και επεξεργασίας αποτελεσμάτων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.46 | Να εκτελεί επανεπεξεργασία χρωματογραφημάτων με αλλαγή μεθόδων και γραφική επανολοκλήρωση (manual reintegration) με χρήση mouse, καθώς και σύγκριση, αφαίρεση χρωματογραφημάτων, overlay, διόρθωση και ρύθμιση της γραμμής βάσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.47 | Να διαθέτει δυνατότητες αυτόματης ανίχνευσης κορυφών, καθορισμού της γραμμής βάσης (baseline), υπολογισμού του ύψους-εμβαδού πλάτους στο ήμισυ του ύψους της κορυφής, υπολογισμού του θορύβου κλπ |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.48 | Να διαθέτει λειτουργία βοήθειας σε πραγματικό χρόνο (on-line help) για εκμάθηση σε βάθος των λειτουργιών του λογισμικού. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.49 | Να έχει δυνατότητα παρουσίασης των δεδομένων και των αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε πίνακες, γραφήματα, και να παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα επιλογής των στοιχείων του χρωματογραφήματος που θα εμφανίζονται κάθε φορά. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.50 | Να είναι απαραίτητα πλήρως συμβατό με την οδηγία 21 CFR Part 11. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Πρόσθετα |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.51 | Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.52 | Να συνοδεύεται από κατάλληλο σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: |  | CPU κλάσης Core i5, ή ανάλογο ή καλύτερο Μνήμη >=8 GB Σκληρός δίσκος >= 1 TB Λειτουργικό σύστημα Windows 11 ή νεότερο Τουλάχιστον δύο (2) εξωτερικές θύρες USB Ποντίκι – Πληκτρολόγιο Οθόνη 24ʺ τουλάχιστον LCD |  |  |  |  |  |
| B19.2.53 | Να συνοδεύεται από εκτυπωτή, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: |  | Έγχρωμος εκτυπωτής Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser Ανάλυση εκτύπωσης: >=300dpi |  |  |  |  |  |
| B19.2.54 | Να συνοδεύεται από πλήρη εγχειρίδια χρήσης λειτουργίας και συντήρησης όλων των μερών του συστήματος. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.55 | Να συνοδεύεται από ΚΙΤ εργαλείων του κατασκευαστή που παρέχονται για την συνήθη συντήρηση του συστήματος. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Ειδικές Απαιτήσεις |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.56 | Όλες οι μονάδες του χρωματογραφικού συστήματος (πλην του Η/Υ και του εκτυπωτή) να αποτελούν προϊόντα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.57 | Όλα τα μέρη του συστήματος της υγρής χρωματογραφίας να διαθέτουν δήλωση συμμόρφωσης CE. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.58 | Ο προμηθευτής υποχρεούται στην εγκατάσταση του συστήματος και την πλήρη εκπαίδευση των χειριστών σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος. |  | εκπαίδευση 2 ατόμων για 2 μέρες στο χώρο του Εργαστηρίου |  |  |  |  |  |
| B19.2.59 | Εγγύηση καλής λειτουργίας |  | >= 2 έτη |  |  |  |  |  |
| B19.2.60 | Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση/δήλωση του κατασκευαστικού οίκου του συστήματος υγρής χρωματογραφίας για τη δυνατότητα εφοδιασμού με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.61 | Φυλλάδια και εγχειρίδια για όλα τα μέρη του συστήματος. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.62 | Όλα τα μέρη του συστήματος πρέπει να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.63 | Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.2.64 | Ο κατασκευαστικός οίκος του συστήματος υγρής χρωματογραφίας (πλην του Η/Υ και του εκτυπωτή) θα πρέπει να είναι απαραίτητα πιστοποιημένοι κατά |  | ISO 9001:2015. |  |  |  |  |  |
| B19.2.65 | Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | B19.3 ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ME ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΡΑΦΙΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| B19.3.1 | Ποσότητα |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.2 | Το οπτικό σύστημα του οργάνου να είναι διπλής δέσμης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.3 | Να διαθέτει φασματική περιοχή: |  | από 190 έως 900 nm τουλάχιστον. |  |  |  |  |  |
| B19.3.4 | Ο μονοχρωμάτορας να είναι τύπου CzernyTurner και να διαθέτει ολογραφικό φράγμα περίθλασης με τουλάχιστον 1750 γραμμές/mm. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.5 | Να έχει διακριτική ικανότητα τουλάχιστον: |  | 0.2 nm |  |  |  |  |  |
| B19.3.6 | Να διαθέτει αυτόματη επιλογή σχισμών τουλάχιστον: |  | από 0.1 έως 2.0 nm |  |  |  |  |  |
| B19.3.7 | Ο ανιχνευτής να είναι φωτοπολλαπλασιαστής |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.8 | Να διαθέτει μεθόδους διόρθωσης υποστρώματος για τη λειτουργία με φλόγα και για τη λειτουργία με φούρνο γραφίτη, ως ακολούθως : |  | - Μέθοδος διόρθωσης υποστρώματος με λυχνία δευτερίου. - Μέθοδος διόρθωσης υποστρώματος με τη μέθοδο αυτοαναστροφής υψηλής ταχύτητας, (high-speed, self reversal method). |  |  |  |  |  |
| B19.3.9 | Να διαθέτει υποδοχέα: |  | τουλάχιστον οκτώ λυχνιών, αυτόματα περιστρεφόμενο και ελεγχόμενο από το λογισμικό. |  |  |  |  |  |
| B19.3.10 | Ο υποδοχέας να διαθέτει ανεξάρτητα τροφοδοτικά, έτσι ώστε να υπάρχουν δύο λυχνίες ταυτόχρονα αναμμένες. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΛΟΓΑΣ |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.11 | Να διαθέτει αερόψυκτο καυστήρα, τύπου προανάμιξης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.12 | Να συνοδεύεται από δύο καυστήρες από τιτάνιο, κατάλληλους για δύο ειδών φλόγες (C2H2 /Air και C2H2 /N2O). |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.13 | Να διαθέτει αυτόματο σύστημα έναυσης-σβησίματος της φλόγας. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.14 | Να έχει αυτόματο έλεγχο της πίεσης και ροής των αερίων, με λειτουργία αυτόματης εύρεσης της βέλτιστης ροής των αερίων καύσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.15 | Να διαθέτει τους εξής τουλάχιστον μηχανισμούς ασφαλείας: |  | - Αυτόματος μηχανισμός για έλεγχο διαρροής αερίου - Aυτόματο κλείσιμο των αερίων με παρακολούθηση της φλόγας - Μηχανισμός για προφύλαξη από χρήση λανθασμένου καυστήρα. |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΡΑΦΙΤΗ Να ακολουθείται από μονάδα φούρνου γραφίτη, ταυτόχρονα τοποθετημένο με το σύστημα φλόγας στο όργανο ατομικής απορρόφησης με τις παρακάτω τουλάχιστον τεχνικές προδιαγραφές: |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.16 | Η αλλαγή από την τεχνική της φλόγας στην τεχνική φούρνου γραφίτη να γίνεται αυτόματα μέσω του λογισμικού χωρίς να απαιτείται καμία παρέμβαση του χρήστη. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.17 | Να έχει εύρος θερμοκρασίας : |  | έως τουλάχιστον 3000 oC |  |  |  |  |  |
| B19.3.18 | Να έχει δυνατότητα εμπλουτισμού: |  | τουλάχιστον 15 φορές ανά δείγμα. |  |  |  |  |  |
| B19.3.19 | Να διαθέτει ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας κατά την ατομοποίηση και κατά την εξάχνωση με οπτικό αισθητήρα. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.20 | Να διαθέτει τους παρακάτω τουλάχιστον μηχανισμούς ασφαλείας: |  | - Έλεγχος της ροής του νερού ψύξης. - Έλεγχος της πίεσης του αερίου. - Έλεγχος ψύξης του εξαχνωτή. |  |  |  |  |  |
|  | ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗΣ Το σύστημα να συνοδεύεται από έναν αυτόματο δειγματολήπτη, κατάλληλο για λειτουργία του με φλόγα, φούρνο γραφίτη, αλλά και με γεννήτρια υδριδίων σε μελλοντική επέκταση του συστήματος, πλήρως ελεγχόμενο από το λογισμικό του συστήματος. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.21 | Να διαθέτει τουλάχιστον: |  | 60 θέσεις δειγμάτων και τουλάχιστον 8 θέσεις αντιδραστηρίων. |  |  |  |  |  |
| B19.3.22 | Να υπάρχει δυνατότητα τυχαίας πρόσβασης στα αντιδραστήρια ή στα δείγματα. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.23 | Να διαθέτει δοχείο έκπλυσης |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.24 | Για την ανάλυση με την τεχνική της φλόγας να διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες τουλάχιστον: |  | -Αυτόματη έκπλυση. -Αυτόματος έλεγχος. -Τυχαία πρόσβαση (σε όλες τις θέσεις των φιαλιδίων). |  |  |  |  |  |
| B19.3.25 | Για την ανάλυση με την τεχνική του ατομοποιητή γραφίτη να διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες τουλάχιστον: |  | -Αυτόματης έκπλυσης. -Τυχαίας πρόσβασης (σε όλες τις θέσεις των φιαλιδίων). -Αυτόματης προσθήκης αντιδραστηρίων. -Αυτόματης αραίωσης. |  |  |  |  |  |
| B19.3.26 | Να δέχεται όγκο δείγματος: |  | από 2 μL έως 90 μL. |  |  |  |  |  |
| B19.3.27 | Να διαθέτει επαναληψιμότητα τουλάχιστον 1% RSD με έγχυση όγκου δείγματος 20 μL. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.28 | Να έχει επιμόλυνση μικρότερη από 10-4 |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.29 | Τον αυτόματο δειγματολήπτη να συνοδεύουν: |  | 1000 φιαλίδια δείγματος για τη μέθοδο του φούρνου γραφίτη και 1000 φιαλίδια δείγματος για τη μέθοδο της φλόγας. |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο έλεγχος του όλου συστήματος και η επεξεργασία δεδομένων καθώς και η διαδικασία των αποτελεσμάτων να γίνεται από λογισμικό το οποίο να λειτουργεί σε περιβάλλον WINDOWS και να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.30 | Συνολική παρουσίαση της ανάλυσης με πλήρη παρουσίαση των καμπυλών βαθμονόμησης, των συνθηκών λειτουργίας, των στατιστικών αποτελεσμάτων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.31 | Να έχει ικανότητα τουλάχιστον 20 επαναλήψεων ανά δείγμα και να εμφανίζονται: η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση (SD) και ο συντελεστής διακύμανσης (RSD). |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.32 | Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης διόρθωσης καμπύλης βαθμονόμησης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.33 | Να διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες διακρίβωσης του οργάνου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.34 | Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή που να μπορεί να συνδεθεί με το όργανο και να εκτελέσει το συνοδευτικό λογισμικό, με τα εξής χαρακτηριστικά: |  | CPU: κλάσης Core i5 ή ανάλογο ή καλύτερο RAM: >=16GB Σκληρός Δίσκος: >= 512GB Οθόνη: >= 23", LCD DVD-RW Λειτουργικό: Windows 11 Pro ή νεότερα Θύρες USB >=2 |  |  |  |  |  |
| B19.3.35 | Να συνοδεύεται από εκτυπωτή: |  | Τεχνολογία : InkJet - έγχρωμος Ανάλυση εκτύπωσης: >=600 Χ 600 dpi Σύνδεση: USB, Wi-Fi Συμβατότητα με Λειτουργικά Συστήματα: Windows 10/ 11, Mac OS |  |  |  |  |  |
|  | ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Το σύστημα να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για την εγκατάσταση του, καθώς και από τα παρακάτω : |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.36 | Καυστήρες |  | - Ένα καυστήρα αέρα /ακετυλενίου - ένα καυστήρα ακετυλενίου / πρωτοξειδίου του αζώτου. |  |  |  |  |  |
| B19.3.37 | Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.38 | Πέντε (5) πυρολυτικούς γραφίτες. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.39 | Αεροσυμπιεστή, κατάλληλο για τη λειτουργία με τη τεχνική φλόγας. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.40 | Ανακυκλοφορητή ύδατος, κατάλληλο για τη λειτουργία με τη τεχνική φούρνου γραφίτη. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.41 | Ανοξείδωτο απαγωγό, κατάλληλο για την απαγωγή των αερίων καύσης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.42 | Έξι λυχνίες ατομικής απορρόφησης : |  | για ανάλυση Ca, Mg, Fe, Zn, Mn και Cu |  |  |  |  |  |
| B19.3.43 | Να συνοδεύεται απαραίτητα από σύστημα μικροκυμάτων κατάλληλο για χώνευση, περιβαλλοντικών δειγμάτων, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: |  | i. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα & αντιδιαβρωτική επικάλυψη και πόρτα με διπλό μηχανικό κλείδωμα. ii. Να υπάρχει παράθυρο οπτικής παρακολούθησης των δειγμάτων και LED φωτισμός του εσωτερικού. iii. Ο έλεγχος της μονάδας να γίνεται μέσω οθόνης αφής. iv. Να συνοδεύεται από δεκαπέντε (15) προεγκατεστημένα προγράμματα-εφαρμογές (π.χ. EPA 3051, 3052 & 3015 κλπ). v. Η καμπύλη θερμοκρασίας και η ισχύς μικροκροκυμάτων να παρέχονται ως ενδείξεις. vi. Να διαθέτει ένα συνεχές, ελεγχόμενο magnetron 2,45 GHz το οποίο να παρέχει ισχύ 1000W. vii. Η διαδικασία πέψης να ελέγχεται από σύστημα ανέπαφης μέτρησης θερμοκρασίας σε όλα τα δείγματα , και αντίστοιχα μηχανισμό ελέγχου της ισχύος σε εύρος θερμοκρασίας 50 -260 ⁰C. viii. Η ανέπαφη ανίχνευση θερμοκρασίας να γίνεται επί της θερμοκρασίας του δείγματος (να δοθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή) και να μην φέρει κανένα ηλεκτρικό ή μηχανικό σύστημα σύνδεσης αισθητήρα , ούτε να γίνεται η μέτρηση θερμοκρασίας έμμεσα μέσω κάποιου αλγορίθμου. ix. Η ανέπαφη μέτρηση θερμοκρασίας να γίνεται σε όλα τα δείγματα και να μην πραγματοποιείται μόνο σε κάποιο δοχείο αναφοράς. x. Όλα τα δοχεία πέψης να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας TFM. Κάθε δοχείο να διαθέτει καπάκι από TFM που να κλείνει ερμητικά μειώνοντας το φόβο επιμολύνσεων. xi. Να συνοδεύεται από στροφέα 10 θέσεων με 10 δοχεία χωρητικότητας 60 ml. xii. Το κάθε δοχείο να έχει χωρητικότητα 60 mL και όριο εσωτερικής πίεσης μέχρι 40 bar. Το κάθε δοχείο θα πρέπει να έχει καπάκι ασφαλείας και σύστημα απαγωγής τυχόν διαφυγόντων ατμών οξέων. xiii. Το κάθε δοχείο θα πρέπει να έχει δυνατότητα υποδοχής: μέγιστης ποσότητας υγρού δείγματος 50 ml , μέγιστης ποσότητας ανόργανου δείγματος 2g και μέγιστης ποσότητας οργανικού δείγματος 0.3 g. xiv. Να συνοδεύεται με αναλώσιμα για περίπου 500 χωνεύσεις |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΑ |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.44 | Όλα τα μέρη του συστήματος ατομικής απορρόφησης να διαθέτουν πιστοποίηση |  | δήλωση συμμόρφωσης CE |  |  |  |  |  |
| B19.3.45 | Ο προμηθευτής υποχρεούται στην εγκατάσταση του συστήματος και την πλήρη εκπαίδευση των χειριστών σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος. |  | εκπαίδευση 2 ατόμων για 2 μέρες |  |  |  |  |  |
| B19.3.46 | Εγγύηση να περιλαμβάνει εργασία & ανταλλακτικά σε περίπτωση βλάβης. |  | >= 2 έτη |  |  |  |  |  |
| B19.3.47 | Δυνατότητα εφοδιασμού με ανταλλακτικά και αναλώσιμα ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  | >= 10 έτη |  |  |  |  |  |
| B19.3.48 | Φυλλάδια και εγχειρίδια για όλα τα μέρη του συστήματος. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.49 | Όλα τα μέρη του συστήματος πρέπει να συνεργάζονται και η ευθύνη λειτουργίας είναι ευθύνη του προμηθευτή. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.50 | Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.3.51 | Ο κατασκευαστικός οίκος του συστήματος (πλην του Η/Υ, του εκτυπωτή, του απαγωγού και του αεροσυμπιεστή) θα πρέπει να είναι απαραίτητα πιστοποιημένοι |  | κατά ISO 9001:2015 |  |  |  |  |  |
| B19.3.52 | Το σύστημα να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | B19.4 Βιοαντιδραστήρας (3L) πλήρες σύστημα |  |  |  |  |  |  |  |
| B19.4.1 | Ποσότητα |  | 1 |  |  |  |  |  |
| B19.4.2 | Επιτραπέζιος εργαστηριακός βιοαντιδραστήρας, πλήρης, κατάλληλος για ζυμώσεις βακτηρίων, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Βασική Μονάδα: |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.3 | Να διαθέτει τέσσερεις περισταλτικές αντλίες, για την προσθήκη οξέως, βάσεως, αντιαφριστικού και θρεπτικού μέσου (feed). |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.4 | Οι κεφαλές των περισταλτικών αντλιών να είναι απαραίτητα αποστειρώσιμες |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.5 | Ο έλεγχος του βιοαντιδραστήρα είναι δυνατός από ελεγκτή με οθόνη αφής. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.6 | Να διαθέτει ικανότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας, της ανάδευσης μέσω του αριθμού των στροφών, του pH, του O2 και του αντιαφριστικού (antifoam). |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.7 | Να διαθέτει ηλεκτρικό μοτέρ ανάδευσης με δυνατότητα ταχύτητας ανάδευσης από 150 έως τουλάχιστον 1600 min-1. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.8 | Το μοτέρ να μην είναι μόνιμα συνδεδεμένο στο άνω κάλυμμα του δοχείου (top plate) για ευκολία στο χειρισμό |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.9 | Να διαθέτει σύστημα θέρμανσης ικανό για θερμοστάτηση έως τουλάχιστον 60oC. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.10 | Να συνοδεύεται από δοχείο αντίδρασης (reaction vessel) χωρητικότητας τριών (3) λίτρων, με μέγιστο ωφέλιμο όγκο δύο (2) λίτρα και ελάχιστο 0.6 λίτρα |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.11 | Το δοχείο αντίδρασης να συνοδεύεται από τουλάχιστον δύο αναδευτήρες τύπου Rushton από ανοξείδωτο ατσάλι |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.12 | Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) εισόδους αντιδραστηρίων με ισάριθμα δοχεία χωρητικότητας 250ml |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.13 | Να διαθέτει αισθητήρες pH, O2, θερμοκρασίας και αντιαφριστικού |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.14 | Να διαθέτει ικανότητα δειγματοληψίας υπό ασηπτικές συνθήκες |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.15 | Να διαθέτει σύστημα ψύξης των εξερχόμενων αερίων |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.16 | Να συνοδεύεται απαραίτητα από αυτόματο ρυθμιστή αερίων (mass flow controller) ,κατάλληλο για την εισαγωγή δύο αερίων (Αέρα και Οξυγόνου ή Αέρα και Αζώτου). |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.17 | Το δοχείο αντίδρασης, οι αντλίες και τα δοχεία αντιδραστηρίων να είναι εύκολα αποσπώμενα και αποστειρώσιμα |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.18 | Να είναι έτοιμο για λειτουργία σε ρεύμα 220V/50Ηz |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.19 | Να είναι συμπαγούς σχεδίασης, με οργανολογία ενσωματωμένη στη βασική μονάδα και δοχείο προσαρμοσμένο στη βάση, έτσι ώστε να καταλαμβάνει το μικρότερο δυνατό χώρο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.20 | Τα καλώδια να είναι μόνιμα συνδεδεμένα σε συγκεκριμένες θέσεις στον αντιδραστήρα, για το μικρότερο δυνατό αριθμό συνδέσεων από το χρήστη. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.21 | Να συνοδεύεται απαραίτητα από λογισμικό ολιστικής διαχείρισης των ερευνητικών δραστηριοτήτων, ικανό να ενσωματώνει τον έλεγχο των συσκευών, την διαχείριση των πληροφοριών που προκύπτουν από τις βιοδιαδικασίες και να είναι προσβάσιμο και διαχειρίσιμο από διαδικτυακή πλατφόρμα. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.22 | Όλες οι πληροφορίες να αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων τεχνολογίας NoSQL, για απλούστερη διαχείριση των δεδομένων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.23 | Να έχει απαραίτητα και δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας, με εξαγωγή των αποτελεσμάτων μέσω θύρας USB. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.24 | Το σύστημα να διαθέτει απαραίτητα μελλοντική δυνατότητα σύνδεσης με αναλυτικό ζυγό για την σταδιακή σταθμική τροφοδοσία με θρεπτικό υπόστρωμα. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.25 | Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή που να μπορεί να συνδεθεί με το όργανο και να εκτελέσει το συνοδευτικό λογισμικό, με τα εξής χαρακτηριστικά: |  | CPU: κλάσης Core i5 ή ανάλογο ή καλύτερο RAM: >=16GB Σκληρός Δίσκος: >= 512GB Οθόνη: >= 23", LCD DVD-RW Λειτουργικό: Windows 11 Pro ή νεότερα Θύρες USB >=2 |  |  |  |  |  |
| B19.4.26 | Να συνοδεύεται από εκτυπωτή: |  | Τεχνολογία : InkJet - έγχρωμος Ανάλυση εκτύπωσης: >=600 Χ 600 dpi Σύνδεση: USB, Wi-Fi Συμβατότητα με Λειτουργικά Συστήματα: Windows 10/ 11, Mac OS |  |  |  |  |  |
| B19.4.27 | Το σύστημα να συνοδεύεται απαραίτητα από κατάλληλο αεροσυμπιεστή. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.28 | Το σύστημα να συνοδεύεται απαραίτητα από κατάλληλο ψυχόμενο κυκλοφορητή ύδατος με μέγιστη ροή αντλίας τουλάχιστον 3 L/min. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Γενικές Απαιτήσεις |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.30 | Η εγγύηση να περιλαμβάνει εργασία & ανταλλακτικά σε περίπτωση βλάβης. |  | τουλάχιστον δύο (2) έτη από την παραλαβή του συστήματος |  |  |  |  |  |
| B19.4.31 | Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση/δήλωση του κατασκευαστικού οίκου του συστήματος για τη δυνατότητα εφοδιασμού με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) έτη ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.4.32 | Ο προμηθευτής υποχρεούται στην εγκατάσταση του συστήματος και την πλήρη εκπαίδευση των χειριστών στο χώρο του εργαστηρίου σε όλες τις λειτουργίες |  | 2 άτομα για 2 ημέρες |  |  |  |  |  |
|  | B19.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΩΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΤΕΤΡΑΠΟΛΟΥ (UHPLC-MS/ΜS) |  |  |  |  |  |  |  |
| B19.5.1 | Ποσότητα |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Αντλία Αντλία Υγρής Χρωματογραφίας, για βαθμωτή έκλουση τεσσάρων διαλυτών, με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.2 | Να διαθέτει περιοχή ροών από 0,0001 έως τουλάχιστον 3 ml/min. Μεγαλύτερο εύρος ροών είναι αποδεκτό. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.3 | Να διαθέτει ακρίβεια ροής καλύτερη ή ίση με ±1%. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.4 | Να διαθέτει επαναληψιμότητα ροής καλύτερη από 0,07% RSD. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.5 | Να διαθέτει μέγιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 18.000 psi. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.6 | Η περιοχή συνθέσεως μίγματος είναι από 0-100% με ακρίβεια σύνθεσης μικρότερη από ±1%. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.7 | Να διαθέτει αυτόματο σύστημα καθαρισμού των πιστονιών. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.8 | Να συνοδεύεται από απαερωτή κενού πέντε καναλιών ( τέσσερα κανάλια για τους διαλύτες και ένα κανάλι για τον αυτόματο δειγματολήπτη). |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Αυτόματος δειγματολήπτης |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.9 | Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 160 φιαλιδίων των 1.5ml. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.10 | Ο ελάχιστος όγκος λαμβανομένου δείγματος να είναι κάτω από 0,2 μl και ο μέγιστος τουλάχιστον 50 μl, χωρίς αλλαγή loop. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.11 | Να υπάρχει η δυνατότητα μέγιστου όγκου έγχυσης στα 2.000 μl. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.12 | Να διαθέτει επαναληψιμότητα όγκου έγχυσης μικρότερη από 0.2% RSD για εγχυόμενους όγκους από 5 -20 μL. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.13 | Η μεταφερόμενη επιμόλυνση από δείγμα σε δείγμα (carry over) να είναι μικρότερη από 0,005%. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.14 | Να έχει ικανότητα γρήγορης έγχυσης σε χρόνο μικρότερο από 10 sec. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.15 | Να διαθέτει σύστημα ψύξης για θερμοστάτηση στην περιοχή 40C έως 45 0C. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.16 | Να είναι ικανός να λειτουργεί σε πιέσεις τουλάχιστον 18.000 psi. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.17 | Να λειτουργεί σε εύρος pH από 1.0 έως 14.0. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.18 | Να συνοδεύεται από 1000 φιαλίδια με πώματα. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Θερμοστάτης στηλών |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.19 | Να έχει δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 3 στηλών μήκους 30 cm. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.20 | Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα θερμοστάτησης σε μεγάλο εύρος, από 10°C κάτω από την θερμοκρασία περιβάλλοντος έως +95°C, τουλάχιστον. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.21 | Να διαθέτει βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα, ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή θερμοκρασία. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.22 | Να έχει ακρίβεια θερμοστάτησης καλύτερη από ±0,60C. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.23 | Να συνοδεύεται απαραίτητα από βαλβίδα υψηλής πίεσης κατάλληλη για αυτόματη εναλλαγή δύο στηλών ή δυο ανιχνευτών. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.24 | Να διαθέτει απαραιτήτως σύστημα αναγνώρισης του μείκτη. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Ανιχνευτής διάταξης διόδων |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.25 | Να έχει εύρος μήκους κύματος από 190 έως 800 nm τουλάχιστον. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.26 | Να διαθέτει λειτουργία με 1024 στοιχεία φωτοδιόδων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.27 | Να έχει ως πηγή φωτός λυχνία δευτερίου και αλογόνου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.28 | Να έχει ακρίβεια μήκους κύματος (wavelength accuracy) ίση ή καλύτερη από ±1 nm. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.29 | Να έχει θόρυβο ίσο ή μικρότερο από 4.5x10-6 AU. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.30 | Να έχει απόκλιση (Drift) καλύτερη από 6 x 10-4 AU/h. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.31 | Να διαθέτει απαραιτήτως θερμοστατούμενη κυψελίδα όγκου 12 μl. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Σύστημα Φασματομετρίας Μαζών (MS/MS) Τεχνολογίας Τριπλού Τετράπολου |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.32 | Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει : α. Πηγή ιονισμού με ηλεκτροψεκασμό ( Electrospray ionization – ESI). β. Πηγή χημικού ιονισμού ατμοσφαιρικής πίεσης (Atmospheric Pressure Chemical Ionization- APCI). |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.33 | Να διαθέτει απαραίτητα πρόσθετη πηγή ακίδας ηλεκτροψεκασμού με αποδεδειγμένη ικανότητα απευθείας δειγματισμού σε υγρά και στερεά δείγματα χωρίς τη μεσολάβηση του συστήματος υγρής χρωματογραφίας. Να κατατεθούν αντίστοιχες εφαρμογές. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.34 | Ο αναλυτής μάζας να είναι συνδυασμός τριών αναλυτών μάζας τεχνολογίας τριπλού τετραπόλου (Triple Stage Quadrupole Analyzer) και να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.35 | H περιοχή μαζών να κυμαίνεται από m/z 2 έως m/z 1900 τουλάχιστον. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.36 | Το πρώτο και το τρίτο τετράπολο θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα προφίλτρα και να έχουν την καλύτερη διαχωριστική ικανότητα μάζας, η οποία θα πρέπει να είναι καλύτερη ή ίση από 0,7 Da FWHM. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.37 | Ο δεύτερος κατά σειρά αναλυτής όπου θα λαμβάνουν χώρα οι δευτερογενείς διασπάσεις των επιλεγμένων ιόντων (collision cell) να είναι τελευταίας τεχνολογίας κελί διάσπασης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.38 | Η σταθερότητα μάζας να είναι ίση ή καλύτερη από 0.05 amu για χρονικό διάστημα 24 ωρών. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.39 | Ο χρόνος εναλλαγής πολικότητας να είναι μικρότερος από 10 msec. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.40 | Να διαθέτει ταχύτητα σάρωσης μεγαλύτερη από 29.000 amu/sec. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.41 | H ενδιάμεση επιμόλυνση ( cross talk ) να είναι μικρότερη από 0,008 %. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.42 | Να διαθέτει χρόνο παύσης (Pause Time) ίσο ή καλύτερο από 1 msec. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.43 | Να διαθέτει κενό χρόνο (dwell time) καλύτερο από 1 msec. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.44 | Ο ανιχνευτής να διαθέτει γραμμική περιοχή τουλάχιστον έως 106. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.45 | Να διαθέτει κατάλληλο σύστημα κενού για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.46 | Ο αναλυτής να διαθέτει τις ακόλουθες λειτουργίες σάρωσης: i. Πλήρης σάρωση (full scan) ii. Παρακολούθηση ενός ιόντος (SIM) iii. Σάρωση πρόδρομου ιόντος iv. Σάρωση θυγατρικού ιόντος v. Σάρωση ουδέτερης απώλειας vi. Καταγραφή Selected Reaction Monitoring (SRM η MRM). |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.47 | Να διαθέτει τουλάχιστον την ακόλουθη ευαισθησία: σε λειτουργία SRM/MRM ίση ή καλύτερη από 850.000:1 (S/N) για έγχυση 1pg ρεζερπίνης στην λειτουργία θετικού ιονισμού με ηλεκτροψεκασμό. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Λογισμικό αμφίδρομης επικοινωνίας και έλεγχος του συστήματος |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.48 | Να διαθέτει λογισμικό το οποίο να ελέγχει πλήρως τον υγρό χρωματογράφο και το φασματογράφο μάζας. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.49 | Να επιτρέπει την αυτόματη βελτιστοποίηση των παραμέτρων των μεταπτώσεων MRM για τα ιόντα στόχους και την απλοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης -βελτιστοποίησης νέων μεθόδων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.50 | Η διαδικασία αυτοσυντονισμού του οργάνου για όλες τις λειτουργίες σάρωσης, να είναι πλήρως ελεγχόμενη από το λογισμικό και να επιτρέπει: α) Δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων tune από τον ίδιο τον χρήστη (Manual Tune). β) Όλα τα σχετικά αρχεία συντονισμού να απομνημονεύονται ως τμήμα κάθε μεθόδου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.51 | Το λογισμικό να έχει δυνατότητα διαφορετικών λειτουργιών σάρωσης, όπως: α) Παρακολούθηση σε λειτουργία ολικού ιόντος (Total Ion Mode). β) Multiple reaction monitoring (MRM). γ) Selected ion monitoring (SIM). δ) Product Ion Scanning. ε) Precursor Ion Scanning. στ) Neutral Loss Scanning |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.52 | Να υπάρχει δυνατότητα ευέλικτων αναφορών, με επιλογή από έτοιμα πρότυπα ή δημιουργία custom reports από το χρήστη. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.53 | Να διαθέτει λειτουργίες ελέγχου ποιότητας και παραμέτρων απόδοσης της μεθόδου, ενσωματωμένες στο λογισμικό του συστήματος. Να δοθούν στοιχεία. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.54 | Να επιτρέπει την ταυτόχρονη απεικόνιση στην ίδια οθόνη του ληφθέντος χρωματογραφήματος και των κορυφών επιλεγμένων SRM/MRM μεταπτώσεων, με δυνατότητα αυτοματοποιημένης έρευνας σε βάση δεδομένων και παρουσίασης λίστας αποτελεσμάτων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.55 | Να επιτρέπει την αυτόματη βελτιστοποίηση των παραμέτρων των μεταπτώσεων MRM για τα ιόντα στόχους και την απλοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης -βελτιστοποίησης νέων μεθόδων. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.56 | Να συνοδεύεται απαραιτήτως από ειδική βιβλιοθήκη τοξικολογικού πεδίου αναλύσεων με βάση δεδομένων αναλυτικών παραμέτρων |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Πρόσθετα |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.57 | Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.58 | Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή που να μπορεί να συνδεθεί με το όργανο και να εκτελέσει το συνοδευτικό λογισμικό, με τα εξής χαρακτηριστικά: |  | CPU: κλάσης Core i5 ή ανάλογο ή καλύτερο RAM: >=16GB Σκληρός Δίσκος: >= 512GB Οθόνη: >= 23", LCD DVD-RW Λειτουργικό: Windows 11 Pro ή νεότερα Θύρες USB >=2 |  |  |  |  |  |
| B19.5.59 | Να συνοδεύεται από εκτυπωτή: |  | Τεχνολογία : InkJet - έγχρωμος Ανάλυση εκτύπωσης: >=600 Χ 600 dpi Σύνδεση: USB, Wi-Fi Συμβατότητα με Λειτουργικά Συστήματα: Windows 10/ 11, Mac OS |  |  |  |  |  |
| B19.5.60 | Να συνοδεύεται από πλήρη εγχειρίδια χρήσης λειτουργίας και συντήρησης όλων των μερών του συστήματος. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.61 | Να συνοδεύεται από σειρά εργαλείων για την συνήθη συντήρηση του συστήματος. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.62 | Να συνοδεύεται από κατάλληλο UPS για την υποστήριξη του συστήματος. |  | Ισχύς: >=6000 VA Παροχή αυτονομίας στο σύστημα >=15 min |  |  |  |  |  |
| B19.5.63 | Να συνοδεύεται απαραίτητα από γεννήτρια αζώτου αποδεδειγμένα κατάλληλη για το σύστημα φασματογραφίας με ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή και τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: • Να είναι κατάλληλη για LC MSΜS. • Να διαθέτει λειτουργία με πολύ χαμηλό θόρυβο. • Να διαθέτει εύρος ροής: έως 45 Nl/min. • Η καθαρότητα του παραγόμενου αζώτου να είναι έως τουλάχιστον 99,9%. • Να διαθέτει απαραιτήτως ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Ειδικές Απαιτήσεις |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.65 | Όλες οι μονάδες του χρωματογραφικού συστήματος (πλην του Η/Υ και της γεννήτριας αζώτου) να αποτελούν προϊόντα του ίδιου κατασκευαστή οίκου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.66 | Όλα τα μέρη του συστήματος θα πρέπει να συνεργάζονται και η εύρυθμη συνεργασία και λειτουργία των διαφόρων μερών του συστήματος είναι ευθύνη του προμηθευτή. Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία με όλους τους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.67 | Ο κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001:2015. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.69 | Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση/δήλωση του κατασκευαστικού οίκου για τη δυνατότητα εφοδιασμού του εργαστηρίου με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.5.71 | Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας |  | >= 2 έτη |  |  |  |  |  |
| B19.5.72 | Εκπαίδευση των χρηστών που θα υποδειχθούν από το εργαστήριο στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης από ειδικευμένους επιστήμονες της κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή στην ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης, στη διενέργεια μετρήσεων, στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων, σε λοιπές εργασίες που αφορούν το όργανο και προβλέπεται να γίνονται από τους χρήστες και σε όποιο άλλο σχετικό θέμα απαιτηθεί. |  | 2 άτομα για 2 ημέρες |  |  |  |  |  |
|  | B19.6 Εργαστηριακό ελαιοτριβείο για ελαιοτριβή έως 1 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| B19.6.1 | Ποσότητα |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Σφαιρόμυλος λειοτρίβησης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.2 | Ο χρόνος επεξεργασίας ενός δείγματος να μην ξεπερνάει τα δύο λεπτά. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.3 | Να διαθέτει εύκολη απομάκρυνση των τμημάτων λειοτρίβησης προς καθαρισμό. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.4 | Τα τμήματα λειοτρίβησης να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.5 | Να ακολουθείται από δύο σίτες με ανοίγματα 4,5 και 5,5 mm. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.6 | Να ακολουθείται από δίσκο υποδοχής της πάστας ελιάς. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.7 | Να λειτουργεί στα 220-230V, με κατανάλωση ισχύος περίπου 1,5 kW. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Θερμαινόμενος αναδευτήρας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.8 | Να διαθέτει οκτώ (8) θέσεις ανάδευσης με ικανότητα περιστροφής τουλάχιστον 50 rpm. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.9 | Να διαθέτει θερμαινόμενο λουτρό από ανοξείδωτο χάλυβα. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.10 | Η θέρμανση λουτρού να γίνεται με αντιστάσεις. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.11 | Η ρύθμιση της θερμοκρασίας να είναι ακριβής μέσω αισθητήρα. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.12 | Τα συστήματα ανάδευσης να μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.13 | Να διαθέτει αντλία κυκλοφορίας. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.14 | Να διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.15 | Ο χρόνος διαχείρισης ενός δείγματος να μην ξεπερνάει τα τριάντα πέντε λεπτά. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.16 | Να λειτουργεί στα 220V/50Hz. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
|  | Συσκευή φυγοκέντρησης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.17 | Να διαθέτει κινητήρα τριών φάσεων με ισχύ τουλάχιστον 1,5 kW. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.18 | Το τύμπανο να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με περιστροφή στις 3.500 rpm. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.19 | Να διαθέτει χρονοδιακόπτη με ένδειξη χρόνου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.20 | Να διαθέτει ανοξείδωτο χωνί εξαγωγής του ελαιολάδου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.21 | Να διαθέτει αντιολισθητικά τακάκια. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.22 | Ο χρόνος επεξεργασίας ενός δείγματος να μην ξεπερνάει τα δύο λεπτά. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.23 | Γενικές Απαιτήσεις |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.24 | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού |  | >= 2 έτη |  |  |  |  |  |
| B19.6.25 | Ο κατασκευαστής του συστήματος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας |  | ISO 9001:2015. |  |  |  |  |  |
| B19.6.26 | Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρει σήμανση CE. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| B19.6.27 | Η Ανάδοχος εταιρεία πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει πλήρως το προσωπικό, που θα του υποδειχθεί, στη λειτουργία και στη συντήρηση του συστήματος. |  | 2 άτομα για 2 ημέρες |  |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ 3. Β20 Εξοπλισμός Θερμικής Ανάλυσης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  |  | Β20.1 Διαφορικό θερμιδόμετρο σαρώσεως (DSC) |  |  |  |  |  |  |
| Β20.1.1 |  | Ποσότητα |  | 1 |  |  |  |  |
| Β20.1.2 |  | Να έχει γραμμικότητα γραμμής βάσης (-50 ° -300 ° C) |  | <10 μW |  |  |  |  |
| Β20.1.3 |  | Να έχει Επαναληψιμότητα βασικής γραμμής (-50 ° -300 ° C) |  | <20 μW |  |  |  |  |
| Β20.1.4 |  | Να έχει Ακρίβεια βασικής γραμμής (-50 ° -300 ° C) |  | ± 30 μW |  |  |  |  |
| Β20.1.5 |  | Να έχει Ψηφιακή διακριτική ικανότητα θερμικής ροής |  | 0,001 μW |  |  |  |  |
| Β20.1.6 |  | Να έχει Θόρυβο βάσης (-50 ° -300 ° C) |  | <0,2 μW |  |  |  |  |
| Β20.1.7 |  | Εύρος θερμοκρασίας |  | από -40 ° C έως 400 ° C με Μηχανική ψύξη. |  |  |  |  |
| Β20.1.8 |  | Να έχει Ακρίβεια θερμοκρασίας |  | ± 0,05 ° C |  |  |  |  |
| Β20.1.9 |  | Να έχει Ακρίβεια ενθαλπίας |  | ± 0,08% |  |  |  |  |
| Β20.1.10 |  | Να έχει Επαναληψιμότητα ενθαλπίας |  | ± 0,3% |  |  |  |  |
| Β20.1.11 |  | Να έχει Αναλογία απόκρισης Ίνδιου |  | > 30 |  |  |  |  |
| Β20.1.12 |  | Να έχει σχεδιασμό θερμικής ροής /Heat Flux |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.13 |  | Να χρησιμοποιεί ανιχνευτές θερμοκρασίας περιοχής ακριβώς κάτω από τις θέσεις δείγματος και αναφοράς, όχι θερμόμετρα αντίστασης πλατίνας. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.14 |  | Ο φούρνος να είναι κατασκευασμένος από ασήμι. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.15 |  | Να περιλαμβάνει ένα τρίτο θερμοστοιχείο, θερμικά απομονωμένο από το δείγμα και την αναφορά, για να λειτουργεί ως αντικειμενικό σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.16 |  | Το κελί θα πρέπει να περιλαμβάνει ενσωματωμένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενης θερμοκρασίας για σταθερή επεξεργασία σήματος. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.17 |  | Να περιλαμβάνει ενσωματωμένο έλεγχο παροχής αερίου για τουλάχιστον δύο ταυτόχρονα εγκατεστημένα αέρια (mass flow controllers). |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.18 |  | Ο ρυθμός ροής αερίου να είναι προγραμματιζόμενος στο λειτουργικό του λογισμικού. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.19 |  | Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει οθόνη αφής για εύκολη πρόσβαση. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.20 |  | Nα επικοινωνεί με υπολογιστή / ελεγκτή μέσω Ethernet BUS και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο λειτουργικό. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.21 |  | Nα έχει έως και πέντε σημεία για την βαθμονόμηση της θερμοκρασίας. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.22 |  | Να διαθέτει τεχνολογία Modulated DSC. Iκανότητα εφαρμογής ημιτονοειδούς κύματος θερμοκρασίας στο δείγμα . |  | Πλάτος ημιτονοειδούς κύματος ± 0,01 έως 3 οC και περίοδο συχνότητας από 10 έως 200 δευτερόλεπτα. |  |  |  |  |
| Β20.1.23 |  | Να συνοδεύεται από πρέσα και ανάλωσιμα για τουλάχιστον 300 δείγματα . |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.24 |  | Να συνοδεύεται από αναλυτικό ζυγό ακριβείας 4 δεκαδικών και μέγιστο βάρος 220 g και σχεδίασης μονολιθικού κελιού. Ταχύς χρόνος σταθεροποίησης μικρότερος του 1.5 s. Ικανότητα επαναληψιμότητας 0,1mg. Να διαθέτει εσωτερική βαθμονομηση. Ο Ζυγός να έχει σύστημα προστασίας υπερφόρτωσης. Το σύστημα να έχει υψηλή αντοχή στην χημική διάβρωση λόγω του πολυβουτιλένιο /τερεφθαλικού υλικού ατσαλιού και γυαλιού. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.25 |  | Να συνοδεύεται από σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή πλήρη και ικανό να εκτελέσει το συνοδευτικό λογισμικό του οργάνου με τα εξής χαρακτηριστικά: |  | Επεξεργαστής κλάσης Core i5 ή ανάλογος ή καλύτερος σκληρός δίσκος >=500 GB Μνήμη RAM >= 16GB Έγχρωμη οθόνη >=23” LCD τουλάχιστον DVD-RW Λειτουργικό σύστημα Windows 11 ή νεότερο >= 2 θύρες USB |  |  |  |  |
| Β20.1.26 |  | Να συνοδεύεται από μία μεγάλη φιάλη αζώτου με το κατάλληλο μανόμετρο, για την λειτουργία της συσκεύης. |  | >= 50L |  |  |  |  |
| Β20.1.27 |  | Ο κατασκευαστικός οίκος των προσφερόμενου ειδών να συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο/ισοδύναμο στο πεδίο κατασκευής επιστημονικών οργάνων. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.27 |  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.28 |  | Όλα τα είδη θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος. Ειδικότερα για τον φούρνο του DSC να παρέχεται 5ετής εγγύηση. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.30 |  | Εγκατάσταση εξοπλσιμου και παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτοιυργία |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.1.31 |  | Εκπαίδευση του αρμόδιο προσωπικού του εργαστηρίου σε θέματα βασικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και σε θέματα ασφαλείας. |  | εκπαίδευση 2 ατόμων για 2 ημέρες |  |  |  |  |
| Β20.1.32 |  | Ο προμηθευτής οφείλει να δεσμευτεί για τη δυνατότητα εφοδιασμού με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) έτη. |  | NAI |  |  |  |  |
|  |  | Β20.2 Θερμοβαρυμετρικός αναλυτής (TGA) |  |  |  |  |  |  |
| Β20.2.1 |  | Ποσότητα |  | 1 |  |  |  |  |
| Β20.2.2 |  | Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον μέγιστο βάρος ζύγισης |  | 1000 mg |  |  |  |  |
| Β20.2.3 |  | Να διαθέτει δυναμικό εύρος ζύγισης |  | 1000 mg |  |  |  |  |
| Β20.2.4 |  | Να έχει ακρίβεια ζύγισης |  | ± 0,01% |  |  |  |  |
| Β20.2.5 |  | Να έχει Ολίσθηση γραμμής βάσης (50 to 1,000 °C) |  | <25 µg |  |  |  |  |
| Β20.2.6 |  | Να διαθέτει Ευαισθησία: |  | 0,1 μg (1 ppm) |  |  |  |  |
| Β20.2.7 |  | Να λειτουργεί σε Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος |  | έως 1000 °C |  |  |  |  |
| Β20.2.8 |  | Να διαθέτει Ακρίβεια θερμοκρασίας |  | ± 1 ° C |  |  |  |  |
| Β20.2.9 |  | Να έχει δυναμική ακρίβεια θερμοκρασίας |  | ± 1 ° C |  |  |  |  |
| Β20.2.10 |  | Να έχει Ισοθερμική ακρίβεια θερμοκρασίας |  | ± 0,1 ° C |  |  |  |  |
| Β20.2.11 |  | Να διαθέτει ψύξη φούρνου |  | από 1000 ° C έως 50 ° C σε <12 λεπτά. |  |  |  |  |
| Β20.2.12 |  | Να διαθέτει Ζυγό κάθετης σχεδίασης μηδενικής ισορροπίας για ακριβή και αξιόπιστη ζύγιση δειγμάτων. Ο ζυγός να είναι καλά μονωμένος, ηλεκτρικά γειωμένος, και θερμικά μονωμένος από τον φούρνο |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.2.13 |  | Να διαθέτει φούρνο |  | με ρυθμό θέρμανσης από 0.1 έως 100°C/min σε 0.01°C/min βηματισμό και Βαλλιστικό ρυθμό θέρμανσης > 600 ° C / min. |  |  |  |  |
| Β20.2.14 |  | Nα περιλαμβάνει οθόνη αφής ικανή για ανάκληση και εκτέλεση προ-προγραμματισμένων μεθόδων, φόρτωση, απόσβεση και παρακολούθηση πειράματος που εκτελείται. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.2.15 |  | Να διαθέτει πολλαπλή παράδοση αερίου, με δυνατότητα αναβάθμισης ώστε να φιλοξενεί έως και τέσσερα ταυτόχρονα εγκατεστημένα αέρια. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.2.16 |  | Το σύστημα να έχει την δυνατότητα αναβάθμισης για μελλοντική σύνδεση με φασματογράφο μάζας. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.2.17 |  | Το σύστημα να παραδοθεί με το κατάλληλο λογισμικό που να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows το οποίο επιτρέπει στο όργανο να βαθμονομείται πλήρως και να επαληθεύεται αυτόματα, χωρίς την ανάγκη παρουσίας του χειριστή. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.2.18 |  | Η μορφή αρχείου δεδομένων να επιτρέπει την κοινή χρήση / μεταφορά αρχείων δεδομένων ως μεμονωμένα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα οποία είναι αναγνώσιμα από το ίδιο πακέτο ανάλυσης δεδομένων. Το πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων να περιλαμβάνει πρόγραμμα δημιουργίας pdf, για την αποτελεσματική εξαγωγή αναλυόμενων δεδομένων. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.2.19 |  | Να συνοδεύεται από αναλυτικό ζυγό ακριβείας 4 δεκαδικών και μέγιστο βάρος 220 g και σχεδίασης μονολιθικού κελιού. Ταχύς χρόνος σταθεροποίησης μικρότερος του 1.5 s. Ικανότητα επαναληψιμότητας 0,1mg. Να διαθέτει εσωτερική βαθμονομηση. Ο ζυγός να έχει σύστημα προστασίας υπερφόρτωσης. Το σύστημα να έχει υψηλή αντοχή στην χημική διάβρωση λόγω του πολυβουτιλένιο /τερεφθαλικού υλικού ατσαλιού και γυαλιού. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.2.20 |  | Ο κατασκευαστικός οίκος των προσφερόμενου ειδών να συμμορφώνεται |  | με το διεθνές πρότυπο κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο/ισοδύναμο στο πεδίο κατασκευής επιστημονικών οργάνων. |  |  |  |  |
| Β20.2.21 |  | Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από βεβαίωση ότι είναι καινούργια. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.2.22 |  | Όλα τα είδη θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος. Ειδικότερα για τον φούρνο του TGA να παρέχεται 5ετής εγγύηση. |  | NAI |  |  |  |  |
| Β20.2.25 |  | Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τα σύστηματα και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία κατόπιν ελέγχου καλής λειτουργίας και να εκπαιδεύσει το αρμόδιο προσωπικό του εργαστηρίου σε θέματα βασικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και σε θέματα ασφαλείας. |  | 2 άτομα για 2 ημέρες |  |  |  |  |
| Β20.2.26 |  | Ο προμηθευτής οφείλει να δεσμευτεί για τη δυνατότητα εφοδιασμού με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά (7) έτη. |  | NAI |  |  |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 4. B21 Εξοπλισμός Μοριακών Αναλύσεων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | B21.1 Αναλυτής εικόνας ηλεκτροφόρησης με δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης |  |  |  |
| B21.1.1 | Ποσότητα: | 1 |  |  |
| B21.1.2 | Να είναι τελευταίας τεχνολογίας με οθόνη αφής LCD, τουλάχιστον 12” | NAI |  |  |
| B21.1.3 | Να έχει θέση υποδοχής του δείγματος με αυτοματοποιημένο άνοιγμα, να υποστηρίζει τουλάχιστον 6 διαφορετικές λειτουργίες | colorimetric stained protein gels and membranes, chemiluminescent and colorimetric western blots, fluorescent stained protein and nuclein acid gels |  |  |
| B21.1.4 | Να μπορεί να υποστηρίξει κι εφαρμογές όπως οπτικοποίηση ημιδιαφανών (π.χ. πιάτα αποικιών) και αδιαφανών (π.χ. 2D strips, πιάτα TLC, τομές φύλλων) αντικειμένων. | ΝΑΙ |  |  |
| B21.1.5 | Να διαθέτει εγκατεστημένο (on-board) λογισμικό χρήσης και ανάλυσης αλλά να μπορεί επίσης το σύστημα να ελεγχθεί μέσω υπολογιστή ή μέσω του cloud, επιτρέποντας δωρεάν πρόσβαση στο μηχάνημα σε απεριόριστο αριθμό χρηστών. | NAI |  |  |
| B21.1.6 | Να επιτρέπει συνολική μεγέθυνση και αυτόματη εστίαση του δείγματος. | 1-8Χ (1–2X μηχανική και επιπλέον 1–4X ψηφιακή) |  |  |
| B21.1.7 | Ο χρόνος έκθεσης να υπολογίζεται αυτόματα και με ακρίβεια αλλά να υπάρχει δυνατότητα και για επιλογή του από τον χρήστη. Να υπάρχει επίσης μεγάλο εύρος επιλογών binning (1x1 έως 8x8). | NAI |  |  |
| B21.1.8 | Το συρτάρι φόρτωσης του δείγματος να ανοιγοκλείνει αυτόματα και η επιφάνεια να έχει τη δυνατότητα για περιστροφή δείγματος | κατά τουλάχιστον 10° |  |  |
| B21.1.9 | Το σύστημα να δέχεται 4 φίλτρα | 2 διέγερσης και 2 εκπομπής |  |  |
| B21.1.10 | Η κάμερα να έχει | ανάλυση 9.1 megapixel τουλάχιστον με σταθερό φακό 25 mm, f/0.95 και εύρος πεδίου 22.5 x 18.0 cm, δίνοντας της δυνατότητα για ταυτόχρονη απεικόνιση 4 mini blots ή gels. Να έχει ψυχόμενο ανιχνευτή 16-bit CCD (με τουλάχιστον 65.500 αποχρώσεις του γκρι) και οι εικόνες να μπορούν να εξαχθούν με τις παρακάτω μορφές (TIFF, JPG, G2i, PNG). |  |  |
| B21.1.11 | Να έχει 2 πηγές φωτός τύπου LED, υψηλής ποιότητας και μακράς διάρκειας λειτουργίας. Η μια να είναι πράσινη (470-550nm) και η άλλη λευκού φωτός (Epi white). Η χρήση της πράσινης πηγής φωτός να περιορίζει τις εκπομπές επιβλαβών ακτινών UV και να μην έχει παραπροϊόντα υδραργύρου, ενώ ταυτόχρονα να επιμηκύνει το χρόνο ζωής του συστήματος, ελαττώνοντας το κόστος συντήρησης | NAI |  |  |
| B21.1.12 | Το λογισμικό της συσκευής να επιτρέπει τόσο την αυτόματη όσο και χειροκίνητη ανάλυση των φωτογραφιών για τον προσδιορισμό των ζωνών, την ποσοτικοποίηση τους και την ομαλοποίηση συγκριτικά με controls. | NAI |  |  |
| B21.1.13 | Να περιλαμβάνει λογισμικό που επιτρέπει την οργάνωση των φωτογραφιών και την επεξεργασία τους για δημοσιεύσεις σε μέγεθος και ανάλυση που επιλέγει ο χρήστης. | NAI |  |  |
| B21.1.14 | Να επιτρέπει την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σε cloud και απομακρυσμένο χειρισμό μέσω Internet. Να επιτρέπει την κρυπτογράφηση των δεδομένων αποθήκευσης | NAI |  |  |
| B21.1.15 | Να έχει διαστάσεις (L x W x H) περίπου: | 70 x 40 x 60 cm |  |  |
| B21.1.16 | Βάρος | 50 kg |  |  |
| B21.1.17 | Να είναι αναβαθμίσιμο σε σύστημα που να μπορεί να υποστηρίξει εφαρμογές όπως Fluorescent western blotting και έκφραση GFP σε multiwell plates. | NAI |  |  |
| B21.1.18 | Να υπάρχει δυνατότητα για λογισμικό σε συμμόρφωση με την οδηγία 21 CFR Part 11, με τη χρήση ειδικής άδειας προς επιλογή. | NAI |  |  |
|  | B21.2 Θερμικός κυκλοποιητής πραγματικού χρόνου (Real-Time PCR) |  |  |  |
| B21.2.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| B21.2.2 | Σύστημα Real Time PCR 96 θέσεων για σωληνάρια 0,2ml. Εκτός από ανεξάρτητα σωληνάρια να μπορεί να δεχθεί πλάκες 96 θέσεων καθώς και 8-tube strips. | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.3 | Να υποστηρίζει όγκους αντίδρασης | 10μl-100μl στο 0.2ml 96-well block |  |  |
| B21.2.4 | Το μπλοκ των 96 θέσεων να διαθέτει 6 ξεχωριστά ελεγχόμενα μπλοκ Peltier. Η μέγιστη προγραμματιζόμενη θερμοκρασιακή διαφορά που μπορεί να προγραμματιστεί στο μπλοκ 96 θέσεων να είναι 25°C. Η μέγιστη διαφορά μεταξύ γειτονικών πλακών στο μπλοκ να είναι 5°C | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.5 | Το μπλοκ να είναι πλήρως motorized και προσβάσιμο από το εμπρός μέρος του μηχανήματος για να ελαχιστοποιείται ο χώρος που απαιτείται στον πάγκο | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.6 | Το μηχάνημα να έχει σχεδιαστεί για να ολοκληρώσει ένα πείραμα Real time pcr χρησιμοποιώντας fluorogenic 5’ nuclease assay και fast χημεία σε στάνταρντ πλάκα 96 θέσεων σε χρόνο μικρότερο των 35 λεπτών. | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.7 | Να μπορεί επίσης να τρέξει standard PCR αντίδραση με standard ρυθμούς μεταβολής θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.8 | Η εγκατάσταση του να μην απαιτεί βαθμονόμηση χρωστικών. Να περιλαμβάνει όμως την προαιρετική πλάκα RNaseP Verification Plate που πιστοποιεί την απόδοση του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.9 | Να έρχεται βαθμονομημένο από το εργοστάσιο κατασκευής για χρήση με χρωστικές: | FAM, SYBR Green I, VIC, NED, ABY, JUN, Mustang Purple, TAMRA, Cy5, και ROX. |  |  |
| B21.2.10 | Να μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει ακόμη και χωρίς τη χρήση υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.11 | Ως πηγή διέγερσης να περιλαμβάνει bright white LED (Light Emitting Diode) μακράς διάρκειας. | Ο μέσος όρος ζωής της φωτεινής πηγής να είναι τουλάχιστον 5 χρόνια ή τουλάχιστον 60,000 ώρες. |  |  |
| B21.2.12 | Να διαθέτει σύστημα Optiflex που να περιλαμβάνει 6 αποσυνδεδεμένα φίλτρα διέγερσης και εκπομπής για να καταστεί δυνατή η συλλογή έως 21 μοναδικών συνδυασμών μηκών κύματος κατά τη διάρκεια μίας και μόνο για multiplex real time pcr αντίδρασης σε πλάκα 96 θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.13 | O ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας του μπλοκ να είναι τουλάχιστον | 6.5ºC/sec. |  |  |
| B21.2.14 | Ομοιομορφία θερμοκρασίας | 0,4ºC/sec. |  |  |
| B21.2.15 | Ακρίβεια θερμοκρασίας | 0,25ºC/sec. |  |  |
| B21.2.16 | Να πραγματοποιεί καμπύλη τήξης σε βήματα που κυμαίνονται | από 0.015 ° C ≤ ΔΤ ≤ 3,66 ° C |  |  |
| B21.2.17 | Να περιλαμβάνει θερμαινόμενο καπάκι για την ελαχιστοποίηση της εξάτμισης κατά τη διάρκεια της αντίδρασης | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.18 | Να υποστηρίζει τουλάχιστον τις εξής χημείες αντίδρασης: | Fluorogenic 5’ nuclease assay με TaqMan Probes και SYBR Green |  |  |
| B21.2.19 | Το όργανο να μπορεί να λειτουργήσει σε αυτόνομη λειτουργία, χωρίς υπολογιστή συνδεδεμένο. | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.20 | Να περιλαμβάνει διαδραστική οθόνη αφής που μπορεί να αποθηκεύσει τα πρωτόκολλα για γρήγορη έναρξη του πειράματος χωρίς την ανάγκη για εξωτερικό υπολογιστή. Μέσω της οθόνης αφής να επιτρέπεται η παρατήρηση των amplification plots καθώς και το φιλτράρισμα ανά δείγμα/στόχο/εργασία. | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.21 | Με δυνατότητα παύσης πρωτοκόλλου real time PCR κατά παραγγελία | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.22 | Να διαθέτει δυνατότητα πρόσβασης στα πειράματα από οπουδήποτε μέσω απομακρυσμένου ελέγχου. | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.23 | Να παρέχει επίσης δυνατότητα σύνδεσης μέσω Wi-Fi | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.24 | Να έχει δυνατότητα διαχωρισμού | μεταξύ 5.000 και 10.000 αντίγραφα μήτρας με ακρίβεια 99.7% |  |  |
| B21.2.25 | Να μπορεί να δεχθεί ειδικό λογισμικό melting analysis πρωτεϊνών και ειδικό λογισμικό HRM analysis | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.26 | Να πληροί τις προδιαγραφές | cUL (tested to CAN/CSA standards), UL, CE, C-TICK, WEEE |  |  |
| B21.2.27 | Να κατασκευάζεται σε απόλυτη συμφωνία με το 13485 standards. | ΝΑΙ |  |  |
| B21.2.28 | Λειτουργία με τάση ρεύματος | 100V-240V |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 5. Β22 Αισθητήρες Περιβαλλοντικών Μετρήσεων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  |
|  | Β22.1 ΥΠΕΡΙΩΔΟΜΕΤΡΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |
| Β22.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 (δυο) |  |  |
| Β22.1.2 | Υπεριωδόμετρο με φασματική απόκριση ανθρώπινου δέρματος για την μέτρηση του δείκτη υπεριώδους ακτινοβολίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.1.3 | Φασματική Απόκριση | Σύμφωνη με το πρώτυπο ISO/CIE 17166:2019 |  |  |
| Β22.1.4 | Εξοδος Σήματος | Αναλογικό 0 - 1 V DC |  |  |
| Β22.1.5 | Ευαισθησία | Στη κλίμακα 0 - 0.9 W/m2 |  |  |
| Β22.1.6 | Σφάλμα κατεύθυνσης | Οχι μεγαλύτερο του 5% μέχρι γωνία 70 deg (για ακτινοβόλιση 0.9 W/m2) |  |  |
| Β22.1.7 | Χρόνος Απόκρισης | Οχι μεγαλύτερος του 1 s (για το 95% της μεταβολής του σήματος διέγερσης) |  |  |
| Β22.1.8 | Θερμοκρασιακή Ευαισθησία | Απόκλιση εξόδου οχι μεγαλύτερη του 2% στην κλίμακα -40 C ως 70 C |  |  |
| Β22.1.9 | Μη-γραμμικότητα | Οχι μεγαλύτερη του 1% |  |  |
| Β22.1.10 | Τροφοδοσία | Στη κλίμακα 5 - 30 V DC |  |  |
| Β22.1.11 | Κατανάλωση | Οχι μεγαλύτερη των 60 mW |  |  |
| Β22.1.12 | Πλήρως υδατοστεγής διάταξη συμπεριλαμβανομένων των βυσμάτων σύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.1.13 | Δείκτης Οριζοντίωσης | Τουλάχιστον ένας, ενσωματωμένος φυσαλίδας |  |  |
| Β22.1.14 | Με αγωγό σύνδεσης μήκους τουλάχιστον 3 m | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.1.15 | Πιστοποιητικό Βαθμονόμησης Κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.1.16 | Δυνατότητα μικρορύθμισης οριζοντίωσης αισθητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.1.17 | 5-ετής κατ'ελάχιστο εγγύηση κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β22.2 ΠΥΡΑΝΟΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| Β22.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 4 (τέσσερα) |  |  |
| Β22.2.2 | Μέτρηση της παροχής ισχύος απο την Ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντια επιφάνεια με αισθητήρα θερμοπύλης για ακτινοβόλιση ως και 2000 W/m2. | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.2.3 | Φασματική Απόκριση | 300 - 2800 nm κατ'ελάχιστο |  |  |
| Β22.2.4 | Έξοδος Σήματος | Αναλογική, με εύρος όχι μικρότερο του 0 – 15 mV DC |  |  |
| Β22.2.5 | Ευαισθησία | 24 - 32 μV/ (W/m2) ή υψηλότερη στην κλίμακα 0 - 2000 W/m2 |  |  |
| Β22.2.6 | Σφάλμα κατεύθυνσης | Οχι μεγαλύτερο του 3% μέχρι γωνία 80 deg (για ακτινοβόλιση 1000 W/m2) |  |  |
| Β22.2.7 | Χρόνος Απόκρισης | Οχι μεγαλύτερος των 20 s (για το 95% της μεταβολής του σήματος διέγερσης) |  |  |
| Β22.2.8 | Θερμοκρασιακή Ευαισθησία | Απόκλιση εξόδου οχι μεγαλύτερη του 5% στην κλίμακα -10 C ως 40 C |  |  |
| Β22.2.9 | Μη-γραμμικότητα | Όχι μεγαλύτερη του ±3 % σε διέγερση μέχρι 1000 W/m2 |  |  |
| Β22.2.10 | Μακροχρόνια ολίσθηση | Οχι μεγαλύτερη του 1% ανά έτος |  |  |
| Β22.2.11 | Πλήρως υδατοστεγής διάταξη συμπεριλαμβανομένων των βυσμάτων σύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.2.12 | Δείκτης Οριζοντίωσης | Τουλάχιστον ένας, ενσωματωμένος φυσαλίδας |  |  |
| Β22.2.13 | Με αγωγό σύνδεσης μήκους τουλάχιστον 3 m | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.2.14 | Πιστοποιητικό Βαθμονόμησης Κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.2.15 | Δυνατότητα μικρορύθμισης οριζοντίωσης αισθητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.2.16 | 5-ετής κατ'ελάχιστο εγγύηση κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β22.3 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ GPRS |  |  |  |
| Β22.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 (ένας) |  |  |
| Β22.3.2 | Καταγραφή, αποστολή, και αποθήκευση ανά δευτερόλεπτο μετρούμενων τιμών απο Μετεωρολογικούς και Περιβαλλοντικούς αισθητήρες υπαίθρου με ενσωματωμένη κάρτα μεταφοράς δεδομένων και επικοινωνίας δια μέσω του συστήματος GPRS. | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.3.3 | Είσοδοι Σήματος | Τουλάχιστον έξι (6) αναλογικές είσοδοι με προγραμματιζόμενο μέσω λογισμικού έλεγχο διακριτών διαστημάτων εύρους τάσης από 0–0.25 mV (υπό ενσωματωμένη σταθεροποιημένη προ-ενίσχυση) ως 0–5 V κατ’ ελάχιστο. Τουλάχιστον δυο (2) είσοδοι απαριθμητή (counter input) 16 bit, με δυνατότητα αποδοχής διπολικών AC και μονοπολικών TTL σημάτων. Με προστασία υπέρτασης εισόδων. |  |  |
| Β22.3.4 | Εξοδοι | Τουλάχιστον δυο (2) έξοδοι, μια τάσης διέγερσης 2.5 V και μια ρεύματος διέγερσης 0.5 mA. Μια τουλάχιστον έξοδος τροφοδοσίας αισθητήρων με τάση στην κλίμακα 9 – 12 V DC ή ευρύτερη. Προστασία υπέρτασης. |  |  |
| Β22.3.5 | Μνήμη | Μόνιμη εσωτερική μνήμη το λιγότερο τέσσερα (4) MΒ. Δυνατότητα αποθήκευσης μέσης, μέγιστης, ελάχιστης τιμής και τυπικής απόκλισης. Ικανότητα αποθήκευσης των παραπάνω τιμών ανά χρονικό διάστημα τουλάχιστον ένα (1) sec. |  |  |
| Β22.3.6 | Ασύρματες Επικοινωνίες | Ενσωματωμένο GSM/GPRS modem 900/1800 MHz κατ’ ελάχιστο με δυνατότητα μεταφοράς Audio, Data, Fax, SMS (συμβατό με γραμμές data pack και αντίστοιχες κάρτες SIM). Ικανότητα αυτόματης αποστολής e-mails και SMS. |  |  |
| Β22.3.7 | Επικοινωνία με PC | Θύρες επικοινωνίας RS 232 ή/και USB. |  |  |
| Β22.3.8 | Τροφοδοσία | Στην κλίμακα 6 – 15 V DC. Δυνατότητα λειτουργίας και με ξηρού τύπου μπαταρίες εμπορίου. |  |  |
| Β22.3.9 | Πληκτρολόγιο | Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο ελέγχου |  |  |
| Β22.3.10 | Ενδείξεις | Οθόνη LCD 2 γραμμών (κατ’ ελάχιστο), |  |  |
| Β22.3.11 | Modem | ενσωματωμένο GSM modem με δυνατότητα αποστολής e-mails και SMS. |  |  |
| Β22.3.12 | Ενσωματωμένη κάρτα μεταφοράς δεδομένων και επικοινωνίας δια μέσω του συστήματος GPRS, με δυνατότητα μεταφοράς συνολικού όγκου δεδομένων 350 GB. | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.3.13 | Λογισμικό για τον έλεγχο της λειτουργίας και την ανάκτηση των καταγραφόμενων τιμών από PC, συμβατό με Windows 10 ή/και μεταγενέστερα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.3.14 | Εγγύηση καλής λειτουγίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β22.4 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ με σύνδεση WiFi |  |  |  |
| Β22.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 6 (έξι) |  |  |
| Β22.4.2 | Καταγραφή, αποστολή, και αποθήκευση ανά δευτερόλεπτο μετρούμενων τιμών απο Μετεωρολογικούς και Περιβαλλοντικούς αισθητήρες υπαίθρου με δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων και επικοινωνίες με διασύνδεση σε LAN μέσω WiFi. | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.4.3 | Είσοδοι Σήματος | Τουλάχιστον έξι (6) αναλογικές είσοδοι με προγραμματιζόμενο μέσω λογισμικού έλεγχο διακριτών διαστημάτων εύρους τάσης από 0–0.25 mV (υπό ενσωματωμένη σταθεροποιημένη προ-ενίσχυση) ως 0–5 V κατ’ ελάχιστο. Τουλάχιστον δυο (2) είσοδοι απαριθμητή (counter input) 16 bit, με δυνατότητα αποδοχής διπολικών AC και μονοπολικών TTL σημάτων. Με προστασία υπέρτασης εισόδων. |  |  |
| Β22.4.4 | Εξοδοι | Τουλάχιστον δυο (2) έξοδοι, μια τάσης διέγερσης 2.5 V και μια ρεύματος διέγερσης 0.5 mA. Μια τουλάχιστον έξοδος τροφοδοσίας αισθητήρων με τάση στην κλίμακα 9 – 12 V DC ή ευρύτερη. Προστασία υπέρτασης. |  |  |
| Β22.4.5 | Μνήμη | Μόνιμη εσωτερική μνήμη το λιγότερο τέσσερα (4) MΒ. Δυνατότητα αποθήκευσης μέσης, μέγιστης, ελάχιστης τιμής και τυπικής απόκλισης. Ικανότητα αποθήκευσης των παραπάνω τιμών ανά χρονικό διάστημα τουλάχιστον ένα (1) sec. |  |  |
| Β22.4.6 | Ασύρματες Επικοινωνίες | Ενσωματωμένο Wireless Ethernet (WiFi) port και εξωτερικό Access Point. Ικανότητα αυτόματης αποστολής e-mails |  |  |
| Β22.4.7 | Επικοινωνία με PC | Θύρες επικοινωνίας RS 232 ή/και USB. |  |  |
| Β22.4.8 | Τροφοδοσία | Στην κλίμακα 6 – 15 V DC. Δυνατότητα λειτουργίας και με ξηρού τύπου μπαταρίες εμπορίου. |  |  |
| Β22.4.9 | Πληκτρολόγιο | Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο ελέγχου |  |  |
| Β22.4.10 | Ενδείξεις | Οθόνη LCD 2 γραμμών (κατ’ ελάχιστο), |  |  |
| Β22.4.11 | Modem | ενσωματωμένο GSM modem με δυνατότητα αποστολής e-mails και SMS. |  |  |
| Β22.4.12 | Λογισμικό για τον έλεγχο της λειτουργίας και την ανάκτηση των καταγραφόμενων τιμών από PC, συμβατό με Windows 10 ή/και μεταγενέστερα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.4.13 | Εγγύηση καλής λειτουγίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | B22.5 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ με σύνδεση Ethernet |  |  |  |
| B22.5.1 | Αριθμός Μονάδων | 4 (τέσσερις) |  |  |
| B22.5.2 | Καταγραφή, αποστολή, και αποθήκευση ανά δευτερόλεπτο μετρούμενων τιμών απο Μετεωρολογικούς και Περιβαλλοντικούς αισθητήρες υπαίθρου με δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων και επικοινωνίες με διασύνδεση σε LAN μέσω Ethernet. | ΝΑΙ |  |  |
| B22.5.3 | Είσοδοι Σήματος | Τουλάχιστον έξι (6) αναλογικές είσοδοι με προγραμματιζόμενο μέσω λογισμικού έλεγχο διακριτών διαστημάτων εύρους τάσης από 0–0.25 mV (υπό ενσωματωμένη σταθεροποιημένη προ-ενίσχυση) ως 0–5 V κατ’ ελάχιστο. Τουλάχιστον δυο (2) είσοδοι απαριθμητή (counter input) 16 bit, με δυνατότητα αποδοχής διπολικών AC και μονοπολικών TTL σημάτων. Με προστασία υπέρτασης εισόδων. |  |  |
| B22.5.4 | Έξοδοι | Τουλάχιστον δυο (2) έξοδοι, μια τάσης διέγερσης 2.5 V και μια ρεύματος διέγερσης 0.5 mA. Μια τουλάχιστον έξοδος τροφοδοσίας αισθητήρων με τάση στην κλίμακα 9 – 12 V DC ή ευρύτερη. Προστασία υπέρτασης. |  |  |
| B22.5.5 | Μνήμη | Μόνιμη εσωτερική μνήμη το λιγότερο τέσσερα (4) MΒ. Δυνατότητα αποθήκευσης μέσης, μέγιστης, ελάχιστης τιμής και τυπικής απόκλισης. Ικανότητα αποθήκευσης των παραπάνω τιμών ανά χρονικό διάστημα τουλάχιστον ένα (1) sec. |  |  |
| B22.5.6 | Ασύρματες Επικοινωνίες | Ενσωματωμένο Ethernet port κατ’ ελάχιστο με δυνατότητα μεταφοράς Data. Ικανότητα αυτόματης αποστολής e-mails. |  |  |
| B22.5.7 | Επικοινωνία με PC | Θύρες επικοινωνίας RS 232 ή/και USB. |  |  |
| B22.5.8 | Τροφοδοσία | Στην κλίμακα 6 – 15 V DC. Δυνατότητα λειτουργίας και με ξηρού τύπου μπαταρίες εμπορίου. |  |  |
| B22.5.9 | Πληκτρολόγιο | Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο ελέγχου |  |  |
| B22.5.10 | Ενδείξεις | Οθόνη LCD 2 γραμμών (κατ’ ελάχιστο), |  |  |
| B22.5.11 | Modem | ενσωματωμένο GSM modem με δυνατότητα αποστολής e-mails και SMS. |  |  |
| B22.5.12 | Λογισμικό για τον έλεγχο της λειτουργίας και την ανάκτηση των καταγραφόμενων τιμών από PC, συμβατό με Windows 10 ή/και μεταγενέστερα. | ΝΑΙ |  |  |
| B22.5.13 | Εγγύηση καλής λειτουγίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | B22.6 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Αναλογικών/Παλμικών Σημάτων (MODBUS expander) |  |  |  |
| B22.6.1 | Αριθμός Μονάδων | 14 (Δέκα τέσσερις) |  |  |
| B22.6.2 | Διάταξη πρόσθεσης ως και οκτώ (8) επιπλέον οργάνων αναλογικού ή παλμικού σήματος από ισάριθμους αισθητήρες, για διασύνδεση με ψηφιακό καταγραφέα Πλήρως συμβατή με εισόδους σήματος καταγραφέα Symmetron Stylitis S10 | ΝΑΙ |  |  |
| B22.6.3 | Είσοδοι Σήματος | Τουλάχιστον οκτώ (8) αναλογικές είσοδοι με τέσσερις κατ'ελάχιστο εύρη τάσης 0–1.25 V, 0–2.5 V, 0-5 V. 0–10 V, δυο (2) εκ των οποίων να έχουν δυνατότητα λειτουργίας ως είσοδοι απαριθμητή (counter input) 16 bit, με δυνατότητα αποδοχής διπολικών AC και μονοπολικών TTL σημάτων. Με προστασία υπέρτασης εισόδων. |  |  |
| B22.6.4 | Συνδεσιμότητα - Συμβατότητα | Πλήρως συμβατή μονάδα με ψηφιακό καταγραφέα Symmetron Stylitis S10 GSM/WiFi/Eathernet μέσω MODBUS RTU, 9600 Baud (RS-485). |  |  |
| B22.6.5 | Τροφοδοσία | Στην κλίμακα 6 – 24 V DC. |  |  |
| B22.6.6 | Πληκτρολόγιο | Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο ελέγχου |  |  |
| B22.6.7 | Ενδείξεις | Οθόνη LCD. |  |  |
| B22.6.8 | Εγγύηση καλής λειτουγίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | B22.7 ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| B22.7.1 | Αριθμός Μονάδων | 6 (έξι) |  |  |
| B22.7.2 | Για την μέτρηση της θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, με τροφοδοσία μέσω διαρέτη/σταθεροποιητή τάσης, σκίαστρο ακτινοβολίας τύπου βραχίων (περσίδων). | ΝΑΙ |  |  |
| B22.7.3 | Κλίμακα Μέτρησης Θερμόμετρου | Ελάχιστη κλίμακα μέτρησης θερμόμετρου −40 ως +60 °C. |  |  |
| B22.7.4 | Ακρίβεια Θερμόμετρου | Ακρίβεια καλύτερη από ±0.1 °C στην κλίμακα 10 − 30 °C. |  |  |
| B22.7.5 | Χρόνος Απόκρισης Θερμόμετρου | Χρόνος απόκρισης στο 1/e αιφνίδιας μεταβολής < 16 sec. |  |  |
| B22.7.6 | Ευστάθεια Θερμόμετρου | Ευστάθεια αισθητήρα (μακροχρόνια ολίσθηση) καλύτερη από ±0.1 °C/έτος |  |  |
| B22.7.7 | Κλίμακα Μέτρησης Υγρόμετρου | Ελάχιστη κλίμακα μέτρησης υγρόμετρου 0 − 100% . |  |  |
| B22.7.8 | Ακρίβεια Υγρόμετρου | Ακρίβεια καλύτερη από ± 1% στην περιοχή 0 – 100%. |  |  |
| B22.7.9 | Χρόνος Απόκρισης Υγρόμετρου | Χρόνος απόκρισης στο 1/e αιφνίδιας μεταβολής < 16 sec. |  |  |
| B22.7.10 | Ευστάθεια Υγρόμετρου | Ευστάθεια αισθητήρα (μακροχρόνια ολίσθηση) καλύτερη από ±1% RH/έτος |  |  |
| B22.7.11 | Έξοδοι Σήματος | Τάση σήματος εξόδου στην κλίμακα 1 - 5 V DC για κάθε αισθητήρα |  |  |
| B22.7.12 | Τροφοδοσία - Κατανάλωση | Ρεύμα τροφοδοσίας 3.3 − 5 V DC. Κατανάλωση όχι μεγαλύτερη από 20 mΑ . |  |  |
| B22.7.13 | Με προστατευτικό σκίαστρο (κυλινδρικά βράχια εξαερισμού) | ΝΑΙ |  |  |
| B22.7.14 | Με εξωτερικό διαιρέτη - σταθεροποιητή τάσης για την τροφοδοσία των αισθητήρων, υπο τροφοδοσία εισόδου 9-15V DC. | ΝΑΙ |  |  |
| B22.7.15 | Με αγωγό σύνδεσης μήκους τουλάχιστον 5 m | ΝΑΙ |  |  |
| B22.7.16 | Πιστοποιητικό Βαθμονόμησης κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| B22.7.17 | Κατ'ελάχιστο ετήσια εγγύηση κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β22.8 ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ |  |  |  |
| B22.8.1 | Αριθμός Μονάδων | 6 (έξι) |  |  |
| B22.8.2 | Ταχείας απόκρισης και υψηλής διακριτικής ικανότητας ανεμοδείκτης, με μονοκόμματο μεταλλικό περίβλημα ανοδιωμένου κράματος αλουμινίου, προδιαγραφών σύμφωνων με το πρότυπο IEC61400-12-1. | ΝΑΙ |  |  |
| B22.8.3 | Ασυνέχεια συμβατικού Βορά | Το πολύ 2.5 deg |  |  |
| B22.8.4 | Ευρος Ταχυτήτων | Καταγραφή αζιμουθίου ως ταχύτητα ανέμου 75 m/s ή και μεγαλύτερη. |  |  |
| B22.8.5 | Συντελεστής Απόσβεσης | 0.2 m ή καλύτερος. |  |  |
| B22.8.6 | Σταθερά Απόστασης | 2.3 m ή καλύτερη. |  |  |
| B22.8.7 | Διακριτική Ικανότητα | 0.2 deg ή καλύτερη. |  |  |
| B22.8.8 | Εκκίνηση Στροφέα | Το πολύ στα 0.6 m/s (για έκθεση υπό 45 deg). |  |  |
| B22.8.9 | Γραμμικότητα | 0.5% ή καλύτερη. |  |  |
| B22.8.10 | Συντελεστής θερμοκρασίας αντίστασης | ±55×10–6 /°C ή μικρότερος. |  |  |
| B22.8.11 | Έξοδοι Σήματος | Αναλογικής τάσης DC |  |  |
| B22.8.12 | Τροφοδοσία - Κατανάλωση | Ρεύμα τροφοδοσίας 1 − 12 V DC. Κατανάλωση όχι μεγαλύτερη από 30 mΑ . |  |  |
| B22.8.13 | Θωρακισμένο καλώδιο ασθενών τάσεων συνεχούς, ελάχιστου μήκους 11 m. | ΝΑΙ |  |  |
| B22.8.14 | Πιστοποίηση Προμηθευτή εργαστηριακού ελέγχου ορθής λειτουργίας οργάνου και προέκτασης καλωδίωσης | ΝΑΙ |  |  |
| B22.8.15 | Κατ'ελάχιστο ετήσια εγγύηση κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β22.9 ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| B22.9.1 | Αριθμός Μονάδων | 6 (έξι) |  |  |
| B22.9.2 | Μέτρηση του ρυθμού βροχόπτωσης και του ύψους βροχής, τύπου ανακλινόμενου συλλέκτη, σώμα απο ανοδιωμένο αλουμίνιο | ΝΑΙ |  |  |
| B22.9.3 | Διακριτική Ικανότητα | 0.1 mm |  |  |
| B22.9.4 | Διάμτερος Συλλέκτη | 245 mm τουλάχιστον |  |  |
| B22.9.5 | Ακρίβεια υπο ρυθμό ως και 10 mm/hr | 1% ή καλύτερη. |  |  |
| B22.9.6 | Χρόνος Επαναφοράς Συλλέκτη | 0.75 sec το πολύ |  |  |
| B22.9.7 | Χρόνος απόκρισης διακόπτη | 135 ms ή μικρότερος |  |  |
| B22.9.8 | Έξοδοι Σήματος | Παλμικό |  |  |
| B22.9.9 | Τροφοδοσία - Κατανάλωση | Ρεύμα τροφοδοσίας 9 − 24 V DC κατ'ελάχιστο. |  |  |
| B22.9.10 | Θωρακισμένο καλώδιο ασθενών τάσεων συνεχούς, ελάχιστου μήκους 10 m. | ΝΑΙ |  |  |
| B22.9.11 | Ανοξείδωτος ιστός στήρξης εδάφους ύψους 1 m, με τρία ανοξείδωτα συρματόσχοιινα και εντατήρες για πρόσδεση επι εδάφους καθώς και μεταλλικά καρφιά τύπου Γ μήκους 15 cm το κάθε ένα. | ΝΑΙ |  |  |
| B22.9.12 | Κατ'ελάχιστο ετήσια εγγύηση κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β22.10 ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ |  |  |  |
| Β22.10.1 | Αριθμός Μονάδων | 6 (έξι) |  |  |
| Β22.10.2 | Γενική Περιγραφή | Ταχείας απόκρισης και υψηλής διακριτικής ικανότητας ανεμόμετρο κυπέλλων, προδιαγραφών σύμφωνων με το πρότυπο IEC61400-12-1. |  |  |
| Β22.10.3 | Ευρος Ταχυτήτων | 0 - 75 m/s ή και μεγαλύτερη. |  |  |
| Β22.10.4 | Εκκίνηση - Στάση στροφέα | Εκκίνηση το πολύ στα 0.2 m/s, στάση το πολύ στα 0.1 m/s |  |  |
| Β22.10.5 | Διακριτική Ικανότητα | 10 cm ή καλύτερη |  |  |
| Β22.10.6 | Ακρίβεια | ± 1 % στην κλίμακα 9 – 50 m/s ή καλύτερη |  |  |
| Β22.10.7 | Σταθερά Απόστασης | 2.5 m ή μικρότερη. |  |  |
| Β22.10.8 | Γραμμικότητα | 0.4% ή καλύτερη. |  |  |
| Β22.10.9 | Έξοδοι Σήματος | Παλμική |  |  |
| Β22.10.10 | Τροφοδοσία - Κατανάλωση | Ρεύμα τροφοδοσίας 5 − 28 V DC. Κατανάλωση όχι μεγαλύτερη από 2 mΑ . |  |  |
| Β22.10.11 | Θωρακισμένο καλώδιο ασθενών τάσεων συνεχούς, ελάχιστου μήκους 11 m. | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.10.12 | Πιστοποίηση Προμηθευτή εργαστηριακού ελέγχου ορθής λειτουργίας οργάνου και προέκτασης καλωδίωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.10.13 | Πιστοποιητικό Βαθμονόμησης κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.10.14 | Κατ'ελάχιστο ετήσια εγγύηση κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β22.11 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Βαρόμετρο) |  |  |  |
| Β22.11.1 | Αριθμός Μονάδων | 6 (έξι) |  |  |
| Β22.11.2 | Γενική Περιγραφή | Υψηλής διακριτικής ικανότητας μετρητής βαρομτερικής πίεσης |  |  |
| Β22.11.3 | Κλίμακα Μέτρησης | 500 - 1100 hPa ή ευρύτερη |  |  |
| Β22.11.4 | Διακριτική Ικανότητα | 0.1 hPa ή καλύτερη |  |  |
| Β22.11.5 | Ακρίβεια | ± 1 hPa στην κλίμακα θερμοκρασιών -10 ως 60 °C |  |  |
| Β22.11.6 | Έξοδοι Σήματος | Αναλογική 0 - 2 V DC κατ'ελάχιστο, αλλά όχι μεγαλύτερη των 5 V DC |  |  |
| Β22.11.7 | Ρεύμα τροφοδοσίας 12 − 30 V DC. Κατανάλωση όχι μεγαλύτερη από 30 mΑ . | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.11.8 | Θωρακισμένο καλώδιο ασθενών τάσεων συνεχούς, ελάχιστου μήκους 5 m. | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.11.9 | Πιστοποίηση Προμηθευτή εργαστηριακού ελέγχου ορθής λειτουργίας οργάνου και προέκτασης καλωδίωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.11.10 | Κατ'ελάχιστο ετήσια εγγύηση κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β22.12 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΗΣ ΚΛΩΒΟΣ Στέγασης Οργάνων Υπαίθρου |  |  |  |
| Β22.12.1 | Αριθμός Μονάδων | 6 (έξι) |  |  |
| Β22.12.2 | Χυτοπρεσσαριστό μονομπλόκ πολυεστερικό κιβώτιο στέγασης εξοπλισμού, βαθμού προστασίας ΙΡ66, ανθεκτικό σε συνεχή έκθεση σε UV, με σύστημα στήριξης για Μετεωρολογικό ιστό. | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.12.3 | Διαστάσεις Υψος x Πλάτος x Βάθος | 515 x 415 x 230 mm |  |  |
| Β22.12.4 | Ανάρτηση | Επίπεδη ανοξείδωτη πλάκα στήριξης πλάτης κλωβού, με την σειρά της αναρτώμενη σε ιστό διαμέτρου 11 cm με ανοιξείδωτους σφιχτήρες τύπου U |  |  |
| Β22.12.5 | Ανοιγόμενη πρόσοψη με δυο ενσωματωμένες κλειδαριές | ΝΑΙ |  |  |
| Β22.12.6 | Βαθμός Στεγανότητας | ΙΡ66 ή μεγαλύτερη |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 6. Β23 Μετρητής Συγκέντρωσης Αιωρούμενων Σωματιδίων |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | Β23.1 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ |  |  |  |  |
| Β23.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 (δυο) |  |  |
| Β23.1.2 | Φορητός μετρητής συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε 4 κλάσματα αεροδυναμικής διαμέτρου (PΜ 1/2/4/10), με υδατοστεγή εξωτερικό κλωβό και τρίποδα στήριξης, διάταξη μηδενικής στάθμης και εξωτερική αντλία αποόφησης δείγματος αέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β23.1.3 | Μετρούμενη Κλίμακα | 0.5 – 15 μm (αεροδυναμική διάμετρος) κατ'ελάχιστο |  |  |
| Β23.1.4 | Μετρούμενες Κλάσεις | Ταυτόχρονη μέτρηση και ολοκλήρωση στις κλίμακες PM1, PM2.5, PM4 και PM10 κατ’ελάχιστον, με αναφορά εισπνεύσιμων σωματιδίων |  |  |
| Β23.1.5 | Κλίμακα μέτρησης Συγκέντρωσης | 0.001 – 150 mg/m3 ή ευρύτερη |  |  |
| Β23.1.6 | Διακριτική Ικανότητα | Όχι μικρότερη από το 0.1% της μετρούμενης τιμής. |  |  |
| Β23.1.7 | Στάθμη Μηδενός | Με δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης επανάθεσης |  |  |
| Β23.1.8 | Παροχή αντλίας | Σταθεροποιημένη με αποκλίσεις όχι μεγαλύτερες από ± 5% και ένδειξη παροχής εισερχόμενου δείγματος και/ή ένδειξη κορεσμένου φίλτρου εισαγωγής δείγματος. |  |  |
| Β23.1.9 | Καταγραφέας | Ενσωματωμένος Ψηφιακός με δυνατότητα καταγραφής τουλάχιστον από 1 sec μέχρι 1 ώρα |  |  |
| Β23.1.10 | Ενδείξεις | Οθόνη αφής στην πρόσοψή του, διαγωνίου το λιγότερο 5΄΄ (ενδεικτικής ανάλυσης 320 x 240 pixels). |  |  |
| Β23.1.11 | Έξοδοι Σήματος | Αναλογικής τάσης |  |  |
| Β23.1.12 | Τροφοδοσία - Κατανάλωση | Ρεύμα τροφοδοσίας 240 AC με δυνατότητα αυτόνομης τροφοδοσίας απο ενσωματωμένη ή και εξωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12 V DC. |  |  |
| Β23.1.13 | Προστατευτική διάταξη κατακράτησης σταγονιδίων του σωλήνα εισαγωγής δείγματος (για την αποφυγή εισροής βρόχινου νερού στο εσωτερικό του οργάνου) και διάταξη αποκοπής παρασιτικών αντικειμένων (εντόμων, χονδρόκοκκων υλικών, κλπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Β23.1.14 | Κατ'ελάχιστο εγγύηση αδιάλειπτης λειτουργίας 3 ετών | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 7. Β24 Εξοπλισμός Χημικών Εργαστηρίων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | Β24.1 WET AND DRY SAMPLER |  |  |  |
| Β24.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Β24.1.2 | Να είναι ξεχωριστό σύστημα για τη συλλογή ξηρού και υγρού δείγματος , καθένα με 400 τετραγωνικά εκατοστά επιφάνειας τουλάχιστο αλλά και δοχείο για ξηρή συλλογή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.1.3 | Να διαθέτει ειδικό σωλήνα για συλλογή υγρών δειγμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.1.4 | Αυτόματη ενεργοποίηση | σε θερμοκρασίες κάτω των 5 C |  |  |
| Β24.1.5 | Υλικά κατασκευής | υποχρεωτικά από ανοδιωμένο αλουμίνιο και ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) |  |  |
| Β24.1.6 | Πλήρης συμμόρφωση μεΕυρωπαϊκή Προδιαγραφή | 2004/107/CE τουλάχιστον |  |  |
| Β24.1.7 | Ύπαρξη συστήματος θέρμανσης | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.1.8 | Συμπεριλαμβάνεται κατάλληλο ηλιακό πάνελ (solar panel) για ανεξάρτητη και πλήρη λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.1.9 | Το όλο σύστημα θα πρέπει να έχει υποστεί διεργασία με ειδικό φωτοκαταλυτικό υλικό στο που θα εξασφαλίζει τον αυτοκαθαρισμό τους και την αντίμικροβιακη τους δράση. | Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία, το χρησιμοποιούμενο υλικό καθώς και να προσκομίσει έγκριτη επιστημονική τεκμηρίωση για τα ανωτέρω. |  |  |
|  | Β24.2 ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ - ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ |  |  |  |
| B24.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.2 | Να είναι πλήρες σύστημα αυτόματης εκχύλισης (S.P.E. ) έως και 8 ίδιων ή και διαφορετικών δειγμάτων ταυτόχρονα και να παραδοθεί με το ελάχιστο δυο πλήρεις λειτουργικές θέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση το σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει και με λιγότερα δείγματα , όσα επιλέγει κάθε φορά ο χειριστής. Η επιλογή κάθε θέσης δείγματος να γίνεται αυτόματα με οπτικό αισθητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.3 | Να υπάρχει δυνατότητα εκχύλισης δειγμάτων από 2 ml έως και 8 λίτρα , χωρίς κανένα περιορισμό , εντελώς αυτόματα, με δυνατότητα διαφορετικών όγκων σε κάθε θέση. Απαιτείται η συνεργασία της συσκευής με κάθε τύπου μπουκάλι δείγματος χωρίς περιορισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.4 | Να υπάρχει δυνατότητα συλλογής έως και τεσσάρων διαφορετικών κλασμάτων ανά δείγμα , με πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.5 | Δυνατότητα ταυτόχρονης ή και επιμέρους χρήσης έως και 6 διαλυτών χωρίς κανένα περιορισμό ως προς τη συμβατότητα ή την αντοχή της συσκευής με αυτούς . | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.6 | Η συσκευή να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ανάμειξης διαλυτών , για απλή , εύκολη και ρυθμιζόμενη ανάμειξη αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.7 | Συλλογή έως και τεσσάρων κλασμάτων ανά δείγμα ή αποβολή μέρους του δείγματος σε δοχεία αποβλήτων , εύκολα ,απλά και αυτόματα . | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.8 | Να διαθέτει αυτόματη αραίωση ή και ανάμειξη του κάθε δείγματος κατ επιλογή του χειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.9 | Συμβατότητα με cartridges | Η συσκευή να μπορεί να δεχτεί όλους τους τύπους των κοινών cartridges 1, 3, 6 ml. |  |  |
| Β24.2.10 | Πλήθος διαλυτών | Η εκχύλιση να γίνεται μέχρι και με 6 διαλύτες σε κάθε θέση. |  |  |
| Β24.2.11 | Απαιτείται η δυνατότητα αραίωσης, αλλά και προσθήκης αντιδραστηρίων στο κάθε δείγμα αυτόματα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.12 | Αυτόματο φιλτράρισμα κατά την είσοδο των δειγμάτων και των διαλυτών . | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.13 | Να παρέχεται με λογισμικό του αυτού κατασκευαστή οίκου το οποίο υποχρεωτικά να παρέχει | a. Καθορισμό των θέσεων εκχύλισης . b. Ρύθμιση του όγκου των διαλυτών , των δειγμάτων και των αποβλήτων. c. Ρύθμιση του χρόνου εκχύλισης ανά δείγμα , του χρόνου τυχόν ξήρανσης ,αλλά και όλων των αλλά χρονικών παραμέτρων d. Πλήρη δυνατότητα οικοδόμησης ή και τροποποίησης υπάρχουσας μεθόδου. |  |  |
| Β24.2.14 | Οθόνη χειρισμού και ενδείξεων | Να διαθέτει επιπλέον LCD οθόνη αφής για πλήρη λειτουργία και επιλογή μεθόδου εκχύλισης, αλλά και για την παρακολούθηση της πορείας –εργασίας , χωρίς τη χρήση Η/Υ . |  |  |
| Β24.2.15 | Να διαθέτει αυτόματο υπολογισμό : | Όγκου διαλυτών , όγκου αποβλήτων,χρόνου ανά δείγμα, αλλά και γραφική παράσταση της πορείας εκχύλισης ανά δείγμα. |  |  |
| Β24.2.16 | Απαιτείται η ύπαρξη τριών διαφορετικών γραμμών αποβλήτων με αυτόματο διαχωρισμό για τα υδατικά , τα οργανικά και τα χλωριωμένα απόβλητα . | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.17 | Πλήρη δυνατότητα αυτόματης έκπλυσης των μπουκαλιών με όλους του πιθανούς διαλύτες, χωρίς περιορισμό . | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.18 | Η συσκευή να λειτουργεί συνεχόμενα χωρίς την απαίτηση Η/Υ ο οποίος να χρησιμοποιείται κυρίως για οικοδόμηση μεθόδων . | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.19 | Δυνατότητες Επέκτασης | Απαιτείται η δυνατότητα τυχόν μελλοντικής επέκτασης της συσκευής με το ελάχιστο 8 οχτώ ανεξάρτητες - αυτόνομες θέσεις δειγμάτων με τη χρήση του ιδίου λογισμικού και του ίδιου υπολογιστή.. |  |  |
| Β24.2.20 | Η συσκευή να βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία και να υποστηρίζει | - όλες τις επίσημες μεθόδους εκχύλισης όπως Furan, Passivators IEC 60666, 1,4 Dioxane US EPA 522 , US EPA Nitrosamines - όλες τις μεθόδους AOAC για μυκοτοξίνες, αντιβιοτικά - όλες τις FDA μεθόδους για τρόφιμα , άλλα και δεκάδες άλλες εφαρμογές . Για τη μέθοδο Furan απαιτείται σαφέστατη αναφορά συμφωνίας της συσκευής στα επίσημα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. |  |  |
| Β24.2.21 | Οι διαστάσεις του οργάνου να είναιώστε να το καθιστούν , εύκολο στην τοποθέτηση . | περίπου Μήκος 20cm x Ύψος 45cm x Βάθος 55cm |  |  |
| Β24.2.22 | Δυνατότητα επιλογής υποδοχέων δειγμάτων (racks) διαφορετικών διαστάσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.23 | Οι δίσκοι (racks) των υποδοχέων των δειγμάτων θα πρέπει να έχουν υποστεί διεργασία με ειδικό φωτοκαταλυτικό υλικό στο εξωτερικό τους μέρος που θα εξασφαλίζει τον αυτοκαθαρισμό τους και την αντίμικροβιακη τους δράση. | Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία, το χρησιμοποιούμενο υλικό καθώς και να προσκομίσει έγκριτη επιστημονική τεκμηρίωση για τα ανωτέρω. |  |  |
| Β24.2.24 | Να διαθέτει απόλυτη προστασία της μεθόδου με συνεχές σύστημα παρακολούθησης και ειδοποίησης με σύστημα ένδειξης κωδικοποιημένων σφαλμάτων «errors» για: | αποτυχημένη δοκιμή υγρού, σφάλμα ευθυγράμμισης , φιαλίδιο λήψης δείγματος , έλλειψη στήλης SPE κλπ. |  |  |
| Β24.2.25 | Η συσκευή να απαιτεί για τη λειτουργία μόνο άζωτο σε εύρος πίεσης παροχής από 40-60 psig και όχι την παροχή κενού . | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.26 | Να λειτουργεί σε περιβάλλον εργαστηρίου | σε εύρος θερμοκρασιών από 5 έως 35 βαθμών Κελσίου και υγρασία έως και 80%. |  |  |
| Β24.2.27 | Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο δυο ετών | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.28 | Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με έμπειρο τεχνικό προσωπικό | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.29 | Εκπαίδευση | 2 άτομα προσωπικού του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής για 1 ημέρα |  |  |
|  | ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.30 | Η συσκευή ταχείας συμπύκνωσης θα πρέπει να συνδέεται απλά και εύκολα με τη προσφερόμενη συσκευή ταχείας εκχύλισης . | Η συσκευή ταχείας συμπύκνωσης θα πρέπει να συνδέεται σταθερά και να επικοινωνεί μέσω ειδικού καλωδίου του κατασκευαστή οίκου με τη προσφερόμενη συσκευή ταχείας εκχύλισης . |  |  |
| Β24.2.31 | Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται σε κοινή και σε σειρά λειτουργία με τη συσκευή ταχείας εκχύλισης. Έτσι θα πρέπει να λαμβάνει μήνυμα για την έναρξη λειτουργίας της από τη συσκευή αυτόματης εκχύλισης έτσι ώστε να ξεκινά έγκαιρα τη διαδικασία συμπύκνωσης. | Να δοθεί εκτενής περιγραφή αυτής της δυνατότητας. |  |  |
| Β24.2.32 | Η συσκευή να μπορεί να λειτουργεί και ανεξάρτητα από τη συσκευή ταχείας εκχύλισης, για συμπυκνώσεις κάθε τύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.33 | Οθόνη χειρισμού και ενδείξεων | Να διαθέτει οθόνη αφής για πλήρη προγραμματισμό της θερμοκρασίας, της ταχύτητας ανόδου της θερμοκρασίας και της πίεσης του αζώτου. |  |  |
| Β24.2.34 | Να διαθέτει αυτόματο προσδιορισμό του τέλους της συμπύκνωσης με αυτόματη διακοπή της παροχής του αζώτου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.35 | Θέσεις για φιαλίδια χρωματογραφίας . | τουλάχιστον 24 θέσεις |  |  |
| Β24.2.36 | Απαιτείται η δυνατότητα βαθμονόμησης του αισθητήρα θερμοκρασίας, μέσα από την οθόνη λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.37 | Δυνατότητα χρήσης με όλους ανεξαρτήτως τους οργανικούς διαλύτες. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.38 | Η συσκευή για τη λειτουργία της να απαιτεί μόνο τη χρήση αζώτου. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.39 | Η συσκευή με τις διαστάσεις της (να αναφερθούν) και το βάρος της να είναι εύκολη στη τοποθέτηση σε πάγκο εργαστηρίου, αλλά και σε απαγωγό. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.40 | Η συσκευή να διαθέτει υποχρεωτικά φίλτρο τύπου HEPA/Carbon filter, για μηδενισμό τυχόν παραγομένων αέριων ρύπων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.41 | Το δοχείο θέρμανσης της συσκευής να λειτουργεί μόνο με θερμαντικά στοιχεία χωρίς τη χρήση ύδατος (Dry heating Assembly) για εύκολη ως ακίνδυνη λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.42 | Η συσκευή να είναι ιδανική και προτεινόμενη για τμήμα των αναλύσεων | Pesticides, Herbicides, Organic Pollutants, PCBs, PAH κ.λ.π. Απαιτείται σχετική τεκμηρίωση. |  |  |
| Β24.2.43 | Η συσκευή στο σύνολό της να είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να είναι πλήρως ανθεκτική σε περιβάλλον οργανικών διαλυτών, ισχυρών και πυκνών χημικών κ.λ.π. | από ανοξείδωτο ατσάλι, teflon και πολυαιθυλένιο |  |  |
| Β24.2.44 | Η συσκευή να παραδοθεί υποχρεωτικά με τουλάχιστο πενήντα ειδικά φιαλίδια συλλογής και φύλαξης δειγμάτων όγκου 50ml. Τα φιαλίδια θα πρέπει να έχουν να υποστεί κατεργασία με φωτοκαταλυτικό υλικό στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό τους μέρος που θα εξασφαλίζει τον αυτοκαθαρισμό τους και την αντιμικροβιακή τους δράση. | Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία, το χρησιμοποιούμενο υλικό καθώς και να προσκομίσει έγκριτη επιστημονική τεκμηρίωση για τα ανωτέρω. |  |  |
| Β24.2.45 | Η συσκευή να παραδοθεί πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.46 | Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.47 | Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής. | 2 άτομα προσωπικού του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής για 1 ημέρα |  |  |
|  | ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΖΩΤΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.49 | Ροή παραγωγής αζώτου | τουλάχιστον 30 λίτρα ανά λεπτό |  |  |
| Β24.2.55 | Καθαρότητα παραγόμενου Αζώτου | από 98% έως 99,999% |  |  |
| Β24.2.56 | Πίεση | >= 8 bar |  |  |
| Β24.2.57 | Περιεχόμενο THC στο παραγόμενο άζωτο | μικρότερο από 0,1 ppm. |  |  |
| Β24.2.58 | Διακύμανση Υγρασίας | +-2% RH ή και καλύτερη. |  |  |
| Β24.2.59 | Πλήρη συμφωνία με το ISO 8573.1. | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.60 | Να διαθέτει την απαραίτητη συνδεσμολογία κα υποδομή για σύνδεση με τη συσκευή ταχείας εκχύλισης δειγμάτων , τη συσκευή της ταχείας συμπύκνωσης αλλά και με συσκευή Υγρής Χρωματογραφίας Φασματοσκοπίας Μάζας | ΝΑΙ |  |  |
| Β24.2.61 | Οι εσωτερικές αλλά και οι εξωτερικές επιφάνειες να είναι φωτοκαταλυτικές έχοντας υποστεί επεξεργασία με κατάλληλο υλικό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρη αντιμικροβιακή του δράση. | Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία φωτοκατάλυσης, το υλικό που χρησιμοποιείται και να προσκομίσει σχετική επιστημονική τεκμηρίωση. |  |  |
| Β24.2.62 | Απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο δυο ετών . | ΝΑΙ |  |  |
|  | B24.3 Solar simulator |  |  |  |
| B24.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| B24.3.2 | Να χρησιμοποιεί υποχρεωτικά λυχνία xenon για την προσομοίωση του ηλιακού φωτός. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.3.3 | Light Output | τουλάχιστο 0,5 Sun. |  |  |
| B24.3.4 | Διάμετρος του illumination | 50 χιλιοστά περίπου. |  |  |
| B24.3.5 | Απαιτείται διαρκή περιστροφή της κεφαλής του illumination κατά 360 μοίρες. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.3.6 | Μέγιστη διάμετρος της δέσμης φωτός | 50 χιλιοστά περίπου. |  |  |
| B24.3.7 | Φίλτρο Air mass τύπου 1,5 G με πάχος 3 χιλιοστά το μέγιστο, εύρος μέτρησης από 300-1100 nm. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.3.8 | Να διαθέτει ψηφιακή αναγραφή ρεύματος και τάσης. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.3.9 | Το όλο σύστημα θα πρέπει να έχει υποστεί διεργασία με ειδικό φωτοκαταλυτικό υλικό στο που θα εξασφαλίζει τον αυτοκαθαρισμό τους και την αντίμικροβιακη τους δράση. | Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία, το χρησιμοποιούμενο υλικό καθώς και να προσκομίσει έγκριτη επιστημονική τεκμηρίωση για τα ανωτέρω. |  |  |
|  | B24.4 ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ UV-VIS ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ |  |  |  |
| B24.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| B24.4.2 | Να είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε όλων των τύπων των δειγμάτων και κυρίως για χώμα, πόσιμο νερό, νερό βιομηχανικής επεξεργασίας, τρόφιμα, απόβλητα. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.4.3 | Πηγή φωτός | Xenon flash lamp. |  |  |
| B24.4.4 | Εύρος μέτρησης | 190-1100 nm. |  |  |
| B24.4.5 | Το φωτομετρικό εύρος | -3,3 έως 3,3 Abs ή και μεγαλύτερο. |  |  |
| B24.4.6 | Μήκος οπτικής σχισμής | 4 nm ή και μικρότερο. |  |  |
| B24.4.7 | Η ακρίβεια μήκους κύματος να είναι τουλάχιστον ±1 nm και η επαναληψιμότητα καλύτερη του ±0,5 Α. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.4.8 | Διαχωριστικότητα φωτομέτρησης | της τάξης του 0,001 Α. |  |  |
| B24.4.9 | Γραμμικότητα | μικρότερη του 1%. |  |  |
| B24.4.10 | Η αστάθεια (drift) | μικρότερη του 0,005 Α. |  |  |
| B24.4.11 | Απαιτείται απόλυτη αντοχή σε υγρασία και χημικά | σε πλήρη συμφωνία με το πρότυπο IP30. |  |  |
| B24.4.12 | Να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης απορρόφησης με επιλογή ενός μήκους κύματος ή πολλαπλών μηκών (scan), κινητική, % transmission. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.4.13 | Να μπορεί να δεχτεί μέχρι 100 προγράμματα (τα οποία θα τοποθετήσει ο χειριστής). | ΝΑΙ |  |  |
| B24.4.14 | Mνήμη | 5000 data sets (μεθόδους, ID χρήστη, ημερομηνία, αποτέλεσμα). |  |  |
| B24.4.15 | Να δέχεται οπωσδήποτε σωληνάρια με 24mm, 16 και 13mm διάμετρο και όλες τις κυψελίδες 10-50mm. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.4.16 | Θύρες | Δύο USB θύρες, Ethernet, PCL compatible printer και δυνατότητα τοποθέτησης barcode – scanner. |  |  |
| B24.4.17 | Βάρος | μέγιστο 5 κιλά. |  |  |
| B24.4.18 | Οθόνη χειρισμού/ενδείξεων | Να διαθέτει ευκρινέστατη ψηφιακή έγχρωμη τουλάχιστον 7 ιντσών οθόνη, που να περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους μέτρησης, τη μέθοδο, την ημερομηνία-ώρα κ.λ.π. |  |  |
| B24.4.19 | Απαιτείται πλήρης και αυτόνομη λειτουργία, σε όλες τις δυνατότητες του φασματοφωτόμετρου, χωρίς τη χρήση Η/Υ. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.4.20 | Να διαθέτει ενσωματωμένες και προεγκατεστημένες από τον κατασκευαστή τουλάχιστον 140 μεθόδους ανάλυσης για πολλές παραμέτρους. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.4.21 | Αυτόματη αναγνώριση κυψελίδας από τη συσκευή. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.4.22 | Δυνατότητα χρήσης passwords. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.4.23 | Να παρέχεται πλήρες και έτοιμο προς λειτουργία στα 220V/50Hz, με πιστοποιητικό βαθμονόμησης από τον κατασκευαστή οίκο και αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.4.24 | Η συσκευή να παρέχεται με τουλάχιστον οκτώ αυτοκαθαριζόμενες κυψελίδες χαλαζία. Οι κυψελίδες θα πρέπει να έχουν υποστεί κατεργασία με φωτοκαταλυτικό υλικό στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό τους τμήμα, που θα διασφαλίζει τον αυτοκαθαρισμό τους και την αντιμικροβιακή τους δράση. | Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία φωτοκατάλυσης, το χρησιμοποιούμενο υλικό αυτής, καθώς και να προσκομίσει σχετική έγκριτη και επιστημονική τεκμηρίωση. |  |  |
| B24.4.25 | Με το φασματοφωτόμετρο θα πρέπει να παραδοθούν αντιδραστήρια για 100 τουλάχιστον αναλύσεις, με βάση τις προεγκατεστημένες μεθόδους για τις παραμέτρους: | Κάλιο, Νιτρικά, Νιτρώδη, Αμμωνία, Σίδηρος, Χαλκός, Μαγγάνιο, Ψευδάργυρος, Χλώριο, Φθόριο, Διοξείδιο του χλωρίου, Φωσφορικά. |  |  |
| B24.4.26 | Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τη συσκευή με έμπειρο τεχνικό προσωπικό και να εκπαιδεύσει το υποδειχθέν προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής. | 2 άτομα προσωπικού του εργαστηρίου στη λειτουργία της συσκευής για 1 ημέρα |  |  |
|  | B24.5 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ |  |  |  |
| B24.5.1 | Αριθμός Μονάδων | 3 |  |  |
| B24.5.2 | Να διαθέτει υποχρεωτικά θύρα USB. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.5.3 | Η διαχωριστικότητα | το λιγότερο 2 ΜΡ |  |  |
| B24.5.4 | Επιφάνεια εργασίας | περίπου 150x80 χιλιοστά. |  |  |
| B24.5.5 | Κάμερα τύπου CMOS. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.5.6 | Μεγέθυνση σε εύρος | από 10Χ έως 200Χ το λιγότερο. |  |  |
| B24.5.7 | Φωτισμός | τουλάχιστον 8 πηγές LED |  |  |
| B24.5.9 | Το όλο σύστημα θα πρέπει να έχει υποστεί διεργασία με ειδικό φωτοκαταλυτικό υλικό στο που θα εξασφαλίζει τον αυτοκαθαρισμό τους και την αντίμικροβιακη τους δράση. | Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία, το χρησιμοποιούμενο υλικό καθώς και να προσκομίσει έγκριτη επιστημονική τεκμηρίωση για τα ανωτέρω. |  |  |
|  | B24.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ |  |  |  |
| B24.6.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| B24.6.2 | Να είναι πλήρες σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης θερμοκρασίας και υγρασίας εσωτερικων χωρων που να περιλαμβάνει: | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.3 | Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.4 | Να διαθέτει εσωτερικούς αισθητήρες αλλά και δυνατότητα για εξωτερικούς αισθητήρες με καλώδιο . | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.5 | Εσωτερικούς αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας για συνεχή καταγραφή των μετρήσεων των χώρων. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.6 | Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας με εσωτερικό αισθητήρα του καταγραφικού | τουλάχιστο από -20 C έως + 50 C |  |  |
| B24.6.7 | Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας | τουλάχιστο +-0,5 C με διαχωριστικότητα 0,1 C |  |  |
| B24.6.8 | Εύρος μέτρησης Υγρασίας με εσωτερικό αισθητήρα του καταγραφικού | τουλάχιστο από 5% έως 95% . |  |  |
| B24.6.9 | Ακρίβεια μέτρησης υγρασίας | τουλάχιστο +-5% με διαχωριστικότητα 0,5 % |  |  |
| B24.6.10 | Μετάδοση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω ανεπτυγμένου συστήματος Wireless., με πιστοποίησή CE, FCC | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.11 | Ευκρινή ψηφιακή οθόνη για αναγραφή όλων των πληροφοριών -μετρήσεων . | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.12 | Εξόδους για τοποθέτηση εξωτερικών αισθητήρων θερμοκρασίας τύπου PT,K,J,T ,ΝΤC | τέσσερις ανά καταγραφικό το λιγότερο . |  |  |
| B24.6.13 | Να διαθέτει πληκτρολόγιο εντολών. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.14 | Εσωτερική μνήμη | το λιγότερο 55.000 μετρήσεων. |  |  |
| B24.6.15 | Ρύθμιση από το χειριστή διαστημάτων λήψης μετρήσεων | από ένα δευτερόλεπτο μέχρι και 15 ώρες ή και περισσότερο . |  |  |
| B24.6.16 | Λειτουργία στα 220V/50Hz ή με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.17 | Β. Λογισμικό Επικοινωνίας -Λειτουργίας περιβάλλοντος Windows σε πραγματικό χρόνο με τα εξής χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.18 | Δυνατότητα Χαρτογράφησης και Διαμόρφωσης της απεικόνισης του χώρου σύμφωνα με την επιλογή των χειριστών στην οθόνη του υπολογιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.19 | Μετάδοση και παρακολούθηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.20 | Ρύθμισης alarms, με οπτικό και ηχητικό σήμα, καθώς και μετάδοσης τους. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.21 | Δυνατότητα βαθμονόμησης των καταγραφικών. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.22 | Συμφωνία με το πρότυπο 21 CFR Part 11. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.23 | Αρχείο δεδομένων , σε μορφή πίνακα ή γραφικής απεικόνισης. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.24 | Πλήρης στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.25 | Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων όλων των συνηθισμένων για τη χρήση τύπων. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.26 | Μνήμη τουλάχιστον 55.000 μετρήσεων με ρύθμιση του χρόνου λήψης των μετρήσεων, από ένα δευτερόλεπτο έως και 15 ώρες τουλάχιστο , κατ’ απόλυτη επιλογή του χειριστή. Οι μετρήσεις να σώζονται και στη μνήμη του προγράμματος με απεριόριστη μνήμη και άμεση ανάκλησή τους. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.27 | Γ. ΛΗΠΤΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.28 | Ευκρινής οθόνη υγρών κρυστάλλων | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.29 | Εσωτερική μπαταρία ,αλλά και λειτουργία στα 220V/50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.30 | Έξοδος USB και mini-USB | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.31 | Έτοιμο για σύνδεση με τον κατάλληλο ηλεκτρονικό υπολογιστή που προδιαγράφεται ακολούθως | ΝΑΙ |  |  |
| B24.6.32 | Δ. Συνοδευτικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και Εκτυπωτής Laser | 1 Υπολογιστής και 1 Εκτυπωτής |  |  |
| B24.6.33 | Επεξεργαστής | κλάσης Core i7 ή ισοδύναμος |  |  |
| B24.6.34 | Μνήμη RAM | >=16 GB DDR4 ή DDR5 |  |  |
| B24.6.35 | Σκληρός Δίσκος | SSD, χωρητικότητας >= 512GB |  |  |
| B24.6.36 | Oθόνη | LED, Διάστασης >=24", Ανάλυσης >= 1920X1080 (Full HD) |  |  |
| B24.6.37 | Web Camera | Σύνδεση μέσω USB ανάλυση >= 720p ενσωματωμένο μικρόφωνο autofocus |  |  |
| B24.6.38 | Εκτυπωτής | Ασπρόμαυρος τεχνολογίας Laser σύνδεση με υπολογιστή τουλάχιστον μέσω USB ταχύτητα εκτύπωσης >= 10 σελίδες το λεπτό Κύκλος εργασιών (μηνιαία): >= 15.000 σελίδες Μέγεθος εκτύπωσης : Α4 Χωρητικότητα θήκης τροφοδοσίας χαρτιού >= 50 σελίδες Αυτόματη εκτύπωση Duplex |  |  |
|  | Β24.7 INFRARED CAMERA |  |  |  |
| B24.7.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| B24.7.2 | IR RESOLUTION | το λιγότερο 19.000 pixels. |  |  |
| B24.7.3 | Θερμική ευαισθησία | να είναι μικρότερη των 60 mK. |  |  |
| B24.7.4 | Πεδίο παρακολούθησης | περίπου 33x25 μοίρες. |  |  |
| B24.7.5 | Ψηφιακή κάμερα | >= 5 ΜΡ. |  |  |
| B24.7.6 | Εύρος φάσματος | από 7,5 έως 13 μ m ή και ευρύτερο . |  |  |
| B24.7.7 | Μέγιστη θερμοκρασία αντικειμένου παρατήρησης | έως 400C. |  |  |
| B24.7.8 | Ελάχιστη απόσταση | χαμηλότερη των 0,5 μέτρων. |  |  |
| B24.7.9 | Απαιτείται έγχρωμη ψηφιακή οθόνη. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.7.10 | Χρόνος λειτουργίας χωρίς φόρτιση | το ελάχιστο 4 ώρες. |  |  |
| B24.7.11 | Να λειτουργεί με μπαταρία Λιθίου επαναφορτιζόμενη. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.7.12 | Βάρος κάμερας | όχι μεγαλύτερο τον 600 γραμμαρίων. |  |  |
| B24.7.13 | Να παρέχεται κατάλληλη βαλίτσα μεταφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.7.14 | Πιστοποίηση | ΙΡ 54 (IEC 60529). |  |  |
| B24.7.15 | H κάμερα θα πρέπει να έχει υποστεί διεργασία με ειδικό φωτοκαταλυτικό υλικό στο που θα εξασφαλίζει τον αυτοκαθαρισμό της και την αντίμικροβιακή της δράση. | Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία, το χρησιμοποιούμενο υλικό καθώς και να προσκομίσει έγκριτη επιστημονική τεκμηρίωση για τα ανωτέρω. |  |  |
|  | Β24.8 PORTABLE VOC DETECTOR (VOLATIL ORGANIC COMPOUNDS) |  |  |  |
| B24.8.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| B24.8.2 | Εύρος μέτρησης | 0,00 έως 9,50 ppm TVOC με διαχωριστικότητα 0,01 ppm και ακρίβεια +- 5%. |  |  |
| B24.8.3 | Χρόνος μέτρησης | πάντα μικρότερος των 2 δευτερολέπτων. |  |  |
| B24.8.4 | Να λειτουργεί με απλή μπαταρία Λιθίου. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.8.5 | Απαιτείται η ύπαρξη οπτικών και ηχητικών alarms. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.8.6 | Να διαθέτει οθόνη και ενσωματωμένο πληκτρολόγιο. | ΝΑΙ |  |  |
| B24.8.7 | Βάρος | <= 600 γραμμαρίων. |  |  |
| B24.8.8 | H συσκευή θα πρέπει να έχει υποστεί διεργασία με ειδικό φωτοκαταλυτικό υλικό στο που θα εξασφαλίζει τον αυτοκαθαρισμό της και την αντίμικροβιακή της δράση. | Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει με σαφήνεια τη διεργασία, το χρησιμοποιούμενο υλικό καθώς και να προσκομίσει έγκριτη επιστημονική τεκμηρίωση για τα ανωτέρω. |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 8. Β25 ΣΥΣΤΗΜΑ LC-QQQ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | Β25.1 Σύστημα LC-QQQ αποτελούμενο από: |  |  |  |
|  | Αντλία Βαθμωτής Έκλουσης Δύο Διαλυτών. | 1 Τεμάχιο |  |  |
| B25.1.1 | Να εχει ικανότητα λειτουργίας βαθμωτής έκλουσης δύο διαλυτών με ανάμιξη σε υψηλή πίεση και δυνατότητα επέκτασης για επιλογή από τέσσερις συνολικά διαλύτες. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.2 | Να εχει σύστημα δύο εμβολών σε σειρά. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.3 | Να εχει ρύθμιση ροών | από 0.001 έως 5ml/min, με βήμα 0.001ml/min. |  |  |
| B25.1.4 | Όγκος υστέρησης | 45μL ή μικρότερος |  |  |
| B25.1.5 | Να έχει αυτόματο σύστημα αντιστάθμιση της συμπιεστότητας των διαλυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.6 | Επαναληψιμότητα ροής | 0,07% RSD ή καλύτερη |  |  |
| B25.1.7 | Ακρίβεια ροής: | ±1% ή καλύτερη |  |  |
| B25.1.8 | Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 1.300 bar |  |  |
| B25.1.9 | Περιοχή συνθέσεως μίγματος: | από 0-100% για κάθε διαλύτη με βήμα 0.1%, επαναληψιμότητα σύνθεσης μίγματος καλύτερη του 0.15% RSD και ακρίβεια σύνθεσης μίγματος καλύτερη του ±0.35%. |  |  |
| B25.1.10 | Να έχει σύστημα εκπλυσης των seals. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.11 | Να εχει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών και διαρροών. Αυτόματη διακοπή παροχής διαλυτών σε περίπτωση διαρροής, σε οποιοδήποτε σημείο του συστήματος (ακόμη και στον ανιχνευτή). Εμφάνιση προειδοποιητικών μηνυμάτων για πρόβλεψη βλαβών. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.12 | Να συνοδεύεται από απαερωτή κενού δύο καναλιών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματος Δειγματολήπτης | 1 Τεμάχιο |  |  |
| B25.1.13 | Δυνατότητα δειγματοληψίας | από 130 τουλάχιστον φιαλίδια των 2ml |  |  |
| B25.1.14 | Να συνοδεύεται από 1000 φιαλίδια των 2ml με πώματα. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.15 | Να έχει ρυθμιζόμενη ταχύτητα δειγματοληψίας και έγχυσης | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.16 | Ικανότητα λειτουργίας σε πίεση | έως 1.300 bar |  |  |
| B25.1.17 | Εύρος έγχυσης | 0,1-20μl σε διαβάθμιση του 0,1μl και δυνατότητα και για μεγάλους όγκους έγχυσης: 1500 μL ή μεγαλύτερο. |  |  |
| B25.1.18 | Ακρίβεια έγχυσης | <0,25% RSD (για 5-100μl). |  |  |
| B25.1.19 | Επιμόλυνση μεταξύ των δειγμάτων (carry over) | 0,004% η μικρότερη. |  |  |
| B25.1.20 | Χρόνος έγχυσης | που δεν ξεπερνά τα 18s για ταχύτητα έγχυσης 200μm/min. |  |  |
| B25.1.21 | Ελάχιστος όγκος έγχυσης | 1 μl |  |  |
| B25.1.22 | Να έχει σκουρόχρωμο σύστημα προστασίας φωτοευαίσθητων δειγμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.23 | Να διαθέτει χαρακτηριστικά ασφάλειας | τουλάχιστον: έλεγχος ομαλής λειτουργίας, ανίχνευση βλαβών και διαρροών. |  |  |
| B25.1.24 | Να ελέγχεται και να προγραμματίζεται πλήρως από το λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.25 | Ικανότητα ψύξης των δειγμάτων | σε θερμοκρασία έως 4°C. |  |  |
|  | Θερμοστάτης Στηλών | 1 Τεμάχιο |  |  |
| B25.1.26 | Δυνατότητα υποδοχής | τουλάχιστον τεσσάρων (4) στηλών μήκους ως 30cm. |  |  |
| B25.1.27 | Θερμοστατηση με σύστημα Peltier σε θερμοκρασίες : | από 40C ως +1100C. |  |  |
| B25.1.28 | Ακρίβεια θερμοστάτησης: | ±0.5 οC ή καλύτερη και σταθερότητα ±0.03 οC ή καλύτερη. |  |  |
| B25.1.29 | Να έχει δυο ξεχωριστούς εναλλακτες θερμότητας με ανεξάρτητο προγραμματισμό της θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.30 | Να έχει χαμηλό εσωτερικό όγκο | 1,6μl για τον αριστερό και το δεξί εναλλάκτη θερμότητας. |  |  |
| B25.1.31 | Χρόνος ανύψωσης της θερμοκρασίας από θερμοκρασία περιβάλλοντος έως τους 400C | <= 5min. |  |  |
| B25.1.32 | Να έχει δυνατότητα υποδοχής βαλβίδας Rheodyne επιλογής δύο (2) στηλών και λειτουργίας αναστροφής της ροής (backflush) με πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία, ενεργοποιούμενη από το λογισμικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φασματογράφος Μάζας MS/MS | 1 |  |  |
| B25.1.33 | Τύπος Ανιχνευτή μάζας | Τριπλού τετραπόλου |  |  |
| B25.1.34 | Εύρος μαζών | 5-3.000amu, τουλάχιστον |  |  |
| B25.1.35 | Να διαθέτει μία πηγή ιονισμού ηλεκτροδιάχυσης (Atmospheric Pressure Electrospray Ionization). | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.36 | H ανωτέρω πηγή να έχει απαραιτήτως μονή ορθογώνια σχεδίαση, δηλαδή ο άξονας του εκνεφωτή να είναι κάθετος στον άξονα του τριχοειδούς εισαγωγής. Επίσης να έχει την δυνατότητα υποδοχής μελλοντικά πηγής APCI, συνδυαστικής πηγής, με ταυτόχρονο ιονισμό, ESI/APCI, καθώς και πηγής Nano spray. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.37 | Να διαθέτει σύστημα ψυχρής διηλεκτρικής υάλινης τριχοειδούς διόδου ιόντων, με θερμαινόμενο αέριο ξήρανσης αντίστροφης ροής. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.38 | Ο αναλυτής μάζας να αποτελείται από συνδυασμό τριών διαδοχικών πολυπόλων: Το πρώτο και το τρίτο πολύπολο να είναι απαραιτήτως θερμαινόμενα τετράπολα και το δεύτερο πολύπολο κατά προτίμηση εξάπολο. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.39 | Να διαθέτει μικρής διαμέτρου συγκεντρωτή (skimmer) ιόντων, οκτάπολο (κατά προτίμηση) οπτικό σύστημα μικρής διαμέτρου & υψηλής ραδιοσυχνότητας (RF), καθώς και φακούς ραδιοσυχνότητας (RF) πριν το πρώτο υπερβολικό τετράπολο. Εξαπολική κυρτή κυψελίδα σύγκρουσης (curved collission cell) και RF τετραπολικά φίλτρα ή αντίστοιχα πριν και μετά την κυψελίδα σύγκρουσης. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.40 | Να έχει ανιχνευτή διπλής δυνόδου υψηλής ενέργειας,(18kV), εκτός άξονα πορείας των ιόντων (off-axis). | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.41 | Να έχει πλήρες σύστημα κενού με δυο στροβιλομοριακες αντλίες ακριβείας , υποστηριζόμενες από μια μηχανική αντλία. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.42 | Να έχει λειτουργίες: | α. Foul scan. β. MS/MS παραγόμενου ιόντος (product ion scan). γ. MRM (Multiple Reaction Monitoring). δ. MS/MS απώλειας/ωφέλειας ουδέτερου (neutral loss/gain scan). ε. Πρόδρομου ιόντος (precursor ion scan). στ. SIM. ζ. Dynamic MRM, (dMRM). η. Triggered MRM, (tMRM). |  |  |
| B25.1.43 | Ευαισθησία MRM,(ESI positive): | Καλύτερη από 850.000:1 (S/N) για έγχυση 1pg Reserpine injected on column |  |  |
| B25.1.44 | Ευαισθησία MRM,(ESI negative): | Καλύτερη από 850.000:1 (S/N) για έγχυση 1pg Chloramphenicol injected on column. |  |  |
| B25.1.45 | Ελάχιστο όριο ανίχνευσης: | < 3.5fg για έγχυση 10fg Reserpine στην λειτουργία ESI positive και < 4fg για έγχυση 10fg Chloramphenicol στην λειτουργία ESI negative. |  |  |
| B25.1.46 | Σταθερότητα μάζας | 0.1 amu / 24h ή καλύτερη και γραμμικότητα >6.0.106 ή καλύτερη. |  |  |
| B25.1.47 | Μinimum MRM dwell time | 0.5ms ή καλύτερο. |  |  |
| B25.1.48 | Ακρίβεια μάζας | 0,1Da (από 5-1.000 m/z) και 0,2% (από 1.000-2.000 m/z) και 0,3% (από 2000-3000 m/z) |  |  |
| B25.1.49 | Ταχύτητα σάρωσης (scan rate ) | τουλάχιστον 18.700 Da/s και εναλλαγή πολικότητας,(από θετικά σε αρνητικά ), σε 25ms η λιγότερο. |  |  |
| B25.1.50 | Να διασφαλίζεται η απουσία φαινομένου cross talk. Να δοθούν στοιχεία τεκμηρίωσης. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.51 | Να έχει την δυνατότητα συντήρησης η αντικατάστασης του τριχοειδούς χωρίς την διακοπή του κενού. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.52 | Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αυτοσυντονισμού (autotune), το οποίο να είναι πλήρως ελεγχόμενο από το λογισμικό. Να υπάρχει δυνατότητα και χειροκίνητου tune κατ΄επιλογή του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογισμικό αμφίδρομης επικοινωνίας | 1 |  |  |
| B25.1.53 | Να λειτουργει σε περιβάλλον Windows με ικανότητα πλήρους ελέγχου και προγραμματισμού όλων των μονάδων του συστήματος υγρής χρωματογραφίας και του φασματογράφου μάζας μέσω ενός μόνο interface. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.54 | Να έχει ικανότητα αυτοσυντονισμού (autotune) για όλες τις λειτουργίες σάρωσης. Όλα τα σχετικά αρχεία συντονισμού να απομνημονεύονται ως τμήμα κάθε μεθόδου. Να διαθέτει λειτουργίες θετικού & αρνητικού αυτοσυντονισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.55 | Να έχει δυνατότητα εισαγωγής καταλόγων εργασίας (worklists) απευθείας από προγράμματα spread sheet όπως το Εxcel, ικανότητα ταυτόχρονης συλλογής & επεξεργασίας δεδομένων, κατάλληλο για ποιοτική και ποσοτική ανάλυση. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.56 | Να εχει δυνατοτητα δημιουργία αναφοράς αποτελεσμάτων στο Excel με μορφές επιλογής του χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.57 | Να συνοδεύεται από βάση δεδομένων μεταπτώσεων για φυτοπροστατευτικες ενώσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.58 | Να συνοδεύεται από βάση δεδομένων μεταπτώσεων ,MRM Data Base, για περιβαλλοντικούς μολυντές. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνοδευτικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (1) και Εκτυπωτής Laser (1) | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.59 | Τύπος Υπολογιστή | Κατηγορίας mini PC |  |  |
| B25.1.59 | Επεξεργαστής | κλάσης Core i5 ή ισοδύναμος , Συχνότητα Λειτουργίας >=3.00GHz, Cache >=18MB, 6 cores, με Ενσωματωμένη κάτα γραφικών |  |  |
| B25.1.60 | Μνήμη RAM | >=32GB (2 modules x 16GB) DDR5 4800 SODIMM |  |  |
| B25.1.61 | Σκληρός Δίσκος | >=1TB Solid State Drive M.2 |  |  |
| B25.1.62 | Οπτικός Δίσκος (CD/DVD) | Εξωτερικό |  |  |
| B25.1.63 | Δικτύωση | 1 GbE LAN on motherboard |  |  |
| B25.1.64 | Κάρτα Ήχου | Ενσωματωμένη στη μητρική πλακέτα |  |  |
| B25.1.65 | Oθόνη | Έγχρωμη οθόνη LCD διαγωνίου 24'', ανάλυσης >= 1920 Χ 1080 |  |  |
| B25.1.66 | Τροφοδοτικό | Εξωτερικό, Ισχύος >= 250W |  |  |
| B25.1.67 | Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Professional, 64-bit |  |  |
| B25.1.68 | Εκτυπωτής | Ασπρόμαυρος τεχνολογίας Laser σύνδεση με υπολογιστή τουλάχιστον μέσω USB ταχύτητα εκτύπωσης >= 10 σελίδες το λεπτό Κύκλος εργασιών (μηνιαία): >= 15.000 σελίδες Μέγεθος εκτύπωσης : Α4 Χωρητικότητα θήκης τροφοδοσίας χαρτιού >= 50 σελίδες Αυτόματη εκτύπωση Duplex |  |  |
|  | Γενικές Απαιτήσεις | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.69 | Το σύστημα να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, παρελκόμενα και μικροϋλικά για την εγκατάσταση και αρχική λειτουργία του και από μία στήλη C18, διαστάσεων 2.1X50mmX1.9μm, τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.70 | Το προσφερόμενο σύστημα να είναι προϊόν του ίδιου οίκου κατασκευής (Υγρός Χρωματογράφος, Φασματογράφος Μάζας, Λογισμικό) | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.71 | Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015. | ΝΑΙ |  |  |
| B25.1.72 | Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | 5 εργάσιμων ημερών για 5 άτομα |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 9. Β26 Περιβαλλοντικός Εξοπλισμός |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | Β26.1 Πομπός ανίχνευσης με ηλιακή φόρτιση (GPS-GSM/GPRS) |  |  |  |
| Β26.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 6 |  |  |
| Β26.1.2 | Ηλιακής φόρτισης | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.1.3 | Βάρος πομπού | έως 15 γραμμάρια |  |  |
| Β26.1.4 | Τύπος κεφαλής | Διπλή κεφαλή με ηλεκτρονικό σύστημα ανύψωσης |  |  |
| Β26.1.5 | Για πτηνά με βάρος 450 γρ και άνω | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.1.6 | Εμφανής κεραία | ΌΧΙ |  |  |
| Β26.1.7 | Διαστάσεις | 58Χ25Χ14 χιλ |  |  |
| Β26.1.8 | Πομπός GSM 2G/4G | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα LTE Cat1/GPRS/EDGE |  |  |
| Β26.1.9 | Θερμοκρασίες λειτουργίας | -20 έως 70 βαθμoύς Κελσίου |  |  |
| Β26.1.10 | Περίοδος λειτουργίας σένσορα | Ημέρα και Νύχτα |  |  |
| Β26.1.11 | Χωρητκότητα μπαταρίας | να καλύπτει έως 800 σημεία χωρίς επιπλέον φόρτιση |  |  |
| Β26.1.12 | Χωρητικότητα αποθήκευσης | τουλάχιστον 128MB και ικανό για τουλάχιστον 2.000.000 καταγραφές |  |  |
| Β26.1.13 | Γεωσήμανση | ΝΑΙ, 2 ζώνες ορισμένες από τον χρήστη |  |  |
| Β26.1.14 | Δέκτης GPS | Υψηλής ευαισθησίας 99 καναλιών |  |  |
| Β26.1.15 | Σένσορες υψηλής συχνότητας | εως 50Hz |  |  |
| Β26.1.16 | Ταινία τεφλόν | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.1.17 | Διαστάσεις ταινίας | 6.5mmX4 |  |  |
| Β26.1.18 | Ασφάλιση αποστολής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β26.2 Μπάρες οροφής αυτοκινήτου |  |  |  |
| Β26.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| Β26.2.2 | Για μπαγκαζιέρα αυτοκινήτου | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.2.3 | Υλικό | Αλουμίνιο |  |  |
| Β26.2.4 | Τύπος Μπάρας | 3310/ΜΒ |  |  |
| Β26.2.5 | Πόδια | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.2.6 | Καπάκια | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.2.7 | Κλειδαριές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β26.3 Ποδηλατικό Καγιάκ |  |  |  |
| Β26.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| Β26.3.2 | Αριθμός ατόμων | 2 |  |  |
| Β26.3.3 | Υποδοχή για πεταλιέρες | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.3.4 | Υποδοχή για μοτέρ | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.3.5 | Μήκος | 4 μέτρα (κατά προσέγγιση) |  |  |
| Β26.3.6 | Βάρος | 40 κιλά |  |  |
| Β26.3.7 | Μέγιστο φορτίο | 350 κιλά |  |  |
| Β26.3.8 | Αδιάβροχοι χώροι αποθήκευσης | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.3.9 | Χειρολαβές μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.3.10 | Ελαστικός ιμάντας συγκράτησης αντικειμένων | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.3.11 | Πηδάλιο | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.3.12 | Καθίσματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β26.4 Αυτόματος φυγοκεντρικός διαχωριστής |  |  |  |
| Β26.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Β26.4.2 | Οθόνη LED | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.4.3 | Μέγιστη ταχύτητα | 4000 στροφές/λεπτο |  |  |
| Β26.4.4 | Χωρητικότητα | 12 Χ 10 ml |  |  |
| Β26.4.5 | Ρύθμιση ταχύτητας | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.4.6 | Μέγιστο RCF | 2680 γρ |  |  |
| Β26.4.7 | Θόρυβος | <55db |  |  |
| Β26.4.8 | Ρυθμός επιτάχυνσης/επιβράδυνσης | 0 έως 9 |  |  |
| Β26.4.9 | Βάρος | <= 19 κιλά |  |  |
|  | Β26.5 Φορητός φυγοκεντρικός διαχωριστής |  |  |  |
| Β26.5.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Β26.5.2 | Οθόνη LED | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.5.3 | Μέγιστη ταχύτητα | 300-5000 στροφές / λεπτό |  |  |
| Β26.5.4 | Χωρητικότητα | 6 Χ 15ml/10ml/7ml/1.5-5ml |  |  |
| Β26.5.5 | Μέγιστο RCF | 2350 γρ |  |  |
| Β26.5.6 | Εύρος χρόνου | 30 δευτ έως 99 λεπτά |  |  |
| Β26.5.7 | Ακρίβεια ταχύτητας | 20 στροφές |  |  |
| Β26.5.8 | Ρυθμός επιτάχυνσης/επιβράδυνσης | 0 έως 9 |  |  |
| Β26.5.9 | Βάρος | <= 6 κιλά |  |  |
|  | Β26.6 Υποβρύχιο εξωτερικό φλας με οπτική ίνα |  |  |  |
| Β26.6.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| Β26.6.2 | Γωνία δέσμης φωτισμού με διαχύτη (diffuser) | 100° x 110° |  |  |
| Β26.6.3 | Γωνία δέσμης φωτισμού χωρίς διαχύτη | 80° x 105° |  |  |
| Β26.6.4 | Τύπος μπαταριών φόρτισης | 4xAA τάσης 6V ή Ni-MH τάσης 4.8V |  |  |
| Β26.6.5 | Θερμοκρασία χρώματος | 5800K |  |  |
| Β26.6.6 | Θερμοκρασία χρώματος με διαχύτη | 5500K |  |  |
| Β26.6.7 | Μέγιστο βάθος λειτουργίας | 100 μέτρα |  |  |
| Β26.6.8 | Διαστάσεις χωρίς τη βάση προσαρμογέα | 92 x 111 x 147 mm |  |  |
| Β26.6.9 | Καθαρό βάρος (χωρίς μπαταρίες και συνδέσμους | <= 610 γραμμάρια |  |  |
| Β26.6.10 | Υποβρύχιο βάρος με μπαταρίες και συνδέσμους | 15 έως 30 γραμμάρια. |  |  |
| Β26.6.11 | Πλήρης χρόνος ανατροφοδότησης με μπαταρία ΑΑ | 3,5 δευτερόλεπτα |  |  |
| Β26.6.12 | Πλήρης χρόνος ανατροφοδότησης με μπαταρία Ni-MH | 1.7 δευτερόλεπτα |  |  |
| Β26.6.13 | Μέγιστος αριθμός επαναλαμβανόμενων χρήσεων φλας με μπαταρία ΑΑ | >= 140 |  |  |
| Β26.6.14 | Μέγιστος αριθμός επαναλαμβανόμενων χρήσεων φλας με μπαταρία Ni-MH | >= 220 |  |  |
| Β26.6.15 | Επιλογέας ελέγχου στάθμης φωτός | 1 / 1.4 / 2 / 2.8 /4 / 5.6 /8 / 11 / 16 / 22 / 33 (11 επιλογές) |  |  |
| Β26.6.16 | Καλώδιο συγχρονισμού | Καλώδιο οπτικών ινών 5 ακίδων |  |  |
| Β26.6.17 | Φωτισμός τύπου LED | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.6.18 | Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης 30 λεπτά | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.6.19 | Βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης | ΝΑΙ |  |  |
| Β26.6.20 | Ηχητικό σήμα φόρτισης | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 10. Β27. Εξοπλισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | B27.1 Τριφασικός Υβριδικός Μετατροπέας |  |  |  |
| Β27.1.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| Β27.1.2 | Δυνατότητα Τροφοδότησης Ασύμμετρου ηλεκτρικού φορτίου | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.1.3 | Αριθμός ανεξάρτητων δυναμικών MPPT εισόδων | 2 |  |  |
| Β27.1.4 | Μέγιστο ωφέλιμο ρεύμα εισόδου ανά MPPT είσοδο | ≥24A / ≥12A |  |  |
| Β27.1.5 | Μέγ. ρεύμα βραχυκύκλωσης συστοιχίας Φ/Β πλαισίων ανά MPPT είσοδο | ≥36A / ≥ 18A |  |  |
| Β27.1.6 | Μέγιστη αξιοποιήσιμη ισχύς Φ/Β πλαισίων ανά MPPT είσοδο/ συνολική | MPPT1, MPPT2≥6.000W και Συνολική ≥6.000W |  |  |
| Β27.1.7 | Εύρος Συνεχούς Τάσης (Φ/Β γεννήτριας) | 80-1.000 V |  |  |
| Β27.1.8 | Τιμή Συνεχούς (DC) Τάσης Αφύπνισης (έναρξη λειτουργίας) | ≤100 V |  |  |
| Β27.1.9 | Εύρος Συνεχούς (DC) Τάσης MPP Λειτουργίας | 80-800 V |  |  |
| Β27.1.10 | Μέγιστη Ισχύς Εξόδου (AC) | 6.000 VA |  |  |
| Β27.1.11 | Σύνδεση δικτύου (Ονομαστικές τιμές τάσης) | 3~NPE 400/230V, 3~NPE 380/220 V (+ 20 % / - 30%) |  |  |
| Β27.1.12 | Συχνότητα (Ονομαστική τιμή, επιτρεπτό εύρος λειτουργίας) | 50 Hz, 45-66 Hz |  |  |
| Β27.1.13 | Συντελεστής Αρμονικής Παραμόρφωσης | < 3,2 % |  |  |
| Β27.1.14 | Συντελεστής ισχύος (cosφ) | 0,7-1 χωρητικό/επαγωγικό |  |  |
| Β27.1.15 | IEC Protection Class | Ι |  |  |
| Β27.1.16 | Προστασία έναντι Σωματιδίων Σκόνης και Σταγονιδίων | IP 66 |  |  |
| Β27.1.17 | Θέση Εγκατάστασης | Τοποθέτηση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο |  |  |
| Β27.1.18 | Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής | < 15 W |  |  |
| Β27.1.19 | Εύρος Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | -25°C - +60°C |  |  |
| Β27.1.20 | Επιτρεπόμενη υγρασία αέρα | 0 - 100% |  |  |
| Β27.1.21 | Τοπολογία μετατροπέα | Χωρίς μετασχηματιστή |  |  |
| Β27.1.22 | Ψύξη | Αυτορρυθμιζόμενη ψύξη με αέρα |  |  |
| Β27.1.23 | Απαραίτητα Πιστοποιητικά και Πρότυπα συμμόρφωσης | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98/G 99, R25 |  |  |
| Β27.1.24 | Προστασία έναντι Υπέρτασης (DC/AC) | 2 & 3 |  |  |
| Β27.1.25 | Μέγιστος Βαθμός Απόδοσης | > 98 % |  |  |
| Β27.1.26 | Ευρωπαϊκός Βαθμός Απόδοσης | > 97,5% |  |  |
| Β27.1.27 | Βαθμός απόδοσης MPPT Ελεγκτή | >99,9 % |  |  |
| Β27.1.28 | Υποβιβασμός ισχύος (λόγω υπερθέρμανσης) | Ναι |  |  |
| Β27.1.29 | Υποστηριζόμενη Λειτουργία έκτακτης ανάγκης | Τροφοδότηση κρίσιμων φορτίου σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικού δικτύουμε (χωρίς χρήση μπαταρίας): ≥2.500VA (1~NPE 220V/ 230V/50Hz), Τροφοδότηση κρίσιμων φορτίου σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικού δικτύουμε (με χρήση μπαταρίας): ≥5.000VA (3~NPE 400V/230V ή 3~NPE 380V/220V) και φασική ισχύ ≥ 3.000W |  |  |
| Β27.1.30 | Μέτρηση μόνωσης στην πλευρά Συνεχούς Ρεύματος | Ναι |  |  |
| Β27.1.31 | Αποζεύκτης Συνεχούς (DC) Τάσης | Ναι |  |  |
| Β27.1.32 | Προστασία έναντι ανάστροφης πολικότητας στην πλευρά (DC) Συνεχούς Ρεύματος | Ναι |  |  |
| Β27.1.33 | Υποστηριζόμενοι τρόποι Επικοινωνίας | WLAN, Ethernet LAN, Modbus TCP SunSpec, Modbus RTU SunSpec, Web, δυνατότητα επικοινωνίας με μπαταρία, φορτιστή Ηλεκτρικών Οχημάτων και έξυπνο μετρητή /ελεγκτή |  |  |
| Β27.1.34 | Ψηφιακές είσοδοι / έξοδοι | Τουλάχιστον 6/6 (Δυνατότητα σύνδεσης σε δέκτη κεντρικού τηλεχειρισμού για διαχείριση ενέργειας) |  |  |
| Β27.1.35 | Datalogger και-Web interface | Ενσωματωμένα |  |  |
| Β27.1.36 | Δυνατότητα Απενεργοποίησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης | Ναι |  |  |
| Β27.1.37 | Μέγιστο Επίπεδο Εκπομπής θορύβου | < 48 dB (A) |  |  |
| Β27.1.38 | Ανεξάρτητη είσοδος σύνδεσης συσσωρευτών στην πλευρά Συνεχούς (DC)Ρεύματος | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.1.39 | Πλήθος εισόδων σύνδεσης συσσωρευτών | 1 |  |  |
| Β27.1.40 | Μέγιστο ρεύμα εισόδου (λειτουργία συσσωρευτή) | 22Α |  |  |
| Β27.1.41 | Εύρος τάσης εισόδου (συσσωρευτή) | 160V-700V |  |  |
| Β27.1.42 | Μέγιστη DC ισχύς εισόδου/εξόδου (λειτουργία συσσωρευτή) | ≥ 6.000W |  |  |
| Β27.1.43 | Μέγιστη AC ισχύς φόρτισης (λειτουργία συσσωρευτή) | ≤ 6.000 W |  |  |
| Β27.1.44 | Εγγύηση Κατασκευαστή | ≥ 5έτη |  |  |
|  | B27.2 Σύστημα Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας (Συσσωρευτής) |  |  |  |  |
| Β27.2.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| Β27.2.2 | Συμβατός με τις προδιαγραφές και τις λειτουργίες του τριφασικού υβριδικού αντιστροφέα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.2.3 | Παρέχει την ονομαστικής του χωρητικότητα σε ρυθμούς εκφόρτισης 1C | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.2.4 | Παρέχεται υπό μορφή ενός αυτοτελούς/ολοκληρωμένου module (το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από sub-modules) | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.2.5 | Συνολική χωρητικότητα συσσωρευτών | 7.500Wh < συνολική χωρητικότητα συσσωρευτών < 8.000Wh |  |  |
| Β27.2.6 | Μέγιστη αξιοποιήσιμη χωρητικότητα συσσωρευτών | 100% DOD (φόρτιση και εκφόρτιση με 0,2C στους + 25 °C) |  |  |
| Β27.2.7 | Τύπος συσσωρευτών | Lithium iron phosphate technology (LFP) (cobalt-free) |  |  |
| Β27.2.8 | Ονομαστική τάση | 300 V< Ονομαστική τάση< 310V |  |  |
| Β27.2.9 | Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 25Α (υποβάθμιση της τιμής του ρεύματος εξόδου μεταξύ -10°C και 0°C) |  |  |
| Β27.2.10 | Μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα εξόδου | 50A για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα |  |  |
| Β27.2.11 | Εύρος τάσης λειτουργίας | 240V - 360V |  |  |
| Β27.2.12 | Προστασία έναντι Σωματιδίων Σκόνης και Σταγονιδίων | IP55 |  |  |
| Β27.2.13 | Επιτρεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας | -10°C ~ +50°C |  |  |
| Β27.2.14 | Τρόπος σύνδεσης στον τριφασικό υβριδικό Φ/Β αντιστροφέα | Στην πλευρά Συνεχούς Ρεύματος |  |  |
| Β27.2.15 | Απαραίτητα πιστοποιητικά και πρότυπα συμμόρφωσης | VDE 2510-50, IEC62619, CEC / CE) /UN38.3 |  |  |
| Β27.2.16 | Υποστηριζόμενοι τρόποι επικοινωνίας | CAN/RS485 |  |  |
| Β27.2.17 | Round-trip Efficiency | ≥96% |  |  |
| Β27.2.18 | Διαστάσεις συστήματος (Μήκος x Πλάτος x Βάθος) | Μήκος <650mm, Πλάτος < 350 mm, Ύψος < 1.100mm |  |  |
| Β27.2.19 | Μέγιστο Βάρος | ≤135kgr |  |  |
| Β27.2.20 | Εγγύηση κατασκευαστή | 10 χρόνια |  |  |
| Β27.2.21 | Δωρεάν πλατφόρμα παρακολούθησης των ηλεκτρικών και ενεργειακών χαρακτηριστικών του υβριδικού αντιστροφέα | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.2.22 | Ο ηλεκτροχημικός συσσωρευτής θα τοποθετηθεί σε κυτίο με επαρκή προστασία έναντι των συνθηκών περιβάλλοντος | ΝΑΙ |  |  |
|  | B27.3 Φ/Β Πλαίσια |  |  |  |  |
| Β27.3.1 | Ποσότητα | κατ' ελάχιστον 11, μέγιστο 13 |  |  |
| Β27.3.2 | Αθροιστική Ισχύς Φ/Β πλαισίων | 7.000W ≤ Αθροιστική Ισχύς Φ/Β πλαισίων ≤ 7.800W |  |  |
| Β27.3.3 | Είδος Φ/Β κυψέλης | half-cut cell, High Performance and Hybrid Passivated Dual-Junction Cell,RC, 9 busbar |  |  |
| Β27.3.4 | Απαραίτητα πιστοποιητικά και πρότυπα συμμόρφωσης | IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |  |  |
| Β27.3.5 | Ονομαστική ισχύς Φ/Β πλαισίου | > 580W |  |  |
| Β27.3.6 | Ανοχή επί της ονομαστικής τιμής της ισχύος εξόδου | 0 ~ 3 % |  |  |
| Β27.3.7 | Ανοχή επί των ονομαστικών τιμών των | Voc, Isc ± 3 % |  |  |
| Β27.3.8 | Βαθμός απόδοσης πλαισίου | ≥ 21% |  |  |
| Β27.3.9 | Υποβάθμιση της τιμής ισχύος κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας | < 2% |  |  |
| Β27.3.10 | Υποβάθμιση της τιμής ισχύος από 2-25 χρόνο | < 0,6% |  |  |
| Β27.3.11 | Κουτί διακλάδωσης | IP68, 3 δίοδοι |  |  |
| Β27.3.12 | Εμπρόσθια και οπίσθια όψη πλαισίου | Δυπλό Γυαλί υψηλής αντοχής και καθαρότητας, πάχους 2,0mm /2,0mm |  |  |
| Β27.3.13 | Υλικό κατασκευής του περιγράμματος του Φ/Β πλαισίου | Ανοδιωμένο Αλουμίνιο |  |  |
| Β27.3.14 | Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας | -40 oC ~+85 oC |  |  |
| Β27.3.15 | Μέγιστη επιτρεπτή τάση συστήματος | DC 1.500V (IEC) |  |  |
| Β27.3.16 | NOCT | 45 ± 2oC |  |  |
| Β27.3.17 | Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή ασφάλειας για προστασία από ανάστροφο ρεύμα | 30Α |  |  |
| Β27.3.18 | Protection Class | Class II |  |  |
| Β27.3.19 | Fire Rating | IEC Class C |  |  |
| Β27.3.20 | Μέγιστη αντοχή σε στατικό φορτίο εμπρόσθιας όψης | 5.400Pa |  |  |
| Β27.3.21 | Μέγιστη αντοχή σε στατικό φορτίο οπίσθιας όψης | 2.400Pa |  |  |
| Β27.3.22 | Αντοχή σε χαλάζι Μέγεθος σχηματιζόμενου παγόλιθου | 25mm (ταχύτητα 23m/sec) |  |  |
| Β27.3.23 | Θερμοκρασιακό συντελεστής Pmp | -0,3% / °C ≤ Θερμ Συντ |  |  |
| Β27.3.24 | Θερμοκρασιακό συντελεστής Voc | -0,25% / °C ≤ Θερμ Συντ |  |  |
| Β27.3.25 | Θερμοκρασιακό συντελεστής Isc | Θερμ Συντ ≤ 0,050% /°C |  |  |
| Β27.3.26 | Διαστάσεις πλαισίου (Μήκος x Πλάτος x Βάθος) | Μήκος <2.500mm, Πλάτος < 1.255mm, Βάθος < 40mm |  |  |
| Β27.3.27 | Βάρος πλαισίου | <35 kg |  |  |
| Β27.3.28 | Εγγυήσεις | 12 χρόνια υλικών και 30 χρόνια γραμμικής απόκρισης της μείωσης της ισχύος εξόδου |  |  |
| Β27.3.29 | Μεταλικό Περίβλημα Φ/Β πλαισίου | Κράμα ανοδιωμένο αλουμινίου |  |  |
| Β27.3.30 | Bifaciality Factor | ≥78±5% |  |  |
|  | Β27.4 Φορτιστής Ηλεκτρικού Οχήματος |  |  |  |  |
| Β27.4.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| Β27.4.2 | Δυνατότητα συνεργασίας με τον υβριδικό Φωτοβαλταϊκό αντιστροφέα που προτείνεται στο Α.11.3.1.1 | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.4.3 | Μέγιστη ισχύς φόρτισης | 11 kWAC (τριφασική λειτουργία), 3,68kWAC (μονοφασική λειτουργία) |  |  |
| Β27.4.4 | Συμβατοί Τύποι Δικτύου | TT / TN / IT |  |  |
| Β27.4.5 | Σύνδεση στο δίκτυο | CEE32 κόκκινο 5-πολικό βύσμα / 30 cm συμπερ. ουδέτερου αγωγού, CEE16 κόκκινος αντάπτορας ταξιδίου, CEE μπλε αντάπτορας ταξιδίου, βύσμα ασφαλείας 16A |  |  |
| Β27.4.6 | Σύνδεση στο ηλεκτρικό όχημα | Βύσμα/ακροφύσιο Type 2 με καπάκι |  |  |
| Β27.4.7 | Ονομαστική τάση λειτουργίας | Εναλλασσόμενη, 400V (τριφασική λειτουργία) και 230V (μονοφασική λειτουργία) |  |  |
| Β27.4.8 | Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας | 6–16 A (μονοφασική /τριφασική λειτουργία) |  |  |
| Β27.4.9 | Ηλεκτρική Συχνότητα | 50Hz |  |  |
| Β27.4.10 | Συμβατός με τα πρότυπα | EN IEC 61851-1, EN 62752, EN 62196 |  |  |
| Β27.4.11 | Προστασία υπερφόρτισης | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.4.12 | Προστασία υπέρτασης και υπότασης | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.4.13 | Προστασία σφάλματος προς γη μέσω συνεχούς επιτήρησης του αγωγού γείωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.4.14 | Προστασία διαρροής προς τη γη (30 mA AC, 6 mA DC) | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.4.15 | Αντικεραυνική προστασία | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.4.16 | Δυναμική φόρτιση με χρήση πλεονάσματος ενέργειας φωτοβολταϊκού συστήματος 1,38-11 kW (αυτόματη μεταγωγή μονοφασικού/τριφασικού) | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.4.17 | Εσωτερική και εξωτερική χρήση | Κατ’ ελάχιστον IP 54, IP 44 με συνδεδεμένο καλώδιο βύσματος Type |  |  |
| Β27.4.18 | Λειτουργία φόρτισης | Mode 2 as per IEC 61851-1 AC charging |  |  |
| Β27.4.19 | Θερμοκρασιακό εύρος | -20 °C έως +40 °C (υπό σκιά), |  |  |
| Β27.4.20 | Λειτουργία υποβιβασμού της ισχύος για υψηλότερες θερμοκρασίες | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.4.21 | Σχετική Υγρασία | Μεταξύ 5% και 95% |  |  |
| Β27.4.22 | Αντοχή σε κρούση | ΙΚ08 |  |  |
| Β27.4.23 | Σύνδεση δικτύου | WLAN |  |  |
| Β27.4.24 | Προσβασιμότητα στη συσκευή φόρτισης | RFID access control |  |  |
| Β27.4.25 | Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | OCPP 1.6 J |  |  |
| Β27.4.26 | Δωρεάν πλατφόρμα παρακολούθησης των ενεργειακών συναλλαγών του φορτιστή με το ηλεκτρικό όχημα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β27.5 Μικρή Ανεμογεννήτρια |  |  |  |  |
| Β27.5.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| Β27.5.1 | Τύπος ανεμογεννήτριας | οριζόντιου άξονα |  |  |
| Β27.5.2 | Τύπος ηλεκτρικής γεννήτριας | μόνιμου μαγνήτη χωρίς ψήκτρες χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων |  |  |
| Β27.5.3 | Αριθμός Πτερυγίων | 3 |  |  |
| Β27.5.4 | Ηλεκτρική έξοδος ανεμογεννήτριας | τριφασική AC |  |  |
| Β27.5.5 | Μέγιστη ισχύς | ≤10kW |  |  |
| Β27.5.6 | Διάμετρος ρότορα | ≤4,5m |  |  |
| Β27.5.7 | Cut-In Speed | ≤ 3m/s |  |  |
| Β27.5.8 | Pitch/Yaw | παθητικό σύστημα |  |  |
| Β27.5.9 | Συμβατή με τα πρότυπα | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 |  |  |
| Β27.5.10 | Κατηγορία Ανέμου | Hurricane scale III |  |  |
| Β27.5.11 | Επίπεδο θορύβου | ≤60 dB |  |  |
| Β27.5.12 | Ονομαστική ταχύτητα ρότορα | ≤1250rpm |  |  |
| Β27.5.13 | Μέγιστος Βαθμός απόδοσης του ηλεκτρονικού Μετατροπέα Ισχύος | ≥93% |  |  |
| Β27.5.14 | Τοποθέτηση και έδραση ιστού κατάλληλου ύψους και διαμέτρου με αντιηρίδες κατάλληλης διατομής και πέδιλα (εφόσον απαιτούνται) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β27.6 Φορητός υπολογιστής προγραμματισμού και συγκέντρωσης δεδομένων |  |  |  |  |
| Β27.6.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| Β27.6.2 | Μέγεθος Οθόνης | τουλάχιστον 15.6" |  |  |
| Β27.6.3 | Οθόνη OLED τουλάχιστον 120Hz | NAI |  |  |
| Β27.6.4 | Ανάλυση Οθόνης | τουλάχιστον 1920x1080 |  |  |
| Β27.6.5 | Επεξεργαστής | τουλάχιστον κλάσης Core i7 ή ισοδύναμος ή καλύτερος |  |  |
| Β27.6.6 | Σκληρός Δίσκος | SSD τουλάχιστον 1ΤΒ |  |  |
| Β27.6.7 | Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 ή νεότερο |  |  |
| Β27.6.8 | Μνήμη | τουλάχιστον 16GB DDR4 ή DDR5 |  |  |
| Β27.6.9 | Κεραία ασύρματης δικτύωσης (επικοινωνία με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό) / Ασύρματο Wifi router | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β27.7 Φ/Β Μεταλλικές βάσεις στήριξης - Ποσότητα 1 |  |  |  |  |
| Β27.7.1 | Ανοδιομένες βάσεις Αλουμινίου | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.7.2 | Συμβατές με τα πρότυπα | Προδιαγραφές του Ευρωκώδικα 1 και 9, Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 (ΕΑΚ-2000) και τις συμπληρώσεις του 2003 |  |  |
| Β27.7.3 | Εγγύηση Βάσεων | τουλάχιστον 15 χρόνια |  |  |
| Β27.7.4 | Στήριξη βάσεων | Πέδιλα |  |  |
| Β27.7.5 | Οι Φ/Β βάσεις θα γειωθούν με πολύκλωνο αγωγό Cu διατομής 16mm2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β27.8 Έξυπνος μετρητής /ελεγκτής |  |  |  |  |
| Β27.8.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| Β27.8.2 | Έλεγχος ενεργειακών ροών μεταξύ του υβριδικού Φ/Β αντιστροφέα, του ηλεκτροχημικού συσσωρευτή, του φορτιστή του ηλεκτρικού οχήματος και του ηλεκτρικού δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β27.9 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |
|  | Μετεωρολογικός Σταθμός |  |  |  |
| Β27.9.1 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| Β27.9.2 | Αισθητήρας μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας | Μονοκρυσταλλικός αισθητήρας Si, |  |  |
| Β27.9.3 | Αισθητήρας μέτρησης ταχύτητας ανέμου | Ανεμόμετρο κυπέλλων με επαφή reed |  |  |
| Β27.9.4 | Αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος | PT1000 |  |  |
| Β27.9.5 | Αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας Φ/Β πλαισίων | PT1000 |  |  |
| Β27.9.6 | Sensor Box (Συγκέντρωσης όλων των μετρούμενων τιμών) με δυνατότητα επικοινωνίας με τον υβριδικό Φ/Β αντιστροφέα και την πλατφόρμα παρακολούθησης του τελευταίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλωδιώσεις |  |  |  |
| Β27.9.7 | Παρέχονται όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις για τη λειτουργία του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.8 | Παρέχονται όλοι οι απαραίτητοι συνδετήρες καλωδίων τύπου IP67 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλαστικοί Σωλήνες και μεταλλικές σχάρες |  |  |  |
| Β27.9.9 | Παρέχονται όλοι οι απαραίτητοι πλαστικοί σωλήνες και σχάρες όδευσης των καλωδίων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρολογικοί πίνακες |  |  |  |
| Β27.9.10 | Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες θα έχουν προστασία IP66 και θα είναι κατάλληλοι για εξωτερική εγκατάσταση ώστε να αντέχουν σε συνθήκες περιβάλλοντος | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.11 | Πολυεστερικό κουτί | IP66 |  |  |
| Β27.9.12 | Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.13 | Αντικεραυνικά DC και ΑC | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.14 | Αυτόματος διακόπτης | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.15 | Ασφαλειαποζεύκτης | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.16 | Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (π.χ. ασφάλειες, αποζεύκτες, μικροαυτόματοι, ηλεκτρολογικό υλικό προστασίας και χειρισμού,ασφαλειαποζεύκτες, αυτόματος διακόπτης, ράγες σύνδεσης, ρελαί διαφυγής τύπου Β κ.λπ.) θα φέρει τις απαραίτητες εγγυήσεις αναλόγως το εάν τοποθετείται στη μεριά του συνεχούς (κυκλώματα συνεχούς ρεύματος με τάσης λειτουργίας έως 1000V) ή του εναλλασσόμενου ρεύματος (HD 384). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύστημα Γείωσης |  |  |  |
| Β27.9.17 | Χαλκός γείωσης 16mm2 | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.18 | Ράβδοι γείωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.19 | Μετρητής Ενέργειας |  |  |  |
| Β27.9.20 | Ποσότητα | 1 |  |  |
| Β27.9.21 | Εργασίες Εγκατάστασης |  |  |  |
| Β27.9.22 | Κατασκευή ‘πεδίλων’ για τοποθέτηση βάσεων και ιστού | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.23 | Συναρμολόγηση των μεταλλικών βάσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.24 | Τοποθέτηση και στήριξη των Φ/Β πλαισίων της μεταλλικές βάσεις | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.25 | Εγκατάσταση μετατροπέα ισχύος | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.26 | Εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.27 | Ηλεκτρολογική σύνδεση Φ/Β πλαισίων, Φ/Β αντιστροφέα, Ανεμογεννήτριας, Ηλεκτροχημικού Συσσωρευτή, Έξυπνου μετρητή, Φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.28 | Εγκατάσταση φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.29 | Εγκατάσταση συστήματος γείωσης | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.30 | Ρύθμιση και έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.31 | Η διασύνδεση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων εναλλασσόμενου ρεύματος γίνεται με καλώδια ισχύος AC χαμηλής τάσης τύπου ΝΥΥ κατάλληλης διατομής | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.32 | Η διασύνδεση των Φ/Β πλαισίων και των εξαρτημάτων συνεχούς ρεύματος γίνεται με DC καλώδια ειδικού τύπου για εφαρμογές φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανθεκτικά σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες, σε υπεριώδη ακτινοβολία, και με θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 100oC | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.33 | Για τη διασύνδεση των Φ/Β πλαισίων και των εξαρτημάτων συνεχούς ρεύματος χρησιμοποιούνται κατάλληλοι συνδετήρες εξωτερικού χώρου με βαθμό προστασίας από σκόνη και υγρασία IP67 και επαρκή αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία | ΝΑΙ |  |  |
| Β27.9.34 | Για την επικοινωνία μεταξύ έξυπνου μετρητή και αντιστροφέα, μετεωρολογικού σταθμού και αντιστροφέα και ηλεκτροχημικού συσσωρευτή και αντιστροφέα χρησιμοποιείται καλώδιο επικοινωνίας κατάλληλων προδιαγραφών | Ναι |  |  |
| Β27.9.35 | Προετοιμασία και ηλεκτρολογική διαμόρφωση της εγκατάστασης για τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φυσική προστασία εγκατάστασης |  |  |  |
| Β27.9.36 | Βάση: | σενάζ οπλ. σκυροδέματος C16/20 20/30 εκ με πιθανή προσαρμογή αναλόγως του εδάφους |  |  |
| Β27.9.37 | Πάσσαλοι: | γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας Φ2”. Σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης θα υπάρχουν αντηρίδες. |  |  |
| Β27.9.38 | Ούγια & χιαστί : | γαλβανισμένο σύρμα Φ3mm |  |  |
| Β27.9.39 | Γαλβανισμένο πλέγμα : | Φ2,5 10/60, h=2μ, τοποθετημένο στην εξωτερική πλευρά της περίφραξης. |  |  |
| Β27.9.40 | Υποστήριξη και συντήρηση του συστήματος για 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 11. Β28 Περιβαλλοντικά Όργανα Πεδίου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | Β28.1 Φορητό μικροσκόπιο |  |  |  |
| Β28.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Β28.1.2 | Υψηλή ανάλυση | 1μm |  |  |
| Β28.1.3 | Διαστάσεις | μέχρι 165 Χ Δ110 Χ 110 |  |  |
| Β28.1.4 | Μεγέθυνση | >=400Χ |  |  |
| Β28.1.5 | Σύνσδεση | USB |  |  |
| Β28.1.6 | Διαστάσεις | 58 Χ 25 Χ 14 χιλ |  |  |
| Β28.1.7 | Προστατευτική θήκη | ΝΑΙ |  |  |
| Β28.1.8 | Οδηγίες χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β28.2 Φορητό καταγραφικό ήχου με μικρόφωνο |  |  |  |
| Β28.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Β28.2.2 | Διαστάσεις | (Υ x Π x Β): 35 x 165 x 120 mm περίπου |  |  |
| Β28.2.3 | Κανάλια | 8 |  |  |
| Β28.2.4 | Εγγραφή | 32-bit float / 192 kHz |  |  |
| Β28.2.5 | Εμβέλεια | 142 dB (A-weighted, gain = 10 dB, fader = 0 dB |  |  |
| Β28.2.6 | Ενσωματωμένη γεννήτρια | ΝΑΙ |  |  |
| Β28.2.7 | Φίλτρο χαμηλών συχνοτήτων | 40 Hz έως 160 Hz |  |  |
| Β28.2.8 | Εγγραφή σε κάρτες | SD, SDXC ή SDHC έως 512 GB |  |  |
| Β28.2.9 | Στερεοφωνική έξοδος | ΝΑΙ |  |  |
| Β28.2.10 | Βάρος | <=550 gr |  |  |
| Β28.2.11 | Αντιανεμική θήκη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μικρόφωνο |  |  |  |
| Β28.2.12 | Τύπος | ΝΤG3 ή αντίστοιχο |  |  |
| Β28.2.13 | Πολικό μοτίβο | Υπερκαρδιοειδές |  |  |
| Β28.2.14 | Εύρος συχνοτήτων | 40 Hz to 20 kHz |  |  |
| Β28.2.15 | Αντίσταση εξόδου | 25Ω |  |  |
| Β28.2.16 | Μέγιστο SPL | 130dB SPL |  |  |
| Β28.2.17 | Μέγιστο επίπεδο εξόδου | 8.2mV (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load) |  |  |
| Β28.2.18 | Ευαισθησία | -30.0dB re 1 Volt/Pascal (31.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz |  |  |
| Β28.2.19 | Ισοδύναμο επίπεδο θορύβου (Α-σταθμισμένο) | 13dBA |  |  |
| Β28.2.20 | Απαιτήσεις ισχύος | P48 |  |  |
| Β28.2.21 | Διαστάσεις | Διάμετρος <= 19mm Μήκος <= 260 mm |  |  |
| Β28.2.22 | Βάρος (μόνο του μικροφώνου) | <= 170 γραμμάρια |  |  |
|  | Β28.3 Μετρητής πολλαπλών περιβαλλοντικών παραμέτρων |  |  |  |
| Β28.3.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| Β28.3.2 | Πολυλειτουργικός μετρητής περιβαλλοντικών παραμέτρων | 6 σε 1 |  |  |
| Β28.3.3 | Οθόνη | 90 x 90 mm με οπίσθιο φωτισμο LCD |  |  |
| Β28.3.4 | Ενδείξεις Οθόνης | διατήρηση δεδομένων και λειτουργία Max/Min, καθώς και ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και αυτόματη απενεργοποίηση |  |  |
| Β28.3.5 | Εύρος μέτρησης | -10°C έως 60°C τουλάχιστον |  |  |
| Β28.3.6 | Ανάλυση θερμοκρασίας | 0.1°C τουλάχιστον |  |  |
| Β28.3.7 | Ακρίβεια θερμοκρασίας | ± 1.5°C |  |  |
| Β28.3.8 | Μέτρηση σχετικής υγρασίας | Εύρος μέτρησης τουλάχιστον από 20% έως 80% RH με Ανάλυση 0.1 % RH περίπου και Ακρίβεια μέτρησης ± 3 % RH στους 25°C,περίπου.ΑΙ |  |  |
| Β28.3.9 | Μέτρηση ταχύτητας ανέμου | από 0.5 έως 20 m/s, 1.8 έως 72 km/h, 1.6 έως 65.7 ft/s, 0.9 έως 38.9 knots 5 γρ Ανάλυση : 0.1 m/s, 0.1 km/hπερίπου Ακρίβεια : ± 3 % της ένδειξης + 10 μονάδες |  |  |
| Β28.3.10 | Μέτρηση επιπέδων ήχου | Εύρος μέτρησης τουλάχιστοαπό 30 έως 130 dB Ανάλυση: 0.1 dB Ακρίβεια: ± 1.5 dB |  |  |
| Β28.3.11 | Μέτρηση φωτεινότητας | Εύρος μέτρησης τουλάχιστον από 0 έως 2000 Lux, X10 (20000), X100 (50000) Ανάλυση : 1 Lux, 10 Lux, 100 Lux Ακρίβεια : ± 5 % της ένδειξης + 10 μονάδες στους 2850 K |  |  |
| Β28.3.12 | Καθ.Βάρος | < 450gr |  |  |
| Β28.3.13 | Διαστάσεις | <=280 Χ 90 Χ 50 mm |  |  |
|  | Β28.4 Τρυπάνες λήψης δειγμάτων ηλικίας στο πεδίο |  |  |  |
| Β28.4.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 ΣΕΤ |  |  |
| Β28.4.2 | Κατάλληλες για δείγματα σκληρών ξύλων φυλλοβόλων και αειθαλών ειδών | Τύπου Haglof |  |  |
| Β28.4.3 | Μήκος τρυπάνης 200mm, διαμέτρου 5.15mm / 0.200’’ περίπου | 1 ΤΕΜΑΧΙΟ |  |  |
| Β28.4.4 | Μήκος τρυπάνης 400mm, διαμέτρου 5.15mm, 0.200’’ περίπου | 2 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
| Β28.4.5 | Μήκος Τρυπάνης 600mm,διαμέτρου 5.15mm / 0.200’’ περίπου | 2 ΤΕΜΑΧΙΑ |  |  |
|  | Β28.5 Μετρητής δειγμάτων ηλικίας στο πεδίο |  |  |  |
| Β28.5.1 | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
| Β28.5.2 | Φακός υψηλής ποιότητας για τη λήψη και ανάγνωση δειγμάτων ηλικίας στο πεδίο. | Το Tree Core Reader να είναι προσαρμοσμένο στο πεδίο, με φακό με οπτικά υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για δείγματας τυπικού μεγέθους με διάμετρο έως 5,15 mm και μήκος 120 mm/5″. |  |  |
| Β28.5.3 | Διάμετροι πυρήνων 0,2˝ (5,15mm) και έως 5˝ μήκος (120mm) | ΝΑΙ |  |  |
| Β28.5.4 | Θήκη | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 12. Β29 Όργανα Υδάτινης Περιβαλλοντικής Έρευνας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | Β29.1 Φορητό Σύστημα Γεωγραφικής Αναφοράς GPS |  |  |  |
| Β29.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 4 |  |  |
| Β29.1.2 | Ανάλυση οθόνης | τουλάχιστον 240x320 pixels |  |  |
| Β29.1.3 | Τύπος οθόνης | 2.2" transflective, 65K έγχρωμη TFT |  |  |
| Β29.1.4 | Μέγεθος οθόνης | 3.5 x 4.4 εκ |  |  |
| Β29.1.5 | Διαστάσεις συστήματος | 5.4 x 10.3 x 3.3 εκ |  |  |
| Β29.1.6 | Μπαταρίες | 2 ΑΑ |  |  |
| Β29.1.7 | Βάρος | <145 g με μπαταρίες |  |  |
| Β29.1.8 | Προφορτωμένοι χάρτες | TopoActive Europe |  |  |
| Β29.1.9 | Εσωτερική μνήμη | >=8 GB |  |  |
| Β29.1.10 | Δυνατότητα υποδοχής κάρτας microSD | ΝΑΙ |  |  |
| Β29.1.11 | Ενσωματωμένη πυξίδα τριών αξόνων | ΝΑΙ |  |  |
| Β29.1.12 | Ενσωματωμένο βαρομετρικό αλτίμετρο | ΝΑΙ |  |  |
| Β29.1.13 | Αυτονομία μπαταρίας | >=25 ώρες |  |  |
| Β29.1.14 | Υποστίρηξη δορυφορικών συστημάτων GPS και GLONASS | ΝΑΙ |  |  |
| Β29.1.15 | Τύπος αδιαβροχοποίησης | IPX71 |  |  |
| Β29.1.16 | Δυνατότητα Διεπαφής | ΝΑΙ τύπου USB |  |  |
| Β29.1.17 | Σημεία | τουλάχιστον 2,000 σημεία, 200 διαδρομές |  |  |
| Β29.1.18 | Καταγραφή ίχνους | τουλάχιστον 10,000 σημεία, 200 αποθηκευμένα ίχνη |  |  |
|  | Β29.2 Φορητό καταγραφικό Αγωγιμότητας, Θερμοκρασίας και Πυκνότητας |  |  |  |
| Β29.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Β29.2.2 | Μέγιστο βάθος λειτουργίας | τουλάχιστον 100 μέτρα |  |  |
| Β29.2.3 | Πλήρης συμβατότητα με RiverSuveyor-Live, HydroSurveyor και HYPACK | ΝΑΙ |  |  |
| Β29.2.4 | Έγχρωμη οθόνη | τύπου LCD |  |  |
| Β29.2.5 | Ενσωματωμένο σύστημα GPS και Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
| Β29.2.6 | Χωριτικότητα μνήμης | >= 15MB (περισσότερες από 750 μετρήσεις) |  |  |
| Β29.2.7 | Μέγιστη απόσταση επικοινωνίας με Bluetooth Class II | τουλάχιστον 10m |  |  |
| Β29.2.8 | Τύπος εξαγώμενων δεδομένων | ASCII (CSV), Hypack, MATLAB, CARIS |  |  |
| Β29.2.9 | Τύπος μπαταρίας | ΑΑ |  |  |
| Β29.2.10 | Αριθμός μπαταριών | 4 |  |  |
| Β29.2.11 | Επιλογή ρυμίσεων με χρήση συμπεριλαμβανομένω γραφίδων | ΝΑΙ |  |  |
| Β29.2.12 | Ενσωματωμένο λογισμικό συμβατό με Windows XP/Vista/8/10 ή νεότερα | ΝΑΙ |  |  |
| Β29.2.13 | Δυνατότητα γεωαναφοράς και επιλογής γλώσσας | ΝΑΙ |  |  |
| Β29.2.14 | Ανθεκτική θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης | ΝΑΙ |  |  |
| Β29.2.15 | Μέτρηση αγωγιμότητας με εύρος τιμής τουλάχιστον | 0 έως 100,000 μS/cm |  |  |
| Β29.2.16 | Μέτρηση αγωγιμότητας με ανάλυση τουλάχιστον | 1μS/cm |  |  |
| Β29.2.17 | Μέτρηση αγωγιμότητας με ακρίβεια τουλάχιστον | ± 0.25% ± 5 μS/cm |  |  |
| Β29.2.18 | Μέτρηση θερμοκρασίας με εύρος τιμής τουλάχιστον | -5° έως 45° C |  |  |
| Β29.2.19 | Μέτρηση θερμοκρασίας με ανάλυση τουλάχιστον | 0.01° C |  |  |
| Β29.2.20 | Μέτρηση θερμοκρασίας με ακρίβεια τουλάχιστον | ± 0.05° C |  |  |
| Β29.2.21 | Μέτρηση πίεσης με εύρος τιμής τουλάχιστον | 0 έως 100 dBar |  |  |
| Β29.2.22 | Μέτρηση πίεσης με ανάλυση τουλάχιστον | 0.01 dBar |  |  |
| Β29.2.23 | Μέτρηση πίεσης με ακρίβεια τουλάχιστον | ± 0.25% FS |  |  |
| Β29.2.24 | Μέτρηση αλατότητας με εύρος τιμής τουλάχιστον | έως 42 (βάση της μεθόδου PSS-78) |  |  |
| Β29.2.25 | Μέτρηση αλατότητας με ανάλυση τουλάχιστον | 0.01 (βάση της μεθόδου PSS-78) |  |  |
| Β29.2.26 | Μέτρηση αλατότητας με ακρίβεια τουλάχιστον | ± 0.1 (βάση της μεθόδου PSS-78) |  |  |
| Β29.2.27 | Μέτρηση ταχύτητας ήχου με εύρος τιμής τουλάχιστον | 1400 - 1730 m/s |  |  |
| Β29.2.28 | Μέτρηση ταχύτητας ήχου με ανάλυση τουλάχιστον | 0.01 m/s |  |  |
| Β29.2.29 | Μέτρηση ταχύτητας ήχου με ακρίβεια τουλάχιστον | ± 0.15 m/s |  |  |
| Β29.2.30 | Μέτρηση πυκνότητας με εύρος τιμής τουλάχιστον | 990 to 1035 kg/m3 |  |  |
| Β29.2.31 | Μέτρηση πυκνότητας με ανάλυση τουλάχιστον | 0.004 kg/m3 |  |  |
| Β29.2.32 | Μέτρηση πυκνότητας με ακρίβεια τουλάχιστον | ± 0.02 kg/m3 |  |  |
| Β29.2.33 | Μέτρηση βάθους με εύρος τιμής τουλάχιστον | 0 έως 100 m |  |  |
| Β29.2.34 | Μέτρηση βάθους με ανάλυση τουλάχιστον | 0.01m |  |  |
| Β29.2.35 | Μέτρηση βάθους με ακρίβεια τουλάχιστον | ± 0.25% FS |  |  |
| Β29.2.36 | Μέτρηση ειδικής αγωγιμότητας με εύρος τιμής τουλάχιστον | 0 έως 250,000 μS/cm |  |  |
| Β29.2.37 | Μέτρηση ειδικής αγωγιμότητας με ανάλυση τουλάχιστον | 1μS/cm |  |  |
| Β29.2.38 | Μέτρηση ειδικής αγωγιμότητας με ακρίβεια τουλάχιστον | ± 0.25% ±5 μS/cm |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 13. Β30 Φορητό σύστημα καταγραφής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | Β30.1 Φορητό σύστημα καταγραφής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε όλο το φάσμα των κινητών επικοινωνιών |  |  |  |
| Β30.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Βασική μονάδα καταγραφής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (Selective Radiation Meter) |  |  |  |
| Β30.1.2 | κεραία | τριών αξόνων για συχνότητες από 27 MHz έως 3 GHz |  |  |
| Β30.1.3 | Πρόσθετη κεραία | τριών αξόνων για συχνότητες από 200 MHz έως 6 GHz, εξασφαλίζοντας την κάλυψη ευρύτερου φάσματος μετρήσεων |  |  |
| Β30.1.4 | καλώδιο | RF >= 1.5μ. για εύρος συχνοτήτων 9 kHz έως 6 GHz |  |  |
| Β30.1.5 | τροφοδοτικό | 12VDC με υποστήριξη 100V-240VAC |  |  |
| Β30.1.6 | καλώδιο σύνδεσης | USB 2.0 |  |  |
| Β30.1.7 | Ιμάντες μεταφοράς και χειρός | ΝΑΙ |  |  |
| Β30.1.8 | Εγχειρίδιο λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| Β30.1.9 | Βιβλίο αναφοράς για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων | ΝΑΙ |  |  |
| Β30.1.10 | Οδηγίες ασφαλείας | ΝΑΙ |  |  |
| Β30.1.11 | Aνθεκτική θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σετ 5G FR2 LNB Κεραία |  |  |  |
| Β30.1.12 | Κεραία | LNB για μετρήσεις 5G FR2 με ομοιόμορφη λήψη (omnidir.), καλύπτοντας συχνότητες από 24,25 GHz έως 29,5 GHz |  |  |
| Β30.1.13 | Τροφοδοτικό | USB-C PD με πολλαπλά βύσματα (AU/EU/UK/US) |  |  |
| Β30.1.14 | Δύο καλώδια USB-C(Μ), 3A και μήκος 2 μέτρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Β30.1.15 | Οδηγός γρήγορης εκκίνησης και οδηγίες ασφαλείας για την κεραία. |  |  |  |
|  | Λογισμικό |  |  |  |
| Β30.1.16 | Λογισμικά συστήματος: | -UMTS P-CPICH Demodulat -LTE (για FDD networks) -LTE (για TDD networks) - 5G NR |  |  |
| Β30.1.17 | Λογισμικό με δυνατότητες διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων από το σύστημα καταγραφής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων SRM-3006 TS | ΝΑΙ |  |  |
| Β30.1.18 | Εκπαίδευση στη χρήση | 10 χρήστες για 1 ημέρα |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 14. Β31 Εκπαιδευτικός εξοπλισμός προσομοίωσης κυβερνοφυσικού συστήματος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | Β31.1 Εκπαιδευτικός εξοπλισμός προσομοίωσης κυβερνοφυσικού συστήματος |  |  |  |
| Β31.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Β31.1.2 | Περιλαμβάνει προσομοιωτή κυβερνοφυσικού συστήματος με | - FPGA με 6 πυρήνες - κάρτα με 32 κανάλια ψηφιακών εισόδων/εξόδων υψηλής εμβέλειας με δυνατότητα επιλογής ανά 8 κανάλια. |  |  |
| Β31.1.3 | Διαθέτει κάρτα εισόδου/εξόδου με | >= 16 κανάλια αναλογικών εισόδων στα 2MS/s με 16 bit ανάλυση >= 16 κανάλια αναλογικών εξόδων με 1 MS/s. |  |  |
| Β31.1.4 | Συμπεριλαμβάνονται οδηγοί για πρωτόκολλα επικοινωνίας, | - τουλάχιστον DNP3 Master και DNP3 Outstation Slave - οδηγοί για Modbus Master και Modbus Slave με υποστήριξη στα πρωτόκολλα TCP/IP, RTU, ή ASCII με 50 σημεία δεδομένων συμπεριλαμβανόμενα. |  |  |
| Β31.1.5 | Συμπεριλαμάνει κάρτα-οδηγό που υποστηρίζει | - πρωτόκολλο Modbus Slave για επικοινωνία με τις ίδιες διεπαφές (TCP-IP, RTU ή ASCII) - Ρύθμιση σήματος για έως και 256 θύρες I/O, προσομοίωση πρωτόκολλων για συστήματα ενέργειας. |  |  |
| Β31.1.6 | Συμπεριλαμβάνεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρεται με δυνατότητα αυτοκαθορισμένου ρυθμού μάθησης. Εστιάζει στα θεμελιώδη στοιχεία των συστημάτων προσομοίωσης σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να μάθουν με τον δικό τους ρυθμό και να αναπτύξουν γνώσεις σε βασικά θέματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β31.2: Πλακέτα & κιτ ανάπτυξης - Ψηφιακός παλμογράφος χειρός |  |  |  |
| Β31.2.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| Β31.2.2 | Μετατροπέας από Αναλογικό σε Ψηφιακόι σήμα (ADC) | 10-bit, με μέγιστο ρυθμό δειγματοληψίας >=105 MS/s. |  |  |
| Β31.2.3 | Ρυθμίσεις Ρολογιού Δειγμάτων ADC | Εσωτερική γεννήτρια, εξωτερική είσοδος (άμεση ή με ρύθμιση φάσης και πολλαπλασιασμό 4x). |  |  |
| Β31.2.4 | Αναλογική Είσοδος: | AC συνδεδεμένη, με ρυθμιζόμενο κέρδος έως +55 dB. |  |  |
| Β31.2.5 | Συνδέσεις | - SMA για μετρήσεις ισχύος και εξόδους glitch - IDC-20 για στόχους. |  |  |
| Β31.2.6 | Εύρος Παραγωγής Χρονισμού | 5-200 MHz. |  |  |
| Β31.2.7 | Πλάτος Γλίστρησης | Ελάχιστο ~1nS (ανάλογα με την καλωδίωση). |  |  |
| Β31.2.8 | Μετατόπιση Γλίστρησης | Ρυθμιζόμενη σε βήματα <200pS. |  |  |
| Β31.2.9 | Διεπαφή USB | Προσαρμοσμένο open-source firmware με ταχύτητα έως 25 MB/s. |  |  |
| Β31.2.10 | Πρωτόκολλα Προγραμματισμού | Atmel ISP (AVR), Atmel PDI (XMEGA), STM32Fx Bootloader. |  |  |
| Β31.2.11 | GPIO Τάση | 3.3V. |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 15. Β32 Κυβερνοασφάλεια - Βιομηχανία |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | Β32.1 Κιτ Ενσωμάτωσης Ψηφιακών Διδύμων και Προσομοίωσης Παραγωγής για Ενίσχυση της Κυβερνοασφάλειας στη Βιομηχανία 4.0 |  |  |  |
| B32.1.1 | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
| B32.1.2 | Κιτ Ψηφιακών Διδύμων με Κεντρική Μονάδα Ελέγχου τύπου Pi 4 Model B ή ισοδύναμη | ΝΑΙ |  |  |
| B32.1.3 | 5 τεμάχια PLC | PLC S7-1200 ή παρόμοιο |  |  |
| B32.1.4 | 3 τεμάχια ελεγκτών | TXT 4.0 ή ισοδύναμο |  |  |
| B32.1.5 | 1τεμάχιο - δρομολογητής ασύρματου δικτύοπυ (WLAN ) | για δίκτυο WLAN |  |  |
| B32.1.6 | Περιλαμβάνει πρόσβαση σε Ψηφιακή Πλατφόρμα Digital Learning | ΝΑΙ |  |  |
| B32.1.7 | Αυτοματοποιημένο όχημα καθοδήγησης | >= 1 όχημα |  |  |
| B32.1.8 | Υποστήριξη γλώσσας προγραμματισμού JavaScript | για προγράμματα στον ελεγκτή TXT 4.0 |  |  |
| B32.1.9 | Υποστήριξη γλώσσας προγραμματισμού Python | για προγράμματα στον ελεγκτή TXT 4.0 |  |  |
| B32.1.10 | Υποστήριξη επικοινωνίας μεταξύ PLC και ελεγκτή TXT 4.0 | Node-RED |  |  |
| B32.1.11 | Σύνδεση | Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω MQTT, OPC/UA, σύνδεση σε Cloud μέσω WLAN router |  |  |
| B32.1.12 | Να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον αισθητήρες παρακολούθησης: | θερμοκρασίας, υγρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης |  |  |
| B32.1.13 | Να περιλαμβάνει κάμερα για απομακρυσμένη παρακολούθηση | ΝΑΙ |  |  |
| B32.1.14 | Να υποστηρίζειιχνηλασιμότητα τεμαχίων | μέσω NFC/RFID |  |  |
| B32.1.15 | Να περιλαμβάνει Λογισμικό | πρόγραμμα για PLC, Node-RED και Python για επικοινωνία, TensorFlow για AI-based διασφάλιση ποιότητας |  |  |

| ΤΜΗΜΑ 16. B33 Εξοπλισμός Εργονομικών Μετρήσεων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
|  | B33.1 Ασύρματα γυαλιά ανίχνευσης βλέμματος με συνοδευτικό λογισμικό ανάλυσης |  |  |  |
| Β33.1.1 | Αριθμός μονάδων | 3 |  |  |
| Β33.1.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Β33.1.4 | Τεχνική Ανίχνευσης Βλέματος | Corneal reflection, dark pupil, stereo geometry |  |  |
| Β33.1.5 | Συχνότητα Δειγματοληψίας | 100 Hz |  |  |
| Β33.1.6 | Αντιστάθμιση Παράλαξης (Parallax Compensation) | Αυτόματη |  |  |
| Β33.1.7 | Ανίχνευση και των δύο οφθαλμών | ΝΑΙ |  |  |
| Β33.1.8 | Διαδικασία Calibration | Ενός Σημείου (One point) ή αυτόματη |  |  |
| Β33.1.9 | Ακρίβεια | 0,6 μοίρες |  |  |
| Β33.1.10 | Slippage compensation | Ναι, κατάσταση λειτουργίας ανίχνευσης βλέματος 3D |  |  |
| Β33.1.11 | Υλικό κατασκευής | Πλαστικό Grilamid, Ανοχείδωτος Χάλυβας , πλαστικοί φακοί optical grade |  |  |
| Β33.1.12 | Scene camera: ανάλυση | τουλάχιστον 1920 x 1080 @25 fps |  |  |
| Β33.1.13 | Scene camera: Διαγώνιο πεδίο όρασης (field of view) | τουλάχιστον 106 deg. 16:9 format |  |  |
| Β33.1.14 | Scene camera: Κωδικοποίηση Video | Η.264 |  |  |
| Β33.1.15 | Scene camera: πεδίο όρασης (οριζόντιο και κατακόρυφο) | >=90 μοίρες οριζόντια / >=60 κάθετα |  |  |
| Β33.1.16 | Ήχος | 16 bit μονοφωνικός, με ενσωματωμένο μικρόφωνο |  |  |
| Β33.1.17 | Πλήθος αισθητήρων ανίσχνευσης βλέματος | >= 4 (>=2 ανά οφθαλμό) |  |  |
| Β33.1.18 | Αισθητήρες | Γυροσκόπιο και Επιταχυνσιόμετρο με δειγματοληψεία >=100Hz Μαγνητόμετρο με δειγματοληψεία >=10 Hz |  |  |
| Β33.1.19 | Βάρος γυαλιών | <80gr |  |  |
| Β33.1.20 | Τροφοδοσία: | 5.5 Vdc max, 0.5 A |  |  |
|  | Μονάδα καταγραφής |  |  |  |
| Β33.1.21 | Μέσο αποθήκευσης | SD κάρτα |  |  |
| Β33.1.22 | Χρόνος εγγραφής | >80 min |  |  |
| Β33.1.23 | Τύπος μπαταρίας | Επαναφορτιζόμενη 18650 Li-ion Χωρητικότητα: >= 3400 mAh |  |  |
| Β33.1.24 | Βάρος | <350 gr |  |  |
|  | Εφαρμογή Ελέγχου Γυαλιών (Controller Application) |  |  |  |
| Β33.1.25 | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα | Windows 10 ή 11, Android 13 ή 14, MacOS 13 (Ventura) ή 14 (Sonoma) |  |  |
|  | Λογισμικό Ανάλυσης Δεδομένων |  |  |  |
| Β33.1.26 | Έκδοση κατάλληλη για ανάλυση των δεδομένων που προέρχονται από τα παραπάνω γυαλιά | ΝΑΙ |  |  |
| Β33.1.27 | Δυνατότητα οπτικοποίησης των δεδομένων με παροχή σετ προ-ρυθμίσεων | ΝΑΙ |  |  |
| Β33.1.28 | Κατάλληλο για διεξαγωγή περιαμάτων και έρευνας με τα παραπάνω γυαλιά. | ΝΑΙ |  |  |
| Β33.1.29 | Δυνατότητα καταγραφής δεδομένων με τα παραπάνω γυαλιά | ΝΑΙ |  |  |
| Β33.1.30 | Άδεια χρήσης με μόνιμη ισχύ (perpetual όχι συνδρομή) | ΝΑΙ |  |  |
| Β33.1.31 | Να λειτουργεί σε Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 ή νεότερο | ΝΑΙ |  |  |